附件

**福建省2016年第二批省级挂牌督办名单及督办要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **县（市、区）** | **存在问题** | **督办要求** | **挂牌督办**  **期限** |
| 1 | 福建馥华食品有限公司 | 福州  福清市 | 1.COD、氨氮自动监测仪器采样管路被人为断开并封口，监测仪器的进样管插至矿泉水瓶中。近期氨氮自动监测数据异常稳定，波动小，涉嫌伪造监测数据；  2.样品消解加热温度和加热时间设置低于正常值，涉嫌篡改仪器参数；  3.将消防水排入污水处理设施气浮池进行稀释，涉嫌不正常运行治理设施。 | 省级挂牌督办。责成福州市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 2 | 福建海壹食品饮料有限公司 | 福州  福清市 | 1.擅自停用自动监控设施，未向环保部门报备；  2.污水处理设施砂滤池中设有一根套管，套管下连着一根暗管，拨出套管后废水可经暗管直接外排，涉嫌私设暗管。 | 省级挂牌督办。责成福清市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 3 | 福建省长乐市富平印染有限公司 | 福州  长乐市 | 1.采样管路已多处严重堵塞，无法抽取水样，COD自动监测仪器对储样瓶内残留水样重复分析检测，近期历史数据波动小。现场采样分析，COD自动监测数据为136mg/L，实验室比对COD浓度为225mg/L(标准为200mg/L）相差较大，涉嫌伪造监测数据; 2.COD仪器量程设置0-200mg/l,高限值与排放标准200mg/L相同，涉嫌篡改仪器参数。 | 省级挂牌督办。责成长乐市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 4 | 闽侯闽兴编制品有限公司 | 福州  闽侯县 | 1.COD自动监测仪的检测室内试剂液位未达到光源上方(可导致监测数据异常),浓度138mg/L标液的测试值为66.29mg/L,严重超出误差范围，涉嫌伪造监测数据；  2.COD自动监测仪器的量程设置为0-100mg/L，高限值与排放标准100mg/L相同，样品消解加热温度和加热时间设置低于正常值，涉嫌篡改仪器参数；  3.自动监测设施的运行维护不规范，记录不完善，数采仪故障且未报备。 | 省级挂牌督办，责成闽候县环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 5 | 福建恒利纸业有限公司 | 泉州  南安市 | 1.COD自动监测仪器进样管插至矿泉水瓶中，检查时最后一个监测值仅为25.6mg/L，涉嫌伪造监测数据。  2.擅自停运污水处理设施，采取设置自来水管稀释废水方式排污，稀释后的污水COD浓度达标，稀释前污水COD浓度严重超标，涉嫌不正常运行治理设施和超标排放。 | 省级挂牌督办，责成南安市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 6 | 莆田市凤翔纸品精制有限公司 | 莆田  荔城区 | 1.COD自动监测仪器采样管路上的活动阀门被关闭，但仍能产生并上传监测数据(检查时最后一个监测值为53.2mg/L)，涉嫌伪造监测数据；  2.污水处理设施总排口流量计数据低于实际流量，排放的废水颜色较红、浑浊，经采样监测，COD浓度严重超标。 | 省级挂牌督办，责成莆田市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 7 | 莆田市港西工贸有限公司 | 莆田  荔城区 | 1.COD自动监控仪器故障送修，未向环保部门报备；  2.总排口废水采样监测COD为132mg/L（标准80mg/L）,色度64倍（标准50倍），超标排放。 | 省级挂牌督办，责成莆田市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 8 | 莆田市福兴印染有限公司 | 莆田  城厢区 | 企业建有新老两套污水处理设施，两套设施废水在总排口前汇合后外排，其中新设施处理效果较好（采样监测COD达标），老设施处理效果较差（采样监测COD超标）。企业通过控制老设施排向总排口汇合处的水量，使COD仪器采样时段所采的水样基本是新设施排放的污水。现场检查时，总排口两次采样监测COD均超标排放，而COD自动监测历史数据均为达标（稳定在70mg/L以内，标准80mg/L），涉嫌通过规避自动监控仪器采样时段伪造监测数据排放污染物。 | 省级挂牌督办，责成莆田市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 9 | 福建碧山食品有限公司 | 漳州  长泰县 | 1.COD、氨氮自动监测仪器进样管均插至矿泉水瓶中，检查时COD仪器最后一个监测值仅为44.3mg/L，涉嫌伪造监测数据。  2.污水处理设施处于维护改造中，部分设施停运，总排口废水采样监测COD浓度为125mg/L,超标排放（标准100mg/L)。 | 省级挂牌督办，责成漳州市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |
| 10 | 福建省邵武金塘安晟祺化工有限公司 | 南平  邵武市 | 1.氟化物自动监控仪器损坏未运行，未向环保部门报备；  2.将冷却塔冷却水排入污水处理设施过滤池进行稀释，涉嫌不正常运行治理设施。 | 省级挂牌督办，责成邵武市环保局依法查处，责令限期整改。 | 2016年9月30日 |