附件1 

全自动海水进样系统技术参数及配置要求
1、仪器用途

全自动海水直接进样系统，在分析中即可实现对未稀释海水样品中超微量金属的在线分析，有预浓缩基体去除和直接稀释进样模式两种组合测量模式，可以测量不同痕量金属元素。通过使用一个完全自动化的样品富集和基质消除过程，可实现在多种元素的分析中，降低程序空白并改善各种元素的检测限。同时可以实现一个高浓度标样在线自动稀释并做海水基体匹配（可以匹配海水从0%-3.5%不同的盐度）来建立多点标准曲线。

2、仪器工作环境
2.1 工作环境温度：（15-30）℃。

2.2 工作环境湿度：< 80%。

2.3 电源：（200-240）VAC，50 Hz。

3、 仪器参数要求

3.1 系统与主流的ICP-MS质谱软件兼容，实现方法开发、运行的方便性和可靠性。

3.2自动进样器≥120个样品位，带一体式防尘罩和移动支架，具有特氟隆双流路清洗功能。

3.3 此系统的四元注射泵可以在各种流速下（1-500µL/min）实现精密（±0.05%），准确（±0.2%），流畅，平衡的溶液传输，确保在线稀释的高效性以及可靠性。

3.4 完全自动化，在线或离线富集海水样品并去除基体，可以有效富集海水中痕量金属元素，大大扩大客户可分析海水的痕量金属的项目。

3.5直接模式可实现自动稀释，有在线内标稀释功能，可以代替原来手动稀释海水进ICP-MS分析，实现海水自动稀释进样分析。

3.6 预浓缩模式由四元注射泵驱动溶液进样、上柱富集和去除基体，无需手动处理海水样品，并可保证良好重复性和高通量以及整个系统的洁净度。

3.7 可提高仪器对未稀释海水中可富集元素的仪器检测限，在标准海水样本的测定中具备ppt级的检出限。

3.8 乙酸铵缓冲液经痕量金属过滤柱自动清洗，完全封闭的液体管路，可实现最低的背景空白。

3.9 海水浓缩柱由混合树脂填充，内含亚氨基二乙酸盐（IDA）和乙二胺三乙酸树脂可吸附过渡金属和稀土金属等多种元素，同时海水基体中Na+，Cl-, Ca2+, Mg2+被冲洗干净。预浓缩之后，待分析物被洗脱进入ICP-MS并进行检测。

3.10 可适用2-3%含盐量样品的直接分析。

3.11 第二套四元注射泵系统，可以实现一个高浓度标样在线自动稀释并做海水基体匹配（可以匹配海水从0%-3.5%不同的盐度）来建立多点标准曲线，以及自动稀释样品功能。

3.12 仪器硬件可以进行升级，增加所测定元素的数量，或提高相关元素测定的灵敏度。

4、配置清单

	编号
	配置
	数量

	1
	四元注射泵系统
	2套

	2
	快速切换阀
	6套

	3
	阀管路
	1套

	4
	样品架套件
	1套

	5
	软件包
	1套

	6
	标准配置样品瓶
	1个

	7
	高效浓缩柱
	1根

	8
	高效过滤柱
	1根

	9
	雾化器
	1个

	10
	海水空白标样
	1份

	11
	自动进样针
	1根

	12
	定量环
	8个

	13
	工具包
	1套

	14
	备用管路接头
	1个

	15
	试剂瓶
	1个

	16
	自动进样器
	1套


