附件3

全自动吹扫捕集仪技术参数及配置要求

1、用于环境质量监测中有机物的测定，需满足HJ639等相关监测规范或监测标准的技术要求。

2、技术要求

2.1捕集阱

2.1.1捕集阱性能符合《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》(HJ 639-2012)等监测标准对捕集阱的要求。

2.1.2 捕集阱加热方式：捕集阱壁即为加热材质的自体直接电阻加热。

2.1.3 最高使用温度：≥420℃。

2.1.4 最大升温速率：>1000℃/分钟。

2.1.5 降温速率：≥240℃/min（在50秒钟内，200℃降至30℃）。

2.2 除水装置

2.2.1旋风式除水装置，不在吹扫时脱水，保证所有吹扫产物直接进入捕集阱，室温脱水，避免低温冷阱对VOCs物质的吸附。 不使用脱水吸附材质，不会吸附包括极性物质在内的VOCs物质。 

2.2.2 最高使用温度：≥240℃。

2.2.3 最低使用温度：室温+1℃。

2.3 样品加热套件

2.3.1 加热器：红外线或电阻等吹扫管样品加热器。

2.3.2 样品控温：采用插入式温度探头直接测量水样温度并反馈。

2.3.3 最大升温速率: >35 ℃/分钟（5mL吹扫管）。

2.3.4温度范围: 室温至 200℃。

2.3.5可加装升级气体热脱附套件分析气体。

2.3.6样品吹扫管外须有保护罩子，可方便观察吹扫动态的同时又可保护样品吹扫管。

2.4 除泡技术

2.4.1标配泡沫过滤器（可升级三级泡沫保护装置，包括泡沫传感器，消泡器和泡沫过滤器，防止管路污染。消泡器采用热的金属尖端刺破泡沫，不用外加消泡剂以防引入污染。）

2.5 编程控温

2.5.1 具备捕集阱、样品传输管线、阀腔体、吹扫管支架、样品加热器、除水装置等区域独立的程序控温功能，并能够自动监测运行的实际温度。

2.5.2 捕集阱：室温至420℃（吹扫、脱附、烘焙三个阶段控温）。

2.5.3 样品传输管线：室温至295℃。

2.5.4 阀腔体：室温至350℃。

2.5.5 吹扫管支架：室温至200℃。

2.5.6温度准确度：±2℃

2.5.7温度稳定度：±2℃

2.6 系统操作控制器

2.6.1 能够进行整个系统运行、所有流路电子压力控制的参数设定和控制功能。

2.6.2 具备启动气相色谱仪的通讯功能。

2.6.3 具备系统准备、烘焙和捕集阱活化，自动泄漏检测，自动系统测试和检验，手动阀门、风扇、加热器和输入/输出功能的多种自动化维护功能。

2.6.4可编制和存储250个运行方法。

2.6.5与计算机的通讯接口采用USB连接。

2.6.6提供计算机操作控制软件（光盘）。

2.7 水样自动进样器

2.7.1 主机及进样器等采用集成化设计，有效减少占用实验台面空间。

2.7.2为主机原厂生产的同品牌自动进样器。

2.7.3样品托盘不少于50个样品位置。

2.7.4可传输含有微小颗粒的水样（<100µm）,不会堵塞系统。

2.7.5 取样精确度优于±0.3%。

2.7.6采用程序设定操作，可由主机设定取样时间，取样点位置高度，重复取样次数，具管路曝气及清水清洗功能，并可做空白程序设定。

2.7.7具有一个自动样品优先权位置，能够编辑并且中断当前正在运行的样品序列运行优先权样品。

3、配置要求

吹扫捕集样品浓缩仪主机1台、旋风式除水装置1个、 直接电阻加热式捕集阱1个、泡沫过滤器1个、样品加热套件1个、水样自动进样器1台、通讯电缆1套、专用工具包1套、40ML样品瓶附螺旋盖和垫片（100个／盒）2盒、样品瓶架 10个。

