液质联用仪技术参数
一、设备用途
用于有机化合物的分析，如水中农药残留分析等的定性、定量分析，以及地下水中有机物的分析与研究、有机污染物的动力学研究，环境监测及水质安全等多个领域中。
二、配置要求
1、超高压二元液相系统（含真空脱气机）  1套
2、串联四级杆质谱主机(含独立ESI离子源及相关配套硬件） 1套
3、工作站及软件：原装最新液质工作站软件（含电脑等）、专业定性定量分析软件及数据库 1套

4、耗材                               1批

5、激光打印机                         1台

6、不间断电源（10KV/2H）              1套

7、碰撞气气瓶及配套减压阀             1个

三、主要技术参数

1 工作条件

1.1电源电压：三相220-230V±10%， 50/60Hz， 16A

1.2环境温度：14-30℃

1.3相对湿度：35-80%

1.4气体需求：雾化气N2：高纯（99%纯度）N2；碰撞气Ar或N2，其中N2最大消耗量不大于20L/min 

2. 质谱部分技术性能

2.1 离子源

2.1.1 全新一代离子源：独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作(需提供可显示全内置式气路电路接口设计的离子源实物图)；

2.1.2 ESI与APCI切换只需更换探针，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间小于1min，且整个过程无需拆卸离子源；

2.1.3探针采用≤60度最优喷雾设计，可在任意位置固定并实现前后直线型、左右圆弧型调节；

2.1.4 内置大面积多边形同轴主动排废气设计，消除废气涡流，降低化学噪音，不锈钢排废管路，实现离子源腔体高温自洁净；

2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气（0-15L/min可调），进一步提高雾化效率和稳定性；

2.1.6 可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，在高灵敏度的情况下确保长期耐用性；

2.1.7可加热HESI源，加热温度≥550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-2000(l/min；

2.1.8 APCI：加热温度≥550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50ul-2000(l/min；

2.1.9双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操作面板自动设置；

2.1.10质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能；

2.1.11离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果；

2.1.12离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。

2.2 离子传输系统

2.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；

2.2.2高通量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，提高灵敏度；

2.2.3离子传输管独立加热，最高温度≥400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力；（提供结构图证明）

2.2.4 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空即可实现快速更换, 待机时不需要消耗氮气；（提供结构图证明）

2.2.5 基质分离器离子导引：有效捕获聚焦并传输离子，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便；

2.2.6弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性；

2.3 四极杆质量分析器

2.3.1 Q1和Q3均采用先进的分段式双曲面四极杆，三段式金属钼四极杆，保证在≤0.4amu时仍有很高的离子传输效率，实现高选择性；（提供投标人盖章的数据证明、彩页或验证材料）

2.3.2四极杆质量分析器保证在0.4amu分辨率时仍有很高的离子传输效率，提供很好的灵敏度和选择性；

2.3.3 Q2设计：90º弯曲，加有轴向加速电场的碰撞池设计，Dwell Time低于1ms 时，无灵敏度损失；

2.3.4 碰撞气为高纯高惰性氩气或氮气，确保母离子碎裂效率

2.3.5四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到≤0.4 amu，在只需在方法设定设定界面简单选择即可，无需特殊调谐。

2.3.6 具有很宽的质量数范围：5-3000Da，Q1和Q3均可以达到；

2.3.7质量轴稳定性：≤0.05amu/24小时 (全质量数范围)；

2.3.8质量准确度：全质量轴范围（5-3000Da）内≤0.1 amu；

2.3.9 SRM最小驻留时间：≤ 1ms；

2.3.10 共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s；

2.3.11 SRM扫描速度：最大≥600 SRMs/秒，并确保无交叉污染；（提供投标人盖章的数据证明、彩页或验证材料）

2.3.12采用10 ppb克伦特罗作为标准物质，要求出示10 ppb克伦特罗在10、20、50、100、200、600 SRMs/s时对应的响应峰面积的图谱，要求6个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%，提供谱图数据证明，以佐证仪器在处理多残留监测时，仪器灵敏度不损失的先进性；

2.3.13一次分析最多可执行≥30000对SRM分析；

2.3.14正负离子切换速度：≤20ms；

2.3.15扫描功能：全扫描(Full Scan，Q1或Q3)、选择离子扫描(SIM，Q1或Q3)、选择反应监测(SRM)、高选择性反应监测（0.4 amu）、时间选择反应监测（T-SRM）子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、RER反向能量归一化扫描；QED即SRM自动触发二级子离子扫描功能、混合扫描功能（全扫描和SRM同时扫描）、正负极性切换扫描、自动实时保留时间窗动态自动校准。

2.4 检测器

2.4.1双模式离散打拿极检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高）和动态线性范围（106）；

2.5 真空系统

2.5.1 由1个分子涡轮泵（三级差分）和1个机械泵组成的4级差分真空系统

2.5.2四级差分抽真空，真空可达到5·10-6 Torr

2.6 灵敏度

2.6.1  高选择性MS/MS灵敏度

ESI+：1pg利血平，m/z 609>195，信噪比≥100,000：1，RSD≤5% 

ESI-：1pg利氯霉素，m/z 321>152，信噪比≥100,000：1，RSD≤5% 

3超高效液相色谱系统

3.1 主要配置：主要包括流动相瓶、二元梯度泵、脱气系统、自动进样器、双控温多柱位柱温箱。

3.2流路须采用德制原厂UHPLC专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。

3.3二元高压混合泵

3.3.1流量范围：0 ~8 mL/min，步进0.001 mL/min

3.3.2最大压力：≥15000PSI

3.3.3流量准确度：<0.1%

3.3.4流量精密度：<0.05%

3.3.5 梯度混合精确度：< 0.15%

3.3.6 梯度混合类型：二元高压混合

3.3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

3.3.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

3.4  温控自动进样器：

3.4.1 兼容孔板及常规样品瓶，2ml样品瓶瓶位≥120个

3.4.2 进样方式：无样品损失，无残留

3.4.3 进样体积：0.01~100μL

3.4.4 进样体积准确度：0.5%

3.4.5 交叉污染：≤0.0004%

2.4.6样品盘温度范围：4-40℃

3.4.7自动防沉淀振摇及侧移功能；在线稀释和在线衍生功能

3.5  柱温箱

3.5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。

3.5.2温控范围：5~110℃

3.5.3温度准确度：±0.5℃

3.5.4温度稳定性  ±0.1℃

3.5.5温度精度    ±0.1℃

3.5.6容量：≥6支色谱柱，最长可安装30cm色谱柱

4 数据处理系统

4.1品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，Window 7英文操作系统软件能够满足当今食品安全和药物分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

4.2 软件能够满足当今食品安全和药物分析检测检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。内置大于1000种毒物及农药、兽药残留二级标准谱库,能自动筛查阳性结果。
5. 耗材一批
5.1 2.1mm色谱柱：C18 色谱柱100mm 1.9μm  1根；aQ色谱柱150mm 1根；RP-MS色谱柱100mm 1根。 通用保护柱芯10个和配套保护柱套；
5.2 离子源金属喷针至少2根；离子传输管2根；2ml样品瓶500个；泵油2瓶等。
6.其他要求
6.1. 液相色谱、质谱仪及相应的工作软件为同一品牌厂家生产，以保证仪器功能的充分发挥及提供服务的一致性。
6.2 仪器供应商具备30年以上串联质谱生产经验，确保仪器技术成熟稳定，并要求将各年代对应的串联质谱型号列明，以佐证仪器的底蕴以及先进性。

四、售后服务

1．交货期：合同签定后90日内交货；
2．设备安装、调试和验收: 
仪器到达用户所在地后，30天内制造商及设备总承包商的技术代表到工作现场进行免费安装、调试设备，直至运行正常通过验收。技术指标与标书吻合。
3．仪器在验收通过后进入保修期，保修期一年或以上。在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外），保修期自验收签字之日起计算；
4．技术培训：
4.1 在用户安装现场对用户进行操作培训；
4.2 在用户安装现场，提供至少五天的系统免费培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程；
5．其他资料
5.1仪器设备的安装使用说明书、操作手册。
5.2仪器设备的维修保养手册。
5.3仪器设备的工作软件说明书。
5.4保修保证书。


