气相色谱飞行时间高分辨率质谱仪
一.工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境15˚C -35˚C

1.3湿度: 35～85%
二.性能指标

2.1 总体性能要求

气相色谱仪和Q-TOF质谱仪由同一供应商制造，销售和安装，以提供GC和Q-TOF之间的无缝连接、诊断和维修。 GC操作参数必须由Q-TOF软件提供和控制。 采集软件必须在GC和Q-TOF之间实现无缝通信。

2.2 气相色谱仪

2.2.1柱箱

2.2.1.1操作温度：室温以上4˚C -450˚C

2.2.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

2.2.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒 (22℃室温下)

2.2.1.4最大运行时间：999.99分钟

2.2.1.5 20梯度/21平台程序升温

2.2.1.6 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化

2.2.2分流/不分流毛细管柱进样口 (带电子气路控制)

2.2.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比

2.2.2.2最高使用温度400˚C

2.2.2.3压力设定精度：0.001psi

2.2.3反吹和保留时间锁定功能

2.2.3.1反吹功能大大缩短运行时间,确保系统的减少污染、增加稳定性和增加柱寿命

2.2.3.2具有保留时间锁定功能

2.3液体自动进样器

2.3.1 液体进样量范围：介于0.1-50μL之间

2.3.2 样品瓶位数：不少于165位

2.3.3 进样量线性：≥99%  

2.4质谱部分

2.4.1 质量分析器:  整体式可控温石英镀金双曲面四极杆及具有真空夹套的低膨胀系数飞行管飞行时间质量分析器 

2.4.2 具有GC TOF和GC MSMS功能，其中碰撞池采用线性加速、高压碰撞六极杆碰撞池设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”  

2.4.3 质谱采集范围：20-3000 m/z，且与采集速率无关。（需要提供技术文件证明）                   

2.4.4 质量精度：小于2ppm （在m/z 271.9867，1pg ofn连续8针进样分析）。
2.4.5 仪器检测限指标(IDL):小于60fg OFN；  
2.4.6分辨率：25000FWHM@271.9867 m/z（需要提供安装验收报告作为证明文件）
2.4.7 采集速率：1-50谱图/秒，且与分辨率无关（需要提供技术文件证明）。

2.3.8 线性范围：5个数量级

2.4.10离子源：多功能高效电子轰击源(EI源)，非涂层，采用完全惰性的材料制成。无需更换离子源即可实现标准电离和等效于PCI的低能量EI电离两种模式的切换（需要提供实现高灵敏度低能量电离技术的发明专利或相关技术文件作为证明文件）。

2.4.11离子化能量：5-200eV连续可调 

2.4.12离子源温度：独立控温，最高温度可到350˚C 

2.4.13灯丝：与离子源、排斥极同轴，以提高电离效率。

2.4.14 快速放空功能：质谱具备快速放空功能，以便快速更换离子源与色谱柱。（标书中须提供证明材料；如无法提供此附件，则需另外配置真空锁定功能附件及标配以外的第二套完整EI离子源，保证在不泄真空不停机的条件下更换整个干净离子源，以实现离子源维护的方便性）。
2.4.15检测器：双模拟-数字转换 (ADC) 检测器，可以记录多个离子事件，在更宽的质量范围和浓度动态范围内具有更高的质量准确度

2.4.16真空系统：四级分子涡轮泵高真空系统

2.4.17气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C

2.4.18具备早期维护预警功能（EMF）

2.4.19可提供质量认证功能（OQ/PV）

2.4.20 辅助电子气路模块，用以配合反吹装置的使用

2.5数据处理系统

2.5.1 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现

2.5.2 软件：软件应该同时包含中和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件 

2.5.2.1 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能

2.5.2.2 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作

2.5.2.3 操作环境：Windows 7（64bit）

2.5.2.4 谱库: NIST谱库和化学结构式库 

2.5.2.5 高分辨农药和环境污染物库：超过700种农药和环境污染物的高分辨库（需要提供中文彩页作为证明文件）

2.5.2.6 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻, 并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

• 数据处理工具使您能够快速查找、比较和鉴定化合物。

• 定性工具能够充分发掘高分辨率精确质量TOF谱图和 Q-TOF产物离子谱图的丰富信息。

• 以化合物为中心的数据挖掘和导览功能简化了 MS 数据的分析。

• *基于高分辨数据的新一代3D解卷积软件可更快的从复杂分离中提取更多、更加准确的质谱信息，同时可提高灵敏度和扩展线性范围。

• 软件自动识别样品组间的显著性差异，并通过精确质量数谱库检索进行化合物鉴定

2.5.3 氮气发生器: 原装进口24升/分钟的氮气发生器.

2.5.4 计算机:


CPU酷睿双核，单主频不低于1.5G/2G内存或以上/4T固态硬盘（SSD）或以上/DVD-RW/双21.5+”LCD ，不低于10GbE的以太网连接。

