吹扫捕集样品浓缩仪

一、主要用途

主要用于饮用水、地表水、地下水及土壤等液体、固体样品中痕量有机物分析。

二、仪器总体要求

1. 用于饮用水、地表水、地下水及土壤水溶液等液体样品中痕量有机分析。为气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》、GB 5749-2006《 生活饮用水卫生标准》等标准中检测项目的要求。
三、仪器技术参数要求

1. 捕集阱

1.1 捕集阱规格：

1.1.1 长度要求≥250mm，采用螺旋形设计，填料为≥3种物质，性能符合《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》(HJ 639-2012)对捕集阱的要求，或性能能达到该标准相当的≥3种类似填料物质的捕集阱。

1.1.2长度要求≥250mm，采用螺旋形设计，填料为Tenax物质，性能符合《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》(HJ 639-2012)对捕集阱的要求，或性能能达到该标准相当的Tenax填料物质的捕集阱，满足对苯系物的分析要求。

1.2 捕集阱加热方式：加热材质为自体直接电阻加热的捕集阱。

1.3 最高使用温度：≥450℃。

1.4 最大升温速率：≥1000℃/分钟。

1.5 降温速率：≥240℃/min（在60秒钟内，200℃降至30℃）。

2. 除水

2.1采用温度差+密度差脱水方式的旋风式除水装置，不在吹扫时脱水，保证所有吹扫产物直接进入捕集阱，室温脱水，避免低温冷阱对VOCs物质的吸附。 不使用脱水吸附材质，不会吸附包括极性物质在内的VOCs物质。100ug/L的水中的吡啶可以定性出峰（s/n≥3）（实验条件为HJ 639-2012规定的条件进行实验所得，条件项目修改数量偏差不大于30%）。

2.2 除水率：≥90%；经除水后，水的剩余量≤0.25µL（痕量水平）。

2.3 最高使用温度：≥240℃。

2.4 最低使用温度：室温+1℃。

3. 标配样品加热套件

3.1 加热器：红外线吹扫管样品加热器，1套即可符合5ml及25ml吹扫管使用。

3.2 样品控温：采用插入式温度探头直接测量水样温度并反馈。

3.3 最大升温速率: >35 ℃/分钟（5mL吹扫管）。

3.4 温度范围: 室温至 200℃。

3.5 可加装升级气体热脱附套件分析气体。

4. 除泡技术

4.1 标配三级泡沫保护装置，包括泡沫传感器，泡沫破碎器和泡沫过滤器，防止管路污染。泡沫破碎采用热的金属尖端刺破泡沫，不用外加消泡剂以防引入污染。

5. 编程控温

5.1 具备捕集阱、样品传输管线、阀腔体、吹扫管支架、样品加热器、除水装置等区域独立的程序控温功能，并能够自动监测运行的实际温度。

5.2 捕集阱：室温至420℃（吹扫、脱附、烘焙三个阶段控温）。

5.3 样品传输管线：室温至290℃。

5.4 阀腔体：室温至350℃。

5.5 吹扫管支架：室温至200℃。

6. 系统操作控制器

6.1 能够进行整个系统运行、所有流路电子压力控制的参数设定和控制功能。

6.2 具备启动气相色谱仪的通讯功能。

6.3 具备系统准备、烘焙和捕集阱活化，自动泄漏检测，自动系统测试和检验，手动阀门、风扇、加热器和输入/输出功能的多种自动化维护功能。

6.4 软件窗口可显示每个操作和运行状态的实时流程监控图。

6.5 可编制和存储超过250个运行方法。

6.6 与计算机的通讯接口采用USB连接。

6.7 提供计算机操作控制软件（光盘）。

7. 水、土一体自动进样器

7.1 与主机为分体式设计，具独立操作功能、且为主机原厂生产的同品牌自动进样器。

7.2 能够处理任何液体、土壤、淤泥或者固体样品，样品位数不少于100个样品位置；托盘能够方便地取出存储在冰箱中。

7.3 可连接2台吹扫捕集仪主机使用。

7.4 标配具有2个内标/替代标样加入模块，最多可选配到4个。

7.5 固/液曝气捕集采用双回路设计避免相互污染。

7.6 在执行土壤模式时，样品瓶内执行‘针式吹扫’，并将吹扫气体传输到捕集阱中。

7.7 在执行水模式时，抽取水样并传输到吹扫捕集仪的吹扫管中进行吹扫捕集。

7.8 自动进样器采用USB线与电脑连接，基于Windows7以上的操作系统进行控制。

7.9 样品瓶抓手采用带有样品瓶传感器的气动环形抓手。

四、配置要求

1. 吹扫捕集样品浓缩仪主机，1套，具体如下：

1.1吹扫捕集仪与气相色谱信号连接线等连接部件，1套；

1.2 填料为≥3种物质的螺旋形设计捕集阱，1套;

1.3 旋风式除水装置，1套；

1.4 符合5ml及25ml吹扫管使用红外线样品加热套件，1套；

1.5 三级泡沫保护装置，包括泡沫传感器，泡沫破碎器和泡沫过滤器，1套；

1.6 水、土一体自动进样器，原厂生产的同品牌，1套：包含不少于100个样品位置的内置样品架，可连接2台吹扫捕集仪主机使用的相关电路及接口模块，具有2个内标/替代标样加入模块，双回路设计固/液曝气捕集装置，各1套； 

1.7 5ml吹扫管和5ml定量环及其连接附件，1套； 

1.8 25ml吹扫管和25ml定量环及其连接附件，1套；
1.9 40ml吹扫瓶100个。

2. 其他随机配件，保证仪器可以与GC、GC-MS连接的配件，1套。

3. 品牌电脑一台，打印机一台。
