超高效液相色谱仪参数
1、工作环境：

1.1环境温度摄氏4-40度.

1.2环境湿度20-80%.

1.3电压230V(-10%,+8%)

2、性能指标

2.1四元梯度系统

2.1.1流速范围：涵盖所列范围0.0001-5.0000ml/min，步进以0.0001ml/min 为增量

2.1.2 流量精度：≤0.075%

2.1.3 溶剂数量：≥4

2.1.4 最高操作压力：≥60MPa

2.1.5泵体类型：微体积（柱塞体积≤10µL）双柱塞往复并联泵
2.1.6安全机制：高压、低压报警、漏液报警等
2.1.7 流速准确度：±1.0%

2.1.8 梯度混合精度：≤0.1%RSD

2.1.9 溶剂压缩性补偿：可自动,连续进行

2.1.10 梯度组成范围：0.0-100.0%,0.1%步进

2.1.11真空脱气机：≥5通道

2.1.12物理双泵头：便于维护，独立控制面板：可脱离工作站独立操作

2.2 样品管理系统

2.2.1样品数量：≥100位1.5/2ml样品瓶

2.2.2进样量设定范围: 0.1(L ~ 100(L(标准值)，可以增加至≥2000uL

2.2.3 进样方式：全量进样，环路进样
2.2.4 进样次数：样品1—99次进样

2.2.5 进样精度：≤0.3%RSD

2.2.6 进样线性: ≥0.999

2.2.7 样品污染度：≤0.004%

2.2.8控温范围：4-40℃

2.2.9控温准确度：±1℃

2.3 柱温箱

2.3.1  温度控制类型：强制空气循环，具有液体及气体传感器

2.3.2  温度控制范围：室温-10℃~85℃

2.3.3  温度准确度：±1℃

2.3.4  可放置色谱柱尺寸及数量：≥100mm×6根；300mm×3根

2.3.5 色谱柱   最小可用1.7( 粒径

2.4 二极管阵列检测器

2.4.1波长范围：190~800 nm

2.4.2光源：氘灯和钨灯

2.4.3波长准确度：±1 nm

2.4.4波长精密度：≤0.1nm

2.4.5狭缝宽度1.2 nm、8 nm

2.4.6 标准池：光程:10 mm, 池体积 :12μL、耐压 :12 MPa

2.4.7 web控制：可进行参数设置，日志管理，消耗品管理

2.4.8  具有智能峰解卷积、智能动态范围扩展功能

2.4.9  流通池可温控：25~40℃、1℃ 步进

2.4.10 UV截止功能：内置UV截止滤光片 (开/关可选)

2.4.11 pH值范围 1～14

2.5 荧光检测器

2.5.1波长范围：200~650nm

2.5.2光源：氙灯

2.5.3光谱带宽：≤20nm

2.5.4波长准确度：±2 nm

2.5.5波长精度：≤0.2nm

2.5.6灵敏度：水拉曼峰S/N 8000或以上（暗背景）

2.5.7 标准池: 体积 12 μL, 最大耐压2 Mpa,选配半微量池: 体积3 μL, 最大压力2 MPa
3、色谱软件

3.1软件和仪器主机为同一品牌产品 

3.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（例如：紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、质谱）
3.3原厂源代码级全中文版

3.4标配数据库

3.5多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。

3.6具有数据安全性，登录时输入用户名和密码，使用者可以使用各自的用户名，密码3.7可以进行色谱峰的积分和标定。

3.8支持多种定量曲线方式。

4、整机及软件为同一品牌产品，非贴牌生产。

5、配置清单

5.1超高效液相色谱主机（包含：真空脱气机，四元梯度泵（包括柱塞自动清洗组件、梯度混合器、 柱塞密封圈、贮液瓶托盘、流动相瓶（1000ml，5个）、动进样器，柱温箱、 网络化系统控制器、色谱柱连接配件（包括SUS管路，螺栓以及密封圈））1套

5.2二极管阵列检测器（含12μL流通池）

5.3荧光检测器（含 12 μL流通池）

5.4  C18  色谱柱1根

5.5 保护柱芯 1套
5.6 样品瓶,1.5mL,100个
5.7 中文色谱操作软件（含内置数据库）

5.8 工作站1套
