超临界流体色谱仪参数
一、技术要求及指标 

1工作环境

1.1 环境温度: 5℃～40℃；

1.2 相对湿度: 10～95％RH

1.3 电压：220VAC±10%；50Hz

二、整机要求

2.1 主要用于复杂基质样品中目标残留组分的分离、定量和定性工作

2.2 CO2 输送单元

2.2.1送液模式：恒流送液，流量范围：0～5 mL/min，步进≤0.0001 mL/min；

2.2.2 最大压力：≥60MPa；   

2.2.3流量准确度：≤±1%；

2.2.4流量精密度：≤0.065%

2.2.5 泵头制冷方式：帕尔贴+制冷剂循环系统

2.2.6 泵头控温精度：≤2℃

2.3 自动进样器

2.3.1≥ 160位 (1.5mL/2 mL 样品瓶)
2.3.2 进样范围：0.01～40μL，0.1 ul增量

2.3.3 进样器线性：≥0.999

2.3.4 自动进样器具有自动样品稀释，在线衍生等功能
2.3.5 样品温度控制：4-40℃

2.3.6交叉污染：≤0.005%

2.4 柱温箱

2.4.1 温度控制类型：强制空气循环，具有液体及气体传感器

2.4.2 温度控制范围：室温-10℃~85℃

2.4.3 温度准确度：±1℃

2.4.4 可放置色谱柱尺寸及数量：≥100mm×6根；300mm×3根

2.5 二极管阵列检测器

2.5.1波长范围：190~800 nm

2.5.2光源：氘灯和钨灯

2.5.3波长准确度：±1 nm

2.5.4波长精密度：≤0.1nm

2.5.5狭缝宽度1.2 nm、8 nm

2.5.6 标准池：光程:10 mm, 池体积 :12μL、耐压 :12 MPa

2.5.7 web控制：可进行参数设置，日志管理，消耗品管理

2.5.8  具有智能峰解卷积、智能动态范围扩展功能

2.5.9  流通池可温控：25~40℃、1℃ 步进

2.5.10 UV截止功能：内置UV截止滤光片 (开/关可选)

2.5.11 pH值范围 1～14

2.6 超临界流体背压调节单元

2.6.1  最大压力：≥35MPa；

2.6.2压力控制准确度：≤0.10 MPa (100% CO2)

2.6.3 控温范围：40℃～70℃(1 ℃ 步进)

2.6.4 安全性能：具有高温、漏液、前盖板开启检测等安全保障功能

2.6.5 与MS连接：无须分流，直接连接质谱检测器

2.7 中文控制软件

2.7.1 内置微软公司的数据库

2.7.2对光电二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断，具有智能峰解卷积、智能动态范围扩展功能

三、配置要求

3.1 CO2 输送单元
 1套
3.2 超临界流体背压调节单元 1套
3.3 改性剂输液单元 1套
3.4 自动进样器 1台
3.5 柱温箱 1台
3.6  二极管阵列检测器 1套

3.7  安装调试工具包含色谱柱 1套

3.8 C18 3um快速分离用色谱柱 1套
3.9 中文软件（含微软公司数据库）及工作站 1套
