高通量测序系统参数

1、化学原理：使用经修饰的纳米孔蛋白，配合马达蛋白将核酸牵引通过纳米孔，并由一张生物膜进行信号采集。

2、检测原理：芯片内为稳定的电场环境，未测序时经过纳米孔的电信号为稳定电流；核酸分子直接经过纳米孔时，不同碱基产生不同信号，经由生物膜传递至电脑，并转化为对应的序列信息。

3、测序数据通量：芯片理论通量可达40Gb，且芯片可多次实验，能够显著降低使用成本。

4、扩展性：无需更改仪器主机硬件，使用不同配套试剂和测序芯片，即可完成测序读长和数据通量的扩展提升。

5、通量：测序过程可随时终止，数据产出自数十Mb，至数十Gb，可灵活选择。

6、运行速度：实时测序，最快仅需十分钟即可产出数据；根据数据产量可随时终止测序。

7、读长：测序读长短自数百bp，至数十上百kb不等。

8、读取精度：一致序列准确性≥99.99%。

9、样本DNA 起始量：最低可达10ng。

10、可用于全长16SrRNA测序进行微生物群落分析，极大改善宏基因组样品的分类精度；可用于转录组全长测序，测序结果无需拼接，可直接分析转录本可变剪切模式

11、可通过结合Barcode的方式实现样本的混样测序，可提供≥96种Barcode序列，进一步降低测序成本

12、厂家提供免费的标准配套分析软件，并提供厂家开发的标准数据分析方案，基础配套软件支持免费升级

13、外置配套服务器，硬件参数和网络要求不低于以下配置：基因测序系统附有一台独立计算机。用于信号处理、碱基分析、序列比对等分析。处理器：11代i9，内存：128 GB RAM，储存：固态硬盘1Tb，机械硬盘4Tb

14、配置：

14.1、测序仪主机1套

14.2、高性能服务器1套

14.3、荧光光度计1台

14.4、磁力架1个

14.5、旋转混匀仪1台

15、售后服务：保修期叁年，原厂工程师和技术支持提供安装、调试、维修和培训。
