附：

福建省龙岩环境监测中心站仪器采购项目

# 询　价　文　件

项目编号：FJLYZ2022001

项目名称：仪器采购项目

采购单位：福建省龙岩环境监测中心站

福建省龙岩环境监测中心站

2022年4月

## 一、邀请函

福建省龙岩环境监测中心站因采购多功能生物监测仪(菌落计数浮游生物分析联用仪)和全自动挥发酚分析仪，需进行询价，欢迎有意向的单位参加报价。

1.询价文件编号：FJLYZ2022001

2.项目内容：详见询价文件

3.采购单位：福建省龙岩环境监测中心站

联系人：钟女士

联系电话：0597-2109668

4.询价文件下载时间：2022年4月19日至2021年4月26日直接从福建省生态环境厅官网的“公告公示”栏里下载。

5.报价文件内容：报价文件应包括但不限于完整的拆装方案、报价人资质和报价等。

6.报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于[2022年4月26日17:00]（北京时间）之前以文件提交（可邮寄）到福建省龙岩环境监测中心站办公室（福建省龙岩市新罗区陵园路82号）或者邮件发送到190353768@qq.com。逾期送达的报价将被拒绝。

二、采购设备参数

1.多功能生物监测仪(菌落计数浮游生物分析联用仪)

用于菌落、藻类、浮游动物分析

一、菌落数字成像

★1.1、全封闭钢铝合金机箱（32×34×46cm），铝合金框平皿载样舱，下拉式隔断窗，消除环境杂散光干扰

1.2、雾光漫反射照明：96颗LED列阵与纳米反射材料构成嵌入式雾光系统，360°连续漫反射，凸显菌落色泽和纹理，消除玻璃培养皿折射形成的光斑、光环。色温变化范围：3100K－5800K，照度范围 50-7000 Lux，LED寿命≧20000 小时

★1.3、凌透背光照明：高密度白色LED列阵，形成均匀、高亮的白色透射光，确保培养皿边缘与中间得到均匀照明。复式悬浮暗视野照明：白光LED与蓝光LED交织混合，宽带逆射，构成宇宙蓝背景。紫外光源：254nm 用于腔体消毒、紫外诱变

★1.4、光源控制器：隐形弹吸式控制面板，5路照明选择开关、4通道无级亮度调节、双通道色温调节，可自由切换、选择单一模式照明或组合模式照明

1.5、标清工业定焦镜头，850万像素专业型CMOS相机

二、菌落计数模块

1、基本菌落计数功能

1.1、平皿类型：倾注、涂布、膜滤、3M纸片

★1.2、滚轮参数快速调节统计：均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景

1.3、全皿菌落统计：菌落总数统计，并按25档尺寸分类显示

1.4、区域选择统计：可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计

1.5、直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的菌落

1.6、鼠标点击统计：快速标记、添加菌落，适合培养皿边缘菌落的计数

1.7、菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分割

2、高级菌落统计功能

2.1、动态调节统计：可对统计结果进行动态调节修正，快速获取最佳统计效果。

2.2、偏差预估统计：适用于菌落颜色多且复杂的情况。

2.3、水平集多模型算法：搜索运算，获取最佳图像分割效果，适应培养基背景变换

2.4、特定菌落统计：根据菌落色泽、大小、轮廓特征，识别特定菌落

2.5、反式统计：适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀

2.6、杂菌、杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色的区别，进行自动杂菌、杂质剔除

3、网格滤膜与3M测试片

3.1、黑色实线网格一键统计

3.2、3M细菌总数测试片、3M金黄色葡萄球菌测试片：一键统计

3.3、3M大肠菌群测试片、3M大肠杆菌/大肠菌群快速测试片：一键统计+人工选择

4、高级工具

4.1、网格清除：消除滤膜网格背景干扰

4.2、人工计数修正：添加或删除菌落

4.3、排除污染区域：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数

4.4、背景文字消除：自动消除记号笔干扰

4.5、人工粘连分割：手动分割多重粘连菌落

4.6、参数自动换算：培养皿直径、样本稀释度输入，实现自动换算

4.7、文字、图形标注

5、标定与测量

5.1、仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定

5.2、一键式快速测量：一键测定大菌落，适合真菌、放线菌的单菌落分析

5.3、全皿自动测量：全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析

5.4、手动精确测量：长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线

三、浮游生物显微成像

1、科研级彩色数字相机：SONY 1200万像素CMOS传感器；1/1.7"英寸；G光灵敏度280mv with 1/30s；FPS/分辨率：：25@4000x3000；50@2048x1080；曝光时间：0.1ms~15s；USB3.0

2、显微成像：实时动态观察、快速捕获，批量图片保存

3、三维景深融合：快速融合不同焦平面，解决藻细胞分布在不同液层造成的局部模糊问题，获取全景深、高清晰藻细胞图像

4、超视野拼接：多视野横向、纵向自动拼接

四、浮游生物数据库

1、藻类专家数据库

由精美的彩色显微照片、手绘图、文字介绍构成淡水、海洋藻库；覆盖中国七大水系、28个重点湖库的淡水藻，以及东海、黄海、渤海、南海周边的海洋藻。

2、浮游动物数据库

由原生动物鞭毛虫类、原生动物肉足虫类、原生动物纤毛虫类、轮虫类、枝角类、桡足类等24大类组成，以中文、拉丁文双语显示，附浮游动物文字介绍、手绘图、大量显微照片。

五、浮游生物鉴定

1、藻类智能鉴定--“迅搜”模块

1.1、多维渐进相似藻搜索：自动、智能的藻细胞图形识别工具，3-5秒即实现：侦测未知藻细胞轮廓、提取特征信息、大数据匹配，精确找出形态相近的可能藻类，“优先选择”项同步展现最相近的常见藻类。

★1.2、易混淆藻鉴别：针对经验欠缺的实验员设计，筛选多个因形态相似而易混淆的藻类，在同一界面上展开快速比较，通过典型的特征拼图、概要性文字，迅速掌握区别要点。

1.3、“典型组合联想”形态学检索：用图形语言、组合联想、并结合细胞或群体的结构特征，实现精确、快捷的形态学检索。具备：特征多选、淡水、海洋分库、浏览方便等特点，使得初学者能快速掌握。

★1.4、四级分类学检索：由精美的彩色显微照片、手绘图、文字介绍 构成淡水、海洋藻库；覆盖中国七大水系、28个重点湖库的淡水藻，以及东海、黄海、渤海、南海周边的海洋藻；按“门、目、属、种”四级展开检索。

1.5、分栏编辑：浮游植物名称、分类地位、 形态、结构、生殖生态 ，一目了然。

1.6、通用查询：关键词查询（根据藻细胞文字描述中的特征词进行查询）；常见藻查询（水华、赤潮、有毒藻）；名称查询（中文名、拉丁名）

2、浮游动物辅助鉴定

2.1、按中文名称或拉丁文名称搜索

2.2、选择类、属，展现该类别下的所有浮游动物

六、浮游生物计数与分析

1、浮游生物流程式计数

1.1、浮游生物分类统计：采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种生物，按类点击、自动累积计数

1.2、藻类总数统计：对样本各种生物的总数进行自动累计，优势种自动排序、按门排序、优势群落组成百分比分析

1.3、自动计算：藻密度、生物量、香农-威纳指数、物种均匀性指数、优势度、丰度

1.4、胶被群体分析：自动识别、计数群体中的子细胞，尤其适合微囊藻的计数分析

链状体分析：用于估算单条丝状体、链状体的子细胞数

2、单细胞微藻自动计数

动态自动计数：七种分割算法，适应单细胞微藻和成像背景的变化

3、测量、生物量分析

3.1、显微测量：可选择透明、不透明2种标尺，或直接鼠标点击划线测量生物细胞

3.2、生物量分析：依据浮游生物形态数学模型，自动计算生物量

七、实验数据安全

1、多账户分级管理，管理员、实验员具不同权限，避免实验数据篡改

2、电子记录方式保存数据库，确保数据的完整性

3、数据库：自动保存每批显微照片、统计标识和统计数据

4、标注：可在已拍摄的浮游生物细胞图片上，进行任意的文字、尺寸标注

5、报告编辑、打印：提供报告编写模板、文本输入、打印预览

6、数据导出：统计数据、图片导出到EXCEL或PDF文件

八、仪器规格与配置

菌落计数/浮游生物分析联用仪主机1台

菌落分析软件、藻类分析软件、浮游动物分析软件

联想一体电脑（全国联保）：双核CPU/4G内存/1T硬盘/21.5"彩显/无线网卡，Windows 7或Windows 10

显微摄像科研级彩色CMOS、三目生物显微镜1台

2.全自动挥发酚分析仪

（一）设备要求：

适用于水质挥发酚等项目的全自动蒸馏萃取测定分析。符合《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009）》监测标准。

（二）技术要求：

2.1整机要求：

★2.1.1要求符合4-氨基安替比林萃取光度法，实现挥发酚的自动蒸馏萃取测定，不接受流动注射方法。要求蒸馏萃取一体化整机，实现样品自动进样、蒸馏、萃取、分析、数据处理等全过程，无需人员干预值守，验收指标，不得虚假响应否则技术分值零分处理。

★2.1.2为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力。

2.2自动进样器要求：

2.2.1要求配套自动进样器三维模组稳定的运行模式，减少转盘占体积影响，人性化运行分析，提供用户应用报告或资质部门报告验证。

★2.2.2要求仪器自动定量取样250mL，不少于24位样品通道。

2.2.3要求自动加试剂进样蒸馏，减少配套独立蒸馏模块转移样品的损失和交叉污染影响数据准确，全自动蒸馏运行。

2.3萃取系统要求：

★2.3.1要求萃取过程密闭容器进行，萃取溶剂无挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验运行安全。

2.3.2要求配套废气转移单元，实验萃取废气智能转移，无需配套通风系统，安全有效运行。

2.4检测系统要求：

2.4.1独立的光度计检测器，便于计量校准，具有型评证书，吸光度随意可调，适应3cm比色皿，提供型式评价证书复印件。

2.4.2电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。

2.5成交签订合同签前客户有权要求成交单位提供成交仪器验证是否真实响应招标文件技术参数，如确定投标，各供应商提前准备，验证合格后方可签订合同。不满足招标技术要求的取消中标资格并提交当地政府采购诚信失信记录。

（三）指标要求：

1.标准选择：4-氨基安替比林萃取光度法/直接光度法

2.样品量：挥发酚：250mL

3.自动进样器通道：不少于24位

4.萃取模式：密闭容器搅拌萃取，定时废气排放，减少开放式萃取溶剂的挥发

★5.自动配标：母液自动比例稀释，独立的配标通道位，不占用自动进样器通道

6.检出限：0.0003mg/L（挥发酚）

7.空白吸光度：<0.080（挥发酚）

8.测量范围：（0.001-0.04）mg/L（挥发酚）

9.重复性：3.5%

10.线性系数：r>0.999自动配标（不少于8个配标浓度点）提供软件操作实物图证明

11.整机：蒸馏萃取一体化，减少分体的占空间结构，提高运行效率

（四）配置要求：

挥发酚主机1套、样品盘1套、进口脱水膜1包、试剂瓶6个、数据工作站软件1套、自动定量取样1套、蒸馏萃取一体机1套、循环水机1套。