福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：综合楼实验室建设项目

备案编号：

招标编号：

采购人：福建省厦门环境监测中心站

代理机构：厦门市务实采购有限公司

2022年 月

第一章   投标邀请

厦门市务实采购有限公司采用公开招标方式组织综合楼实验室建设项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号： 。

2、招标编号： 。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：（1）节能产品、环境标志产品按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》规定执行。（2）小型、微型企业。（3）监狱企业。（4）残疾人福利性单位。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 信用记录查询 | 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定及厦门市财政局《关于进一步规范供应商信用记录查询使用的通知》（厦财采〔2020〕14号）的规定执行，具体要求如下：①信用记录查询的截止时点：本项目投标文件递交截止时间；②信用记录查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）；③信用记录的查询及证据留存的具体方式：由资格审查人员通过上述信用信息查询渠道查询供应商的信用记录，并将查询结果打印后随采购文件一并存档；④信用信息的使用：资格审查人员将对供应商信用记录进行甄别，对存在参加本项目采购活动(提交投标文件截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录，且相关信用惩戒期限未满的、及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的供应商，将认定其资格审查不合格；⑤因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。⑥本项目不要求供应商在其投标文件中提供信用记录查询结果（但供应商应在参加采购活动前查询并了解自身的信用记录情况）。若供应商自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准；⑥本采购文件其他章节有关信用记录查询使用的内容与本要求不一致的，以本要求为准。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省厦门环境监测中心站

地  址：福建省厦门市集美区杏南路40号

联系方法：2233057

13、代理机构：厦门市务实采购有限公司

地址：厦门市思明区莲岳路221-1号702单元

联系方法：0592-5826707

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：厦门市务实采购有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 综合楼实验室建设项目 | 否 | 1（项） | 7697400.00 | 7697400.00 | 0 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本0份、副本0份，报价部分的正本0份、副本0份，技术商务部分的正本0份、副本0份。 ②可读介质（光盘或U盘）0份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存0份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：允许。 本项目装修部分为分包部分，须由具备建筑装饰装修工程专业承包 3 级及以上资质的承包方承包该部分。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，厦门市务实采购有限公司不承担责任。 （3）其他：根据厦财采〔2021〕5号文件要求，不再要求供 应商（投标人）提交纸质投标响应文件，取消本招标文件中要求提供纸质投标响应文件[及可读介质（光盘或U盘）]的要求。投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时（在投标截止时间前）将投标人的CA证书送达招标文件第一章第10条载明的地点并签到，否则投标将被拒绝。本招标文件其他章节的内容与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为3家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向厦门市务实采购有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向厦门市务实采购有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：厦门市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标供应商支付。 (2)其他：①收费标准（以中标标段金额为基数）具体为：基数≤100万元部分，按1.5%计取；100万元＜基数≤500万元部分，按1.1%计取；500万元＜基数≤1000万元部分，按0.8%计取；分段累进计算。中标人在领取中标通知书时，应以转帐支票、汇票等付款方式向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。 ②服务费缴交账户信息 开户行：厦门银行银隆支行，开户名：厦门市务实采购有限公司，账号：83600120420000252。咨询电话：5822902 5822100 ③符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业，中标后可享受服务费下浮10%的优惠。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）厦门市务实采购有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，厦门市务实采购有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，厦门市务实采购有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，厦门市务实采购有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若厦门市务实采购有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为厦门市务实采购有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，厦门市务实采购有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为厦门市务实采购有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据厦门市务实采购有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，厦门市务实采购有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在厦门市务实采购有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在厦门市务实采购有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，厦门市务实采购有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知厦门市务实采购有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1厦门市务实采购有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由厦门市务实采购有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向厦门市务实采购有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，厦门市务实采购有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为厦门市务实采购有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，厦门市务实采购有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向厦门市务实采购有限公司提出询问，厦门市务实采购有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望厦门市务实采购有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由厦门市务实采购有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由厦门市务实采购有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或厦门市务实采购有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字[2017]213号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 信用记录查询 | 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定及厦门市财政局《关于进一步规范供应商信用记录查询使用的通知》（厦财采〔2020〕14号）的规定执行，具体要求如下：①信用记录查询的截止时点：本项目投标文件递交截止时间；②信用记录查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）；③信用记录的查询及证据留存的具体方式：由资格审查人员通过上述信用信息查询渠道查询供应商的信用记录，并将查询结果打印后随采购文件一并存档；④信用信息的使用：资格审查人员将对供应商信用记录进行甄别，对存在参加本项目采购活动(提交投标文件截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录，且相关信用惩戒期限未满的、及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的供应商，将认定其资格审查不合格；⑤因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。⑥本项目不要求供应商在其投标文件中提供信用记录查询结果（但供应商应在参加采购活动前查询并了解自身的信用记录情况）。若供应商自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准；⑥本采购文件其他章节有关信用记录查询使用的内容与本要求不一致的，以本要求为准。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由厦门市务实采购有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由厦门市务实采购有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由厦门市务实采购有限公司统一对外发布。

②对厦门市务实采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形

明细

★投标人需提供压力分流连接头和压力管道闭合器符合：GB/T11170-2008化学分析标准要求，且评定结果为：“符合”或“合格”的检测报告，GB/T 10125-2012 24h盐雾测试要求，表面无明显锈蚀，评定结果为：“符合”或“合格”的检测报告。

★实验台整体应采用陶瓷台面钢木实验台，陶瓷台面钢木实验台应符合：良好的耐腐蚀性：通过GB/T 11547-2008标准分别对腐蚀性试剂96%硫酸（AR）、37%盐酸（AR）、70%硝酸（AR）、85%磷酸（AR）、98%乙酸（AR）进行24H的浸泡测试，测试结果无可见变化；有害物质甲醛限量：木家具中甲醛释放量应符合GB/T 18584-2009-6.5.1中的规定的要求；耐划痕：陶瓷台面钢木实验台通过GB 24820-2009表11&GB/T17657-1999第4.29节的标准测试，测试条件采用摩擦头为半球形钻石刮头半径（0.09±0.003）mm，坡口夹角（90±1）°，转动频率：（5±1）min-1，负载：1.5N的条件进行测试，测试结果无可见整圈连续划痕；耐高温：通过GB 24820-2009表11&GB/T17657-1999第4.18节标准中规定的耐高温测试，测试结果表面无裂纹；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

★锌合金底座金属表面耐腐蚀检测符合GB/T 10125-2012，中性盐雾试验24小时后，样品表面无明显锈蚀;化学成分符合GB/T 12689.12-2004,对(元素Al、Mg、Pb、Sn、Cu、Fe、Cd、Zn)进行分析，其中Zn余量需≥90%；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

★存水器可抗霉菌侵蚀且通过GB/T24128-2018检测标准关于黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长技木霉的防霉检测，长霉等级为0级（该材料可抗霉菌侵蚀）。投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

★产品符合GB/T 10125-2012 24h盐雾测试要求：表面无明显锈蚀；产品符合GB/T 20878-2007化学分析标准：C≤0.08、Si≤1.00、Mn≤2.00、P≤0.045、S≤0.030、Cr：18.00-20.00、Ni：8.00-11.00的要求；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

★台面：应采用耐腐蚀耐酸的实芯理化板，提供通风柜台面板满足或优于以下性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、对甲酚、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果无明显变化；通过重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准；通过依据最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求；通过依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，（参照ASTM D790-17标准检验方法)、抗冲击性能：横压直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；耐刮划性：1N试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象、表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定 性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化；以GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级；具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）；依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1；依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)；依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

★高校送风口应采用抗菌防霉的材料，风口通过依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)；依据GB/T31402-2015方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、白色念球菌ATCC 10231等的菌种检测结果抗菌率≥90%；投标人须提供符合上述防霉及抗菌性能的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

★实验室空间PVC地面技术要求，需在投标文件中提供符合以下要求的有效检测（检验）报告：1、重金属（铅、镉）含量要求：检测项目为可溶性重金属（铅、镉）的检测报告，检测对象为实验室 PVC 地面，依据 GB18586 检测方法，检测结果符合国家标准；2、有害物、挥发物含量要求：检测项目为氯乙烯单体、挥发物的检测报告，检测对象为实验室 PVC 地面，依据 GB18586 检测方法，检测结果符合国家标准；3、燃烧性能等级要求：检测项目为建筑材料可燃性试验方法燃烧性能分级测试，检测对象为实验室PVC地面，依据 GB8624 检测标准，检测结果：燃烧性能等级 B1,符合国家标准；4、耐污染性能要求：检测项目为：碘酒（碘酊）2%和碘伏 0.5%，氢氧化钠 50%，硫酸 98%、过氧化氢 30%、84 消毒液、酒精 75%、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、苯酚 5%、甲苯、乙酸 10%、炭黑、鞋油、石蜡、咖啡、汽油、橄榄油、洗手液等 20 项。检测对象为实验室专用 PVC地面，依据 ISO26987 标准，检测时间为≥2 小时的检测报告，检测结果为无影响；5、耐化学腐蚀性能要求：检测项目为：乙酸 99%、磷酸 85%、硝酸 65%、盐酸 37%、高氯酸 90%、四氯化碳、二氯甲烷、甲醛溶液 37%、氢氧化钠 40%、乙醚、氢氟酸 40%、氨水 28%等 12 项，检测对象为实验室专用 PVC 地面，参照标准为 GB/T 17657，检测内容的接触时间为≥4h，检测结果均为无明显变化；6、耐磨性能要求：检测项目为建筑材料耐磨性能分级测试，检测对象为实验室PVC 地面，依据 GB/T11982.2-2015 检测标准，检测结果为：1.8m³，符合国家标准 T 级。

★投标人投标人所投直流变频多联空调的压缩机须采用涡旋式制冷压缩机。且空调室内、外机与压缩机须为同一品牌，并提供证明材料。投标人须在投标文件中提供所投空调压缩机在中国电子质量监督公共服务门户网站（http://psp.e-cqs.cn/aeaPP/pp/query/certificateQuery/ publicityInfo.jsp）备案的网页截图佐证（网页明细须体现“涡旋式制冷压缩机”，实际供货空调产品的压缩机生产企业与网页截图一致）或提交近三年内（2019年1月1日以后）所投空调压缩机的报关单扫描件佐证（报关单上设备名称或备注等有关信息须体现压缩机品牌）。

★投标人所投产品必须是全新标准产品，不接受OEM、ODM（代工、贴牌）产品，投标人须在投标文件中提供产品样册。

技术符合性

明细

对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，在进行技术因素部分评分后，投标人技术因素分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的，可作无效投标处理。

商务符合性

明细

未实质性响应招标文件商务要求的，可作无效投标处理。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，厦门市务实采购有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、本项目为非专门面向中小企业的项目；2、符合本招标文件第三章17.4条款要求的投标供应商可享受以下扶持政策：（1）对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（2）若本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%（工程项目为 2%）的扣除，但组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。投标人应在投标文件中提供《联合体协议》和《中小企业声明函》。（3）若本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%（工程项目为 2%）的扣除。但接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。投标人应在投标文件中提供《分包意向协议》和《中小企业声明函》。3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。5、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》, 否则不予享受相关中小企业扶持政策。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 (本文件中其他有关对小微企业及其报价扣除描述情况与此处不一致的，以此处为准) |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 2 | 投标人所投气路（钢管）物理检测是否符合GB/T 228.1-2010标准要求的：抗拉强度RM/MPa:≥520；屈服强度RP0.2/MPa：≥205；断后伸长率A/(5.65√So)/%:≥35；压扁试验符合GB/T 246-2017技术要求：压扁后试样弯曲处外侧不允许出现裂缝或裂口；晶间腐蚀通过GB/T 4334-2020方法E测试达到：试样经20h腐蚀试验后，弯曲180°，10倍放大镜下观察，内、外壁弯曲外表面均无因晶间腐蚀而产生的裂纹。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-2 | 2 | 投标人所投实验台的台面是否符合：承载性能：经检测破坏载荷满足测试对象为：750×750mm（加载面积：650×650mm）；均匀施加500kg载荷，保载：65h，测试结果为未破坏。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-3 | 2 | 投标人所投实验台的台面是否符合：耐高温：经检测耐高温不低于 1350℃。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-4 | 2 | 投标人所投实验台的台面是否符合：台面外观性能检测：检测对象为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果为：坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-5 | 2 | 投标人所投实验台的台面是否符合：光泽度：参照GB/T 13891-2008，检测对象为一体实芯黑色坯体陶瓷板检测结果为≥22。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-6 | 2 | 投标人所投三口化验龙头是否符合：依据GB18145-2003标准检测：经检测陶瓷片硬度1152HV5；在动态压力位0.3MPa±0.02MPa的水压下，流量0.35L/s；螺纹表面没有凹痕、断牙等缺陷，表面粗糙度Ra＜3.2μm的检测；水嘴按GB/T10125进行24H酸性盐雾试验后，达到GB/T6461-1986标准中外观评级达到10级及以上要求。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-7 | 2 | 投标人所投气瓶柜是否符合：GB3836.1-2010《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》、GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备：第八部分“N”型电气设备》标准要求的整机的绝缘介电强度试验、整机的机械检查、整机的防护试验、整机的冲击试验均符合各项标准的要求。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-8 | 1 | 投标人所投万向排气罩是否符合：压降图：根据ISO 5167-1:2003用压差装置测量管道循环交叉液体流量标准测试管道上游及下游的静压差：管内压力随着管内气流流速的升高而下降，且压降值与流速的变化成抛物线关系。表明管内材质及密封性能好，无杂质影响排风性能。投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得1分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-9 | 1 | 投标人所投万向排气罩是否符合：万向排气罩材质通过以下耐高温测试：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化，符合耐高温GB/T1735标准。投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得1分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-10 | 2 | 投标人所投通风柜是否符合：内衬板：实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板通过阻燃性检测：参照UL94-2015测试方法测试，检测报告的测试对象为陶瓷纤维板，测试结果满足UL94 V-0的要求。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-11 | 2 | 投标人所投通风柜是否符合：内衬板：实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板通过弯曲强度检测：采用ASTMD790-17测试方法，弯曲强度的检测结果为大于等于127MPA。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-12 | 2 | 投标人所投通风柜是否符合：内衬板：实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板通过有害物质检测：测试对象为陶瓷纤维板，参考IEC 62321-4:2013,IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2013，IEC 62321-6:2013，采用ICP-OES,UV-Vis和GC-MS进行分析，检测内容为：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯之和、一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、一溴二苯醚、二溴二笨醚、三溴二笨醚、四溴二笨醚、五溴二笨醚、六溴二笨醚、七溴二笨醚、八溴二笨醚、九溴二笨醚、十溴二笨醚。检测结果为：未检出的检测。投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-13 | 2 | 投标人所投通风柜的陶瓷杯槽是否符合：通过耐污染性检测：参照GB/T17657-1999;硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、氢氧化钾（40%）、王水、双氧水（3%）、红药水；检验结果表面无明显变化（1级）。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-14 | 2 | 投标人所投基座钢架是否符合：经国家质量监督检验部门对金属表面耐腐蚀检测,符合QB/T3827-1999和QB/T3832-1999，乙酸盐雾试验24小时后，镀层对本身防腐等级不低于10级，镀层对基体的保护不低于10级。投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-15 | 3 | 根据投标人提供的样品进行评价：工艺水平高（焊接牢固，线条均匀）、整体造型美观、结构合理、质量高耐用性强的得3分；工艺水平较高、结构较为合理、质量较好的得1.5分；工艺水平低、结构不合理、质量差或提供不完整的不得分。（注：投标人需在投标时提供样品用于评审展示，否则不得分） |
| 1-16 | 2 | 投标人所投LED面板灯是否符合：灯具总光通量≥3200 lm，灯具效能≥95 lm/W，功率因数≥0.98；色温5000±200K，显色指数Ra≥97；照明功率密度≤4.8 W/㎡，统一眩光值UGR≤13；为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，灯具在C0-C180面及C90-C270面的光束角均须满足70°±2°；电磁辐射指标：灯具对人体的电磁辐射符合安全要求，骚扰电压、辐射电磁骚扰及感应电流密度检测结果均为符合（或判定为P），且感应电流密度≤0.02； 闪烁指标：光输出波形频率＞3125Hz免除考核，检测结果为“无显著影响”；蓝光指标：蓝光危害等级为“RG0”或“无危险”类；整灯通过国家强制性CCC认证；投标人提供符合上述要求的有效检测（检验）报告及有效认证证书扫描件佐证的得2分，未提供或负偏离的不得分。 |
| 1-17 | 2 | 投标人所投变频多联空调室外机满足招标室外机SWJ-170： 制冷量≥170kw的得0.5分；设备制热量≥190kw的得0.5分； 设备制冷功率≤48.3kw的得0.5分；设备制热功率≤46.5kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，并承诺产品样册基本模块的制冷量与中国能效标识网一致，否则不得分。 |
| 1-18 | 2 | 投标人所投变频多联空调室外机满足招标室外机SWJ-156： 制冷量≥156kw的得0.5分；设备制热量≥175kw的得0.5分； 设备制冷功率≤43kw的得0.5分；设备制热功率≤42.3kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，并承诺产品样册基本模块的制冷量与中国能效标识网一致，否则不得分。 |
| 1-19 | 2 | 投标人所投变频多联空调室外机满足招标室外机SWJ-95： 制冷量≥95kw的得0.5分；设备制热量≥106kw的得0.5分； 设备制冷功率≤24.5kw的得0.5分；设备制热功率≤24.5kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，并承诺产品样册基本模块的制冷量与中国能效标识网一致，否则不得分。 |
| 1-20 | 2 | 投标人所投变频多联空调室外机满足招标室外机SWJ-33： 制冷量≥33kw的得0.5分；设备制热量≥37kw的得0.5分； 设备制冷功率≤8.9kw的得0.5分；设备制热功率≤8.7kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，并承诺产品样册基本模块的制冷量与中国能效标识网一致，否则不得分。 |
| 1-21 | 2 | 投标人所投变频多联空调室外机满足招标室外机SWJ-28： 制冷量≥28kw的得0.5分；设备制热量≥31kw的得0.5分； 设备制冷功率≤7.2kw的得0.5分；设备制热功率≤7.3kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，并承诺产品样册基本模块的制冷量与中国能效标识网一致，否则不得分。 |
| 1-22 | 2 | 投标人所投变频多联空调室内机满足招标室内机SNJ-22： 制冷量≥2.2kw的得0.5分；设备制热量≥2.5kw的得0.5分； 设备制冷功率≤0.06kw的得0.5分；设备制热功率≤0.06kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，否则不得分。 |
| 1-23 | 2 | 投标人所投变频多联空调室内机满足招标室内机SNJ-140T： 制冷量≥14kw的得0.5分；设备制热量≥15.5kw的得0.5分； 设备制冷功率≤0.15kw的得0.5分；设备制热功率≤0.15kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，否则不得分。 |
| 1-24 | 2 | 投标人所投变频多联空调室内机满足招标室内机SNJ-80T： 制冷量≥8kw的得0.5分；设备制热量≥9kw的得0.5分； 设备制冷功率≤0.09kw的得0.5分；设备制热功率≤0.09kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，否则不得分。 |
| 1-25 | 2 | 投标人所投变频多联空调室内机满足招标室内机SNJ-56T： 制冷量≥5.6kw的得0.5分；设备制热量≥6.2kw的得0.5分； 设备制冷功率≤0.05kw的得0.5分；设备制热功率≤0.05kw的得0.5分。本项满分2分，投标人须提供产品样册佐证，否则不得分。 |
| 1-26 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的施工组织方案（包含：施工现场布置、施工方法、劳动力计划、施工拟投入的主要设备、确保工程质量的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工进度表以及土建、水电、空调、实验室台柜等实验室设备施工与弱电部分施工配合等）进行评价： 方案详细、具体、完整、合理可行，可操作性强，有利于项目顺利实施的得3分； 方案较为详细具体，具有较强的可操作性，基本能够把握重点、对项目实施有一定促进作用的得2分； 方案存在轻微缺漏，但不影响项目实施的得1分； 未提供方案或无实质内容，对项目实施影响较大的不得分。 |
| 1-27 | 3 | 根据各投标人对本项目提供的效果图进行评价：投标人提供完整的（共五层楼的）全景动态效果图，且安装布局合理，符合招标需求的得3分；投标人提供完整的（共五层楼的）鸟瞰图，且安装布局合理，符合招标需求的得1.5分；不完整或者未提供的不得分；（注：投标人需在投标时提供效果图的光盘用于评审展示，否则不得分）。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 1 | 投标人获得质量管理体系认证的得1分。（投标人须提供有效期内的认证证书扫描件，否则不得分） |
| 2-2 | 1 | 投标人获得环境管理系统认证的得1分。（投标人须提供有效期内的认证证书扫描件，否则不得分） |
| 2-3 | 1 | 投标人获得职业健康安全管理体系认证的得1分。（投标人须提供有效期内的认证证书扫描件，否则不得分） |
| 2-4 | 3 | 投标人拟投入本项目的技术人员具有“制冷与空调设备安装修理作业”证书得1.5分，具有“低压电工作业”证书的得1.5分，本项满分得3分。【提供上述技术人员具备安监局或应急管理局颁发的相应证书复印件、投标截止日前六个月中任意一个月投标人为其缴交医社保的凭证复印件，未提供上述有效证明材料的不得分】 |
| 2-5 | 2 | 根据投标人承诺的保修期进行评价：在满足采购文件要求两年保修期（其中若涉及防水五年保修期）的基础上，保修期每增加6个月加1分，满分2分，未提供书面承诺的不得分。 |
| 2-6 | 3 | 投标人针对本项目提供售后服务方案（包括售后服务内容、响应时间，服务流程，定期巡检保养等），根据投标人提供售后服务方案的完整性、合理性、可操作性进行评价：售后服务方案完整详细、具备完善的服务流程、可操作性高的得3分，服务方案较完整、服务流程需进行适当调整的得1.5分；方案不合理或未提供的不得分。 |
| 2-7 | 2 | 投标人可提供厦门市本地化服务的得2分，否则不得分；投标人可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或承诺中标后提供本地化服务的。 |
| 2-8 | 2 | 根据投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩进行评价：每个业绩得1分，本项满分2分。 注：（1）类似业绩是指：实验室建设。 （2）需提供业绩的以下四项证明材料： ①中标(成交)公告（提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址）； ②中标（成交）通知书； ③采购合同文本； ④能够证明该业绩项目已经业主验收合格的相关证明材料。 未提供证明材料或提供不完整的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 6.8 | a.节能、减排、环境标志评审优惠内容及幅度： 若同一合同包内的节能、减排、环境标志报价总金额低于本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，将分别给予节能、减排、环境标志价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分；若同一合同包内节能、减排、环境标志报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%）的，将分别给予节能、减排、环境标志在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分；若同一合同包内节能、减排、环境标志报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、减排、环境标志在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：关于虚假投标的风险提示： 《政府采购法》第七十七条规定：“供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”。监管部门将严格按照上述法律规定，加强提供虚假材料谋取中标的违法行为的执法力度。相关行政处罚案件，供应商可登陆中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询，望引以为戒。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室集中供气系统 | 项 | 1 |
| 2 | 实验室消火栓系统 | 项 | 1 |
| 3 | 实验室给水系统 | 项 | 1 |
| 4 | 实验室废水系统 | 项 | 1 |
| 5 | 实验室污水系统 | 项 | 1 |
| 6 | 实验室台柜专项 | 项 | 1 |
| 7 | 实验室通风系统 | 项 | 1 |
| 8 | 无菌室空调系统 | 项 | 1 |
| 9 | 微生物（无菌室）实验室专项 | 项 | 1 |
| 10 | 户内装修改造工程 | 项 | 1 |
| 11 | 实验室强电系统 | 项 | 1 |
| 12 | 实验室弱电系统 | 项 | 1 |
| 13 | 实验室空调系统 | 项 | 1 |

注：设备清单及设计图纸详见附件。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）技术参数要求

实验室集中供气系统

一、设计依据:

GB50177-2005   《氢气站设计规范》

GB50031-91     《乙炔站设计规范》

SH3103-2009    《石油化工中心化验室设计规范》

GB50030-2007   《氧气站设计规范》

GB50016-2014   《建筑设计防火规范》

GB 50235-2010  《工业金属管道工程施工规范》

SH3501-2011    《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

GB 50231-2009  《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50236-2011  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB 50093-2002  《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50300-2013   《建筑工程施工质量验收统一标准》

JGJ91-93       《科学实验建筑设计规范》

GBJ131-90      《自动化仪表安装工程施工及验收规范》

GB 50447-2008  《实验动物设施建筑技术规范》

二．总体技术要求

1）本项目福建省厦门环境监测中心站集中供气间设置在实验室的五楼，用气点主要集中在四、五、六楼，总共需用到9种标准气体（钢瓶气/气体介质）：氧气1（O2)，氧气2（O2），空气（Air），高纯氮气（PN2)，高纯氦气（PHe），氮气（N2），氩气（Ar），乙炔(C2H2)和预留（SP）。实验室用气由位于主体建筑内的气瓶间的气源区域通过管道引入实验楼。根据实验室的用气情况安装泄漏报警装置，并将信号传送至人员易观察的地方，精确定位气体报警的位置和等级，以便工作人员迅速处理。仪器台气体管路使用直管经功能柱或墙面铺设到实验台上，在功能柱上或墙面上安装控制减压阀。所有的气体管路在工作台上配备控制阀门，便于实验人员的控制。半自动切换采用低压报警装置，针对易燃易爆特殊气体配置泄漏报警器、阻火器，同时惰性气体与其它易燃气体的排空分开排放。

2）气路控制系统

泄露报警：乙炔在气源端设置探测器，一旦检测到气体泄露，探测器将4-20mA的模拟量信号传至泄露报警主机，同时控制器会给出报警信号，提醒工作人员采取必要的措施。

工作范围：

实验室气体管路供气系统工程包括气体管路的设计、施工、调试、验收和维护保养等方面的内容；

气体输送系统整体深化设计（包括输送管道系统、输送设备管道布置设计、阀门选型等）；

气体输送系统的材料采购,工程安装,内容包含支架,管道,配件,阀门等；

气体设备供应及安装调试 （汇流排，减压阀，泄漏报警器，低压报警等）；

气体输送管道检测和测试，测试项目包括：强度性测试，气密性测试，洁净度测试等；

3）具体各气路使用点如下：

| 房间名称 | 使用的气体名称 | 用气点说明 |
| --- | --- | --- |
| 常规仪器，流动注射 | Ar（氩气） N2 (氮气） PHe（高纯氦气） | Ar通往2个实验台使用点。 N2通往 4个实验台使用点。 PHe通往2个实验台使用点。 |
| ICP-MS | Ar（氩气） PHe（高纯氦气） | Ar通往2个实验台使用点。 PHe通往2个实验台使用点。 |
| 大型精密仪器室 | SP（预留） C2H2（乙炔） Air（空气） N2（氮气） Ar（氩气） PHe（高纯氦气） | SP通往 2个实验台使用点。 C2H2通往 2个实验台使用点。 Air通往 2个实验台使用点。 N2通往 1个实验台使用点。 Ar通往 3个实验台使用点。 SP通往 2个实验台使用点。 |
| 测汞实验室 | N2（氮气） Ar（氩气） O2（氧气） | N2通往 2个实验台使用点。 Ar通往 6个实验台使用点。 O2通往 4个实验台使用点。 |
| 离子色谱室 | N2（氮气） | N2通往 2个实验台使用点。 |
| 气相室1 | PN2(高纯氮气） PHe（高纯氦气） | PN2通往 2个实验台使用点。 PHe通往 2个实验台使用点。 |
| 气相室2 | PN2(高纯氮气） PHe（高纯氦气） | PN2通往 2个实验台使用点。 PHe通往 2个实验台使用点。 |
| 气质室3 | PN2(高纯氮气） PHe（高纯氦气） | PN2通往 2个实验台使用点。 PHe通往 2个实验台使用点。 |
| 液质室 | PN2(高纯氮气） PHe（高纯氦气） SP(预留） | PN2通往 2个实验台使用点。 PHe通往 2个实验台使用点。 SP通往 1个实验台使用点。 |
| 气质室1 | PN2(高纯氮气） PHe（高纯氦气） | PN2通往 2个实验台使用点。 PHe通往 2个实验台使用点。 |
| 气质室2 | PN2(高纯氮气） PHe（高纯氦气） | PN2通往 2个实验台使用点。 PHe通往 2个实验台使用点。 |
| 土壤理化分析室 | O2(氧气） | O2通往 2个实验台使用点。 |
| 综合前处理分析室（有机） | PN2(高纯氮气） | PN2通往 4个实验台使用点。 |

3）本项目中钢瓶分布，预留2个气瓶间，易燃易爆与助燃气体需分开放置。具体分布如下：

惰性钢瓶间：Ar/PHe/ PN2/N2/O2/Air/SP；易燃钢瓶间：C2H2。

氩气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

氮气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

乙炔：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

高纯氮气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

高纯氦气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

空气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

氧气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

预留：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1汇流排供气）

气体管路乙炔等可燃性气体须加装回火防止器。

4）压力准确性：由于气瓶内部的气体压力为150Bar左右（乙炔较低），而气体进入设备时的使用压力通常为为10Bar以下，气体压力有变化，而且数值差距较大，同时管路有共用情况，运行距离较长，所以应采用两级调压方式，即在气瓶出口处设置一级压力调节阀（切换系统），在使用点设置二级压力调节阀，以保证实验的准确性。

5）独立接地：为防止钢瓶间里的静电发生，应有设置接地装置：要求管线与地电阻不超过十欧。

6）主要材质：实验室气体管路工程主要材质为316L BA不锈钢无缝钢管，三通弯头等采用成品配件，连接方式采用自动焊接。仪器台气体管路使用功能柱铺设到实验台上，同时所有的气体管路在工作台上配备合适的控制阀门，便于实验人员的控制。

7）气路控制：为了保证高压钢瓶更换方便及用气安全，气源区主要的控制阀门(自动切换)、单向阀排空等装置都安装在气源区墙壁的醒目位置，便于操作人员观察和控制，从高压钢瓶出来用一段Pigtail连接到汇流排上的各个控制阀，配备自动切换装置，实现在用气瓶和备用气瓶之间的气体切换和不间断供应。盘管Pigtail由不锈钢BA材料制成，有足够的韧性，连接钢瓶的一端需用自动焊接，防止更换钢瓶时的摆动影响接头的严密性而导致气体泄漏，气体汇流排配置高纯氮吹扫和排空尾气处理以残留。

8）管路标识：所有管路标明连接的气体和气体的流动指向，指示标识的颜色须用国家规定对应气体颜色来区分。

9）安全用气：助燃气体和易燃气体分别存放于1个钢瓶室，氧气钢瓶室配制防爆逆止阀、吹扫装置、排空装置等，氧气与其它易燃气体的排空分开排放，所有气体均采用多钢瓶自动切换汇流，为不间断供气提供有效的措施；针对易燃易爆特殊气体配置泄漏报警器，检测比重大于空气的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m~0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄露点，其安装高度应据地坪（或楼地板）0.3m~0.6m。检测比重小于空气的可燃气体检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5m~2m。检（探）测器应安装在无冲击、无震动、无强电磁场干扰，易于检修的场所，安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道；为了保持气体的纯度及管道系统的气密性，所有管道采用内表面BA级316L ASTM  A269标准不锈钢管道，以保证气体的洁净度。管道之间的连接采用TIG轨道自动焊接（数码焊接）， 最大可能减少泄露点和保证洁净度。禁止使用快装和法兰等容易泄漏的连接方式。但阀门、减压阀、压力表和汇流排元件连接处可以采用可拆卸的丝扣连接方法以便维修。管道切割时和切割后的洁净度处理按照UPH管道施工的标准。管道的焊接组装在10000级以上的无尘室里,带好洁净手套，首先将管的一端接通有99.999%的高纯氩气做吹扫，另一端打开，用合适的出气帽盖上让气通过,然后进行自动焊接。严禁焊接中断或调动焊接气体。为防止管道内壁产生氧化膜，可在焊接气始端安一个0.01μm～0.03μm过滤器过滤，焊接好的管路两头应用堵帽及时盖上以防微粒进入。④气瓶柜应配备气体泄漏自动报警装置。

10）对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

11）管路施工：管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板）100mm。穿墙或楼板的套管根据所用管道规格进行匹配，用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理，禁止使用容易生锈的支架辅材。气体管路支架间隔不大于1.5米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接。外径大于等于3/4"的管道转弯采用成品的焊接弯头，小于3/4"的则采用弯管器机械来执行。

所有管路沿天花板上方布设，若无天花板，则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到中央仪器台，控制阀和减压器安装在功能柱内或墙壁上，便于维修人员的检查和维修，在管道的行进路线中，每隔1.5米应设置一组管夹，管道固定件（管夹）应采用耐高温材料，坚固，轻巧，耐用，用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。表面采用热度锌处理，禁止使用容易生锈的支架辅材。不锈钢管的支架材质、型号规格和设置距离，按设计图纸规定和要求执行。管卡环必须套上聚乙烯管。不锈钢管与支架之间应填3-4mm的聚乙烯板。

管路焊接要求不锈钢管采用微处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行的全自动焊，焊接质量要求如：不锈钢管的焊接两管端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的10%；直径大于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的15%，不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观，焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的10%，不锈钢管焊焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一致，焊缝如有宽窄，应不超过±0.008英寸（即：±0.2mm）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的60%左右，所有螺纹连接处应采用密封带密封。

11）施工过程中，所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，在进入施工现场后，安装前，方可将塑料套拆封，并除去塑料盖。所有管件在安装进系统前，应用高纯氮气(99.999%)进行三遍以上的吹扫。管道铺设时，采用专用弯管器和专用切管器操作。管道切断后，应用专用工具处理断口。管道穿墙及穿地板时，应设置套管。所有螺纹连接处应采用密封带密封，保证更好的密封性，在整个施工过程中，应注意施工安全，严格遵守甲方的安全规章并服从管理，所有调节阀固定面板、所有出口点控制面板及所有管道上，都应贴设标有对应气体的成分的气体标头，所有系统部件安装完毕后，应用99.99%的高纯氮气进行吹扫，吹扫时边敲打管壁，让管内壁粉尘颗粒脱落，以保证系统内部清洁，所有系统部件安装完毕后，应用高纯氮气进行三遍以上的吹扫。

三、材质说明

1.半自动切换装置

半自动切换功能(当一侧的气瓶组气体用完后，会自动关闭输送阀同时另外一侧的气瓶组会自动供入气体)；

紧急排空功能(当气体超压时，排空阀会自动将超出的压力释放)；

气体通过时，能满足纯度99.9999%的输出；

满足进气压力:最大230bar，出气压力17bar，流量：20Nm3/h.；

外泄漏率:10-8mbar l/sec  (氦检)，工作温度：-30℃-+40℃；

材质：不锈钢316L BA级材质；

2.二级减压阀

a)气体通过时，能满足纯度99.999%的输出；

b)满足进气压力:进气压力:最大40bar，出气压力: 0-6bar ，流量：10Nm3/h.；

c)外泄漏率:10-8mbar l/sec  (氦检)，工作温度：-30℃-+40℃ ；

d)材质：不锈钢316L BA级材质；

3.管路：应统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm ,管壁的厚度不得减小，▲钢管物理检测符合GB/T 228.1-2010标准要求的：抗拉强度RM/MPa:≥520；屈服强度RP0.2/MPa：≥205；断后伸长率A/(5.65√So)/%:≥35；压扁试验符合GB/T 246-2017技术要求：压扁后试样弯曲处外侧不允许出现裂缝或裂口；晶间腐蚀通过GB/T 4334-2020方法E测试达到：试样经20h腐蚀试验后，弯曲180°，10倍放大镜下观察，内、外壁弯曲外表面均无因晶间腐蚀而产生的裂纹，投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

4.压力分流连接头：要求本次投标的压力管道闭合器端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，工作压力至少达到3000PSI ，产品化学成分符合GB/T11170-2008要求：C≤0.030；Si≤1.00；Mn≤2.00；P≤0.045；S≤0.030；Cr=16.00-18.00；Ni=10.00-14.00；Mo=2.00-3.00；产品需通过GB/T 10125-2012要求：经24h连续盐雾测试且结果表面无明显锈蚀；

5.压力管道闭合器：要求本次投标的压力管道闭合器端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，工作压力至少达到1000PSI ，产品化学成分符合GB/T11170-2008要求：C≤0.030；Si≤1.00；Mn≤2.00；P≤0.045；S≤0.030；Cr=16.00-18.00；Ni=10.00-14.00；Mo=2.00-3.00；产品需通过GB/T 10125-2012要求：经24h连续盐雾测试且结果表面无明显锈蚀；

★投标人需提供压力分流连接头和压力管道闭合器符合：GB/T11170-2008化学分析标准要求，且评定结果为：“符合”或“合格”的检测报告，GB/T 10125-2012 24h盐雾测试要求，表面无明显锈蚀，评定结果为：“符合”或“合格”的检测报告。

6．阻火器：

a) 当管道中的介质压力降低时，可能会因为介质的倒流而导致明火介质源头而引起着火或爆炸。

b) 材质：不锈钢316L BA级材质。

c) 最大允许工作压力为：150psi（37℃）

d) 进出口尺寸：1/4”NPT

7．焊接接头：

a) 材质：不锈钢316L BA级

b) 进出口连接方式：焊接

c) 用途：用于管路连接

d) 工作压力：至少达到3000psi

8．钢瓶接头：

a) 材质：不锈钢 316L BA级

b)耐压3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。

c) 用途：用于连接钢瓶接口

d) 工作压力：至少达到3000psi

9．泄露报警探测器：

a) 检测气体:可燃气体/有毒气体

b) 供电电源：24VDC (正常工作电压范围：10~30VDC)

c) 输出信号： 显示+两线制4~20mA或 显示+三线制4~20mA+继电器输出

或 显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警

d) 继电器容量： 一组开关量输出  声音强度： 85dB@1米处

e)主体材料：ADC12铝合金/316不锈钢

连接螺纹：G3/4内螺纹

低报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的低报值且低于高报值，控制器处于低报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。

高报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的高报值且低于超高报值，控制器处于高报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。

10．排空系统：钢瓶间气体汇流排排空系统上的管道阀件采用316L不锈钢材质，易燃和助燃气体要独立排空，管道采用内外光亮退火管(BA)，系统尽量减少弯头和死角以便减小排空气体的阻力和摩擦,排空系统与吹扫和进气系统不能互串气体，每个系统相通的地方使用单向阀来控制。排空管道要高于该层建筑高度2米以上，加一个防雨防尘装置。易燃易爆气体的排空系统要有良好的接地防止雷电和静电产生。

实验室消火栓系统

1、概述：对原建筑主体和承重结构不作变动，只在室内功能区域划分作适当调整，消防改造主要根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)采用自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防设备电源监控系统，对监测业务用房整体消防系统进行重新部署，以保证监测业务用房的消防安全。

2、室内消防系统：

系统指标要求：本项目室内按多层公共建筑计算:消防用水量为20L/S，历时3小时，消防栓应采用薄型单阀单出口消火栓箱，箱体尺寸≥1000x700x160mm，自带软管及卷盘。单栓消火栓，栓口直径≥DN65mm，箱内设≥∅19mm水枪1支，L≥25m麻质衬垫水龙带1条，充实水柱为11.4m,前十分钟消防用水由现有系统提供。

3、灭火器配置

本建筑属中危险级，A类火灾场所，按规范要求设置至少4公斤装手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每具灭火器的灭火级别至少为2A，每个点设置至少2具，灭火器放置在专用灭火器箱内。

4、消火栓箱联动控制

应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警压力开关信号作为触发信号，直接控制启动消防栓泵。消火栓按钮动作信号应作为报警信号及启动消防栓泵的触发信号，由消防联动控制器联动控制消防栓泵启动。

1、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，消火栓充实水柱13米，静压0.4MPa设计要求为合格。

2、安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

3、箱式消火栓的安装应符合下列规定：

（1）栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。

（2）栓口中心距地面为1．1m，允许偏差±20mm。

（3）阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。

（4）消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

5、管道敷设及设备安装

管道穿过承重墙或基础处应预留洞口，管顶上部净空不小于0.1米；管道穿室内地坪处应设套管，套管内径应比管子外径大2号，套管上缘高出室内地坪20-30毫米，套管内用石棉水泥填充，套管可采用焊接钢管，外表刷防锈漆二道。

钢管支架及管卡的安装应按照<<建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范>> (GB50242-2002)中第3.3.7条及第3.3.8条。

管道穿越防火墙,需采用阻火圈;管道穿越伸缩缝时应安装金属波纹管。

室内消火栓箱采用SG28C65-J，半明安装，消火栓栓口中心距地面高度为1.10米。

自动喷洒系统坡度：0.003坡向专用泄水立管.自动喷水灭火系统管道变径时，应采用异径管连接，不得采用补芯。

6、消防管道的防腐

埋地金属管道表面除锈后，外刷冷底子油二道，热沥青漆两道。

消火栓管刷樟丹二道，红色调和漆二道。自动喷水管刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道。

7、消防管道试压

管道安装完毕后应按规范要求对管道系统进行强度及严密性试验，以检查管道系统及连接部位的工程质量。

消防管试验压力为1.0MPa。水压试验时,10min压力降不大于0.05MPa，然后将试验压力降至工作压力后作外观检查，以不漏为合格。

在项目实施过程中除满足上述要求外，还应满足《建筑设计防火规范》  GB50016-2014（2018版）、《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）、《建设工程消防验收评定规则》（GA836-2016）、《建筑灭火器配置设计规范》 （GB 50140-2005）、《消防给水及消火栓系统技术规范》 （GB50974－2014）等国家消防及验收标准和公共安全行业标准。

8、消防应急照明和疏散指示系统

本项目消防应急照明和疏散指示系统应采用集中控制型系统，并采用应急照明集中电源配电方式；系统内各设备的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

应急照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时，与消防联动控制器的通信接口和通信协议的兼容性应满足《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134有关规定。

本项目系统应选用A型灯具，采用节能光源，色温不低于2700K。标志灯均采和持续型灯具。

除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度 4 mm 及以上的钢化玻璃外，设置在距地面 1m 及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。

系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆，电压等级不低于交流300/500V（额定工作电压等级为50V以下）及450/750V（额定工作电压等级为220/380V）。

方向标志灯安装在疏散走道、通道的地面上时，应符合下列规定：

A标志灯应安装在疏散走道、通道的确良心位置；

B标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀处理，标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封。

C标志灯表面应与地面平行，高于地面距离不应大于3mm，标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

实验室给水系统、实验室废水系统、实验室污水系统

一、给水（实验室给水）

给水应采用PP-R给水管道，由市政管网并入，满足本项目各个实验室及卫生间等用水需求。

(1)外观

管材应不透光，内外表面应光滑、清洁且无裂纹、空洞和其它表面缺陷，无可见杂质，管端应沿管轴向垂直切割平整。

(2)	规格尺寸（mm）20.0≤外径≤20.3, 3.4≤壁厚≤3.9

(3)	冲击试验（0℃）破坏比率小于被检样品的10%

(4)	纵向回缩率（%） ≤2

(5)	静液压试验（℃，h )

①20℃，静液压应力≥16Mpa，1h，无渗漏和不破坏。

②95℃，静液压应力≥4.2Mpa，22h，无渗漏和不破坏。

③95℃，静液压应力≥3.8Mpa，165h，无渗漏和不破坏。

符合GB/T18742.2-2002冷热水用聚丙烯管道系统标准规定要求

二、排水（实验室废水、实验室污水）

建筑排水应采用硬聚乙烯排水管道，实验区与生活用水分别处理后排入市政管网；实验室废水是排实验室操作过程产生的废水，此废水管路需集中排放至本栋西北角一楼处，实验室污水是排放实验室卫生间产生的污水，此污水管路需对接到原化粪池的管路。

实验室排水：实验室排水要严格独立设计；排水管道、部件要求耐酸碱、耐腐蚀，实验室废水立管及支管均采用三型聚丙烯管(PP-R)，须采用热熔连接。

管道性能要求如下：

(1) 维卡软化温度 ≥79

(2)	密度 1350~1550

(3)	二氯甲烷浸渍试验（15℃, 15min）  表面变化不劣于4L

(4)	纵向回缩率（150℃X1h） ≤5

(5)	落锤冲击试验 0℃  TIR≤10%

(6)	拉伸屈服强度 ≥40

(7)	符合GB/T5836，1-2006 标准要求

实验室台柜专项

国家标准规范相关依据：（1）《室外排水设计规范》（GB50101-2005）；（2）《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；（3）《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）；（4）《氧气站设计规范》（GB50030-2013）；（5）《氢气使用安全技术规程》(GB4962-2008)；（6）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；（7）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；（8）《实验室通风与排风项目施工质量验收规范》GB50243-2012；（9）《木家具质量检验及质量评定》（QB/T1951.1-2010）；（10）《木家具通用技术条件》（GB/T3324-2017）；（11）《实验室家具通用技术条件》（GB24820-2009）；（12）《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T17657-2013）；（13）其他相关标准规范等。

投标人需在投标文件中提供不少于三种实验室地板、实验室台面、台柜的配色方案，采购人将在施工前确定使用的配色方案。

一、实验台（中央台、边台、转角柜、水槽边台、仪器台）：

★1.实验台整体应采用陶瓷台面钢木实验台，陶瓷台面钢木实验台应符合：良好的耐腐蚀性：通过GB/T 11547-2008标准分别对腐蚀性试剂96%硫酸（AR）、37%盐酸（AR）、70%硝酸（AR）、85%磷酸（AR）、98%乙酸（AR）进行24H的浸泡测试，测试结果无可见变化；有害物质甲醛限量：木家具中甲醛释放量应符合GB/T 18584-2009-6.5.1中的规定的要求；耐划痕：陶瓷台面钢木实验台通过GB 24820-2009表11&GB/T17657-1999第4.29节的标准测试，测试条件采用摩擦头为半球形钻石刮头半径（0.09±0.003）mm，坡口夹角（90±1）°，转动频率：（5±1）min-1，负载：1.5N的条件进行测试，测试结果无可见整圈连续划痕；耐高温：通过GB 24820-2009表11&GB/T17657-1999第4.18节标准中规定的耐高温测试，测试结果表面无裂纹；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

2.提供陶瓷台面钢木结构实验边台≥1500*750*850mm样品一座。

（一）、台面：采用实验室耐高温耐腐蚀工业陶瓷板台面，为了避免柜体、地面受到有害液体的污染、腐蚀以及防止有害液体外溢造成对操作人员的伤害，台面表面应采用一体釉面烧制工艺。台面性能需满足或优于如下要求（提供满足或优于以下性能的检测报告），并提供耐高温耐腐蚀工业陶瓷板台面≥150×150 mm 1 块；

1.参照SEFA 3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1, 台面检测标准，经检测至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项；

2.放射性核素限量：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果符合：内照射指数≤0.29；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证；

▲3.承载性能：经检测破坏载荷满足测试对象为：750×750mm（加载面积：650×650mm）；均匀施加500kg载荷，保载：65h，测试结果为未破坏；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证；

▲4.耐高温：经检测耐高温不低于1350℃；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证；

▲5.台面外观性能检测：检测对象为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证；

▲6.光泽度：参照GB/T 13891-2008，检测对象为一体实芯黑色坯体陶瓷板检测结果为≥22；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

（二）、承重框架:C-Frame 主架:≥40*60*1.5 mm 方管：表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷 涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长,为保证承重，横梁和支架连接部位连接牢固。

（三）、柜体：1、采用E1级中密度纤维板板，柜体间转角将根据产品的内部结构，采用三合一锁件结构连接；2、实验室家具所用抽屉明确抽屉高度、抽屉拉出比例以及抽屉承重，抽屉拉出比例至少占其长度的 80%，安装好的抽屉滑轨承重力需达 20 kg；3、柜体为独立的、可拆装结构。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等；4、门面板/抽屉面板：采用 18 mm 厚E1级中密度纤维板，表面粘贴三聚氰氨板，周边以 PVC 封边条封边，黏结牢固耐用；5、活动层板： 采用15 mm 厚E1级中密度纤维板，周边采用 PVC 封边条封边，可自由调节高度，每层层板承重为大于 25 kg；6、投标人需对板材质量进行把控，确保有害物质的含量符合国家标准要求，板材甲醛含量需通过GB18580-2017室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量甲醛限值≤0.124mg/m³。7、提供中密度纤维板≥150mm×150mm板材小样一片。

（四）、五金配件：1、拉手：铝合金一字型拉手，防腐；2、铰链：采用 110 度全开式锌合金铰链，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，开合时无噪音，达到国际五金行业标准；3、导轨：采用三节静音滑轨，可自闭，防滑，滑轮抽出时平滑顺畅且无噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀；4、可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚(可调节 20～40mm)，外加防腐防尘伸缩保护套。应具有耐腐蚀性、抗老化性及较好的防震效果，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀。

（五）线盒插座：实验室专用斜面金属线盒，表面高温喷涂环氧树脂涂层，防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可安装 多功能国标5 孔或 6 孔插座。

二、试剂架、中央台试剂架：

1、立柱应采用化验室专用型材，表面经酸洗、磷化处理后高温喷涂环氧树脂粉末，整体耐耐酸碱腐蚀；立柱底座采用≥92×40×50mm铸造一体成型的（非焊接钢制材料）锌合金底座，底座内凹壁≥3mm,支撑底座厚度≥10mm,双内凹结构且配备走线孔；层板应采用≥10mm钢化玻璃，可自由调整高度；边缘配铝合金档条，以防止试剂瓶跌落。试剂架托盘正下方安装实验室专用的铝型材吊线槽，吊线槽走线采用三色铜芯2.5P线，安装制式多功能防溅插座;★锌合金底座金属表面耐腐蚀检测符合GB/T 10125-2012，中性盐雾试验24小时后，样品表面无明显锈蚀;化学成分符合GB/T 12689.12-2004,对(元素Al、Mg、Pb、Sn、Cu、Fe、Cd、Zn)进行分析，其中Zn余量需≥90%；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

2、提供锌合金底座≥92*40*50mm样品1套。

三、水槽+水龙头：

水槽：采用实验室专用 PP 耐酸碱水槽， PP 一体成型三件组合式，厚度≥5 mm ，防 酸碱耐腐蚀，耐热及有机溶剂，具有弹性。具有 PP 落水头，内有 PP 滤水垫片，PP 滤水提笼及塑料水盖。PP 材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；底部排水需有PP防虹吸存水器，★存水器可抗霉菌侵蚀且通过GB/T24128-2018检测标准关于黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长技木霉的防霉检测，长霉等级为0级（该材料可抗霉菌侵蚀）。投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

水龙头：三口化验龙头，主体材质应采用铜材，韧性好，不易断裂，表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射，可保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率，旋钮/肘动把手：材质为耐强酸碱腐蚀的高密度PP（HDPP），▲产品需符合国家建筑材料工业建筑五金水暖产品GB18145-2003标准，陶瓷片硬度1152HV5；在动态压力位0.3MPa±0.02MPa的水压下，流量0.35L/s；螺纹表面没有凹痕、断牙等缺陷，表面粗糙度Ra＜3.2μm的检测；水嘴按GB/T10125进行24H酸性盐雾试验后，达到GB/T6461-1986标准中外观评级10级要求；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

四、桌上洗眼器：

采用桌上型台式单口洗眼器，主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理量泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂质，防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

洗眼器必须满足以下性能：1、确保以足够低的速度同时向双眼施加受控流量的冲洗液，防止对使用者造成伤害；2、喷头流量：应能将冲液输送到眼睛及脸上，流量至少11.4L/min,并保持15min；3、控制阀性能：打开设备的阀门，并确认其在1S内完全打开，并保持打开状态；4、密封性能：洗眼器连接好后关闭阀门，目视检查管道是否会泄漏(压力：1.1Mpa，持续时间2min)。

五、滴水架：

1、材质：所有PP制品均采用新料；2、安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康；3、PP新料应具有耐腐蚀性，抗紫外线辐射，不易老化、脆化；4、PP新料因更具有较强的韧性及较好的弹性；5、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），要求配置与滴水架同品牌的钢制背板；6、锁紧结构设计：滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合；7、可拆卸式滴水棒，拆卸后可盖上孔塞；8、性能参数：主体的挂拉强度达到36 kgf及以上；产品的抗拉强度达到257 kgf/cm2及以上；产品的抗弯强度达到558 kgf/cm2 及以上；滴水棒承重能力达68N及以上。

六、紧急冲淋洗眼器：

1、管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件应采用插拔式的连接方式，彻底解决管件连接处的漏水问题，方便检修及部件更换；2、安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度；3、材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均应采用不低于卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%；4、生产工艺：不锈钢管应采用冷轧工艺生产，不易变形，管壁光滑无油脂；5、洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置，可以根据现场实际的水压调节理想的出水高度；6、冲淋球阀：应采用不锈钢双片式精铸阀门结构，具有较好的密封性和抗压性；7、洗眼球阀：应采用不锈钢双片式精铸阀门结构，具有较好的密封性和抗压性；8、阀门管道：阀门和管道的连接应采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸； 9、性能参数：在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量至少达到80.3升/分钟；在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量至少达12.7升/分钟；冲淋开关能在0.5秒内开启；洗眼开关能在0.6秒内开启。

七、天平台：

台面：黑色实芯理化板内嵌式至少达到36mm厚大理石减震面，底部配备可调节水平装置 ；框架：承重框架:C-Frame 主架:≥40*60*1.5 mm 方管：表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀；四周侧板：应采用至少15mm 厚专用中密度板材，柜体间转角采用三合一锁件结构连接，背板配备多功能插座。地脚：高强度可调地脚，具有防震性且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平；天平台符合GB24820-2009 《实验室家具通用技术条件》检测要求。

八、实验凳：

实验凳：采用实验室专用PU软凳面，支撑杆采用可升降气杆，铝合金一体成型五星脚，底部配备固定脚垫。

九、气瓶柜：

气瓶柜主要用途：易燃易爆气体钢瓶存放；柜体材质：应采用至少厚 1.0 mm的冷轧钢板通过模具成型、开槽及用夹具装配，表面经环氧树脂粉未喷涂，耐腐蚀，柜内配置有功能架，可安装气体减压阀，且配备有钢链以固定气瓶，柜体顶置板带通透孔，在柜体内外均有相应孔洞矩阵，用于内外连通管道和电线，可与通风系统对接；▲气瓶柜需符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》、GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备：第八部分“N”型电气设备》标准要求的整机的绝缘介电强度试验、整机的机械检查、整机的防护试验、整机的冲击试验均符合各项标准，投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

十、仪器柜、样品柜、药品柜、文件柜、器皿柜：

1、框架部分：采用 ≥27*27 mm 铝型材框架制成，铝型材表面经环氧粉沫喷涂处理，柜体间转角外由模具开发专用合金连插件连接。

2、门板：双门，上部带至少 5 mm厚 玻璃视窗，采用 至少18 mm 厚中密度周边 PVC 封边条封边。

3、柜体：应采用至少 15 mm 厚专用板材，周边采用 PVC 封边条封边处理。

4、层板：应采用至少 18 mm 厚专用板材，耐腐蚀贴面，防酸碱，加强筋保护，放置压弯变形。

5、地脚：水平可调地脚高度 0—50 mm。

6、器皿柜：层板需开大小不一的器皿孔，底部配备抽拉式接水盘。

7、仪器柜、样品柜、药品柜、文件柜、器皿柜的板材甲醛含量需通过GB18580-2017室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量甲醛限值≤0.124mg/m³标准的要求。

十一、危化品柜：

1.柜体应采用至少1.0mm厚钢板，全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型， 气体保护焊接。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。

2.结构为整体焊接成型，柜体双层结构，双层加厚门板，整体加固。

3.柜体内部预留层板孔，可根据柜子大小配置不同数量活动层板。标准柜体，整体颜色为黄色。

4.合页至少采用304不锈钢长条合页。

5.层板同柜体材质，层板托至少采用304不锈钢、1.0mm厚不锈钢板冲压成型。

6.锁具配置普通机械锁，门顶上及侧面为双锁芯。

7.整体标准颜色为黄色。

十二、冷凝水回水排风器:

1、结构：主材应采用304不锈钢材料，主要由气流调节阀、风速感应监控器、吸风口、冷凝水导流口等部分组成。

★2、产品符合GB/T 10125-2012 24h盐雾测试要求：表面无明显锈蚀；产品符合GB/T 20878-2007化学分析标准：C≤0.08、Si≤1.00、Mn≤2.00、P≤0.045、S≤0.030、Cr：18.00-20.00、Ni：8.00-11.00的要求；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

2、材质：风管主体应采用不锈钢制作直径为DN160/200 mm；在导风管上配有蝶形调节阀，开启度可以 0度~180 度，可任意调节风量。

3、风口：采用多孔洞排风，同时满足不同设备的排风需求，为保护仪器使用安全，避免冷凝水倒灌进入到仪器，冷凝水排风器的排水量不低于3L/min；在罩底水位上方设有风压平衡孔，以保证冷凝水顺利排空。

4、风速感应检测器：带数码显示仪器运行时的风速，采用全量程二次标定方法；开孔式法兰盘安装，硅胶密封圈；默认量程为 0~20m/s，最大量程为 0~30m/s； 4~20mA，0~5V，0~10V 三种模拟量信号类型可选；0~20m/s、0~30m/s、0~10m/s、0~15m/s 等多风速量程可拨码设置，现场可自由更改，其他量程也可定制；量程 0~10m/s 的精度为±（0.1+2%FS）；量程 0~15m/s，0~20m/s，0~30m/s 的精度±（0.2+2%FS）m/s；接线端子采用免螺丝端子，无需工具，一压一插即可接线；采用专用的 EMC 抗干扰器件，可经受住现场变频器等各种强电磁干扰；DC10～30V 宽电压范围供电；带有风速标识方向。

5、提供冷凝水回水排风器样品一套。

十三、原子吸收罩：

1、材质：应采用304#不锈钢材质制作。

2、制作工艺：

①所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；

②无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。

3、要求：

①耐腐蚀；

②管颈装有伸缩节和风阀，上下高度可调节。

十四、万向排风罩：

1.关节：高密度PP（HDPP），新料（铝合金可选）；

2.密封圈：高密度橡胶；

3.连接杆：304不锈钢；

4.旋钮：高密度PP（HDPP），内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆；

5. 风门：通过旋钮手动调节，控制气流流量；

6.附件：集气罩（PP/PC）、支架（吸顶式/壁式）、吊顶孔罩；

▲7.压降图：根据ISO 5167-1:2003用压差装置测量管道循环交叉液体流量标准测试管道上游及下游的静压差得到下图：管内压力随着管内气流流速的升高而下降，且压降值与流速的变化成抛物线关系。表明管内材质及密封性能好，无杂质影响排风性能。投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

8.化学性质：抽气罩材质通过以下耐腐蚀测试：30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯及乙醚：在常温下将样品浸泡在上述试剂中48小时，样品表面无明显变化。

▲9.万向排气罩材质通过以下耐高温测试：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化，符合耐高温GB/T1735标准；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

十五、高温台：

台面必须采用至少18mm 厚度的大理石台面，承重框架:采用≥60×40×1.5mm的方管C型结构，表面经环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。侧架：采用≥60×40×1.5mm的方管，表面经环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。横梁：采用≥60×40×1.5mm的方管，表面经纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性,C型钢木结构；表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂粉喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性至少150Kg/㎡。

十六、置物架：

1、立柱应采用由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片；2、结构：横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配；3、层板：采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

十七、电脑桌、办公桌：

整体应采用E1中密度纤维板制作，板材甲醛含量必须符合国家E1级要求，切面做PVC防水封边，需带木质键盘抽，主机放置位，桌面：应采用至少25mm厚中密度纤维板，弧形立柱边，五金配件采用DTC阻尼铰链、DTC两节黑色滑轨，电脑桌的侧板、桌面开53穿线孔。

十八、挡鼠鞋柜：

整体应采用E1中密度纤维板制作，板材甲醛含量必须符合国家E1级要求，切面做PVC防水封边，根据现场尺寸定制，一面可放置室外鞋子，一面可放置室内鞋子。

十九、PP通风药品柜：

整体应采用至少8mm阻燃性PP聚氯乙烯板材需保证全新料，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀性；2、柜体：柜体应采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形；3、层板：应采用至少8mm厚纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有立边，立边整体焊接成型，整体应采用活动式设计，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，可自由调节位置。层板正反均可放置，四周立边可防溢，内置活动隔板，中间为硬支撑加强；4、门板：应采用至少8mm厚纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，上下一体对开玻璃门，视窗采用至少5mm厚钢化玻璃制作，门板下方应配有换页风口，带锁；5、铰链和门把手： 均耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，铰链开启 270°（颜色可选:湛蓝，磁白）；6、门合页： 耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好；聚氯乙烯PP板材需符合密度≥0.91g/cm3；弯曲模量≥53800kgf/c㎡；悬臂梁缺口冲击强度≥89J/m；光老化试验-紫外辐射暴露变形量≤3.2%；洛氏硬度≥R99.2；拉伸模量≥16600kgf/c㎡；拉伸强度≥267kgf/c㎡；断裂伸长率≥200%；拉伸断裂应力≥182kgf/c㎡；负荷变形温度≥124℃；维卡软化温度≥150摄氏度。

二十、生物安全柜：

1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；

2.工作区宽度至少4英尺，适合2-3人操作；

3.EBM双直流风机，同时满足流入气流：0.53±0.025 m/s ，下降气流：0.35±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。

4.送风过滤器和排风过滤器均采用防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.3微米颗粒物过滤效率至少达到99.9995%。洁净度等级至少达到10级，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。

5. LED显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数；可选物联模块实现手机APP和电脑同时显示查看；

6. 温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；可选物联模块实现手机APP和电脑同时显示查看；

7. 具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警；

8.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下；

9. 安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；

10. 智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警；可选物联模块实现手机APP和电脑同时显示查看；

11. 防水插座定时技术：具有防水插座至少2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

12. 智能恒风速技术，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

13.对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点。

14.应采用进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计。

15. 组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。

二十一、桌上型通风柜（中央台型）：

1、主体材质：应采用厚不低于1.0mm冷轧钢板。表面经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧树脂防静电粉沫喷涂，涂层厚度至少0.1mm，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀。

2、触摸式控制面板：箱体外侧应配有智能延时保护装置及风阀角度显示器；风量手动调节阀：带手动调节阀，可随意调节风量的大小量。

5、视窗：应采用不低于5mm厚防爆钢化玻璃，可停于任意位置，开启高度200-800mm，两侧应配备视窗。

6、下箱体：化学品储存柜，柜体材料为不低于1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧树脂防静电粉沫喷涂，涂层厚度至少0.1mm。

7、抠手：应采用铝合金内嵌式暗抠手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。

二十二、通风柜：

1.主体材质：应采用厚不低于1.0mm冷轧钢板。表面经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧树脂防静电粉沫喷涂，涂层厚度至少0.1mm，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀。（PP通风柜整体应采用至少8mm耐腐蚀耐酸碱的PP材质）

2.触摸式控制面板：箱体外侧应配有智能延时保护装置及风阀角度显示器；风量手动调节阀：带手动调节阀，可随意调节风量的大小量。

★3.台面：应采用耐腐蚀耐酸的实芯理化板，提供通风柜台面板满足或优于以下性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、对甲酚、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果无明显变化；通过重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准；通过依据最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求；通过依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，（参照ASTM D790-17标准检验方法)、抗冲击性能：横压直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；耐刮划性：1N试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象、表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定 性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化；以GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级；具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）；依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1；依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)；依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

4.内衬板：通风柜内衬及导流板：应采用≧4mm厚乳白色实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板，里外材质一致，为了避免高温电炉对内衬及导流板的影响，陶瓷纤维板须具有阻燃、耐高温性能，鉴于通风柜使用过程中涉及到的酸碱多，环境复杂，陶瓷纤维板须具有耐常规腐蚀且具有抗弯曲等泄爆性能：▲实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板阻燃性：参照UL94-2015测试方法测试，陶瓷纤维板检测结果应满足UL94 V-0的要求；实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板高温性能：参照GB/T17657的测试方法，陶瓷纤维板检测结果应符合表面耐干热性能大于等于180度结果表面无变化；▲实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板弯曲强度：参照ASTMD790-17测试方法，弯曲强度的检测结果为大于等于127MPA；▲实验室专用一体透芯通风柜陶瓷纤维板有害物质检测：参考IEC 62321-4:2013,IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2013，IEC 62321-6:2013，采用ICP-OES,UV-Vis和GC-MS进行分析，检测内容为：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯之和、一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、一溴二苯醚、二溴二笨醚、三溴二笨醚、四溴二笨醚、五溴二笨醚、六溴二笨醚、七溴二笨醚、八溴二笨醚、九溴二笨醚、十溴二笨醚。检测结果为未检出。

5.▲陶瓷杯槽：采用实验室专用陶瓷水杯:水杯尺寸：≥190mm*110mm*150mm,耐污染性参照GB/T17657-1999;硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、氢氧化钾（40%）、王水、双氧水（3%）、红药水；检验结果表面无明显变化（1级）；投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

6.视窗：采用不低于5mm厚防爆钢化玻璃，可停于任意位置，开启高度200-800mm，应配备自动开启装置。

7.下箱体：为化学品储存柜，柜体材料为不低于1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧树脂防静电粉沫喷涂，涂层厚度至少0.1mm，经高温烘烤制作。（PP通风柜整体采用至少8mm耐腐蚀耐酸碱的PP材质）

8.抠手：采用铝合金内嵌式暗抠手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。

9.地脚：应采用实验室专用耐腐蚀、注塑专用垫，为抗氧化橡胶地脚。具有耐用、耐磨、防水及调节水平等功能，可适用于不同的地面环境，高度可调30-150mm。

实验室通风系统

本项目为福建省厦门环境监测中心站实验室的通风柜排风，本站共七层，实验室主要集中在四至七层，为保证实验过程中产生的有毒有害气体不外泄，实验室排风设备根据其分布的特点、建筑结构特征、系统控制和节能降噪等要求，须采用VAV变风量控制系统，通风系统离心风机安装在楼顶,实验室所产生废气经风管引至楼顶，经废气处理装置净化后进行排放，有机废气采用实验室有机废气活性炭压力吸附处理进行净化，无机废气采用实喷淋塔处理进行净化。

（1）集中显示触控屏：配备至少32寸多媒体触摸屏，壁挂式，最低配置要求：I3主机 内存4G，硬盘128G，ModbusRTU转ModbusTCP/IP网关；用于通风柜VAV控制系统采集面板数据，通风柜集中监控多媒体触摸屏（壁挂式），智能化集中控制系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过 程状态监控，应急突发事件实时记录四大模块，涵盖实验室的人员、环境、设备三方面实时信息功能，进行安全监管，系统须同时对洁净区房间温湿度、压力梯度、排风系统、新风空调系统、环保设备等进行24小时全程实时监控。

（2）通风管道（PP）及配件

通排风管线风管及部件的制作、安装风管及部件制作，中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度（mm）。

风管直径Ｄ板材厚度：

| 风管直径Ｄ | 板材厚度 |
| --- | --- |
| Ｄ≤320 | ≥3.0 |
| 320<D≤630 | ≥3.0 |
| 630<D≤1000 | ≥3.0 |
| 1000<D≤2000 | ≥3.0 |

- 中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度（mm）：

| 风管长边尺寸 | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| b≤320 | ≥3.0 |
| 320<b≤500 | ≥3.0 |
| 500<b≤800 | ≥3.0 |
| 800<b≤1250 | ≥3.0 |
| 1250<b≤2000 | ≥3.0 |

- 硬聚乙烯圆形风管的法兰规格（mm）：

| 风管边长 | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 | 风管边长 | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b≤160 | 35×6 | M6 | 800＜b≤1250 | 45×12 | M10 |
| 160＜b≤400 | 35×8 | M8 | 1250＜b≤1600 | 50×15 |  |
| 400＜b≤500 | 35×10 |  | 1600＜b≤2000 | 60×18 |  |
| 500＜b≤800 | 40×10 | M10 | b＞2000 |  |  |

（3）管系统类别划分：

| 系统类别 | 系统工作压力 | 密封要求 |
| --- | --- | --- |
| 低压系统 | P≤500Pa | 接缝和接连管处严密 |
| 中压系统 | 500＜P≤1500Pa | 增加密封装置 |
| 高压系统 | P＞1500Pa | 全部采取密封打措施 |

（4）风管支吊架最大间距(m)：

| 直径(mm) | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑距离 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

（5）电动风阀：阀体应采用防腐PVC管制作；电动调节风阀的驱动装置，在最大工作压力下工作正常，调节阀采用数显可调角度的电动风阀，并且具有记忆功能（即可以记住此次调节的角度，下次打开时仍然调到之前的角度）,可调节每个通风末端的压阻平衡。

(6)风机：防爆型风机应采用玻璃钢材料材质制作，外壳和叶轮采用模具一体成型制作，电机采用变频调速电机；风机通过JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准检测：

6.1叶轮检验标：①风机应能承受110%倍额定转速历时2min的试验而不应出现风机风叶损坏或变形的现象，②叶轮应具有足够的刚度，在搬运和运输的过程中不应产生变形，3转动件焊接后必须对焊接缝进行外观检查，不得有裂纹存在；以上检验结果均符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准检测要求。

6.2外观要求：①铸件的内外表面光滑，不得有气泡，裂缝及厚度显著不均的缺陷；②机壳外表面应清洁、匀称、平整、焊接处应处理平整；③机壳内表面应涂防锈涂料，外表面应涂防锈涂料和装修涂料；④轴承部位不得漏油；⑤主轴，联轴器及皮带轮的加工表面应涂以油脂或用其它方式进行防锈；⑥在装运前通风机内、外必须清洁；以上均符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准检测要求。

6.3噪音要求：≦24dB,需符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准检测要求。

6.4轴承要求:振动速度≦4.6mm/s,温升≦40K，需符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准检测要求。

6.5结构要求：外露的联轴器或皮带轮应设有可拆的防护装置；通风机的安装面应平整，与基础面或平台接触良好；机壳应有足够的刚度，使机壳产生的变形和振动达到最小；机壳的焊缝处不得有气体泄漏；对直联传动的通风柜，机壳应与电动机或底座牢固联结，使机壳中心与电动机轴线保持一致并应具有足够的强度，能承受住运转产生的动负荷，对其他转动方式的通风机，机壳中心应与轴承轴线保持一致；机壳上应备起吊耳，皮带速度不得超过25m/s；需符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准检测要求。

(7)防雨帽：应采用玻璃钢材料制作，采用倒锥形结构，减少出风口阻力，使尾气顺畅排出。

▲(8)基座钢架：支架为钢管折弯焊制，制作而成，表面经磷化处理高温喷涂环氧树脂涂层，表面耐腐蚀，金属表面耐腐蚀检测需符合QB/T3827-1999和QB/T3832-1999，乙酸盐雾试验24小时后，镀层对本身防腐等级不低于10级，镀层对基体的保护不低于10级。投标人须提供符合上述要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

(9)电气系统：所有布线应按照国家标准施工，控制线不可同强电走同一线管，所有通风柜的面风速控制系统的电源线必须由本系统的风机电控箱中引出，不可就地取电；电源：三相380-480V±10%；频率：48-63Hz；功率因数：约0.98；输入信号，电压0～10 V或电流0～20 mA；含电气开关及其它辅助配置。

（10）消声与减振

①消声：应采用玻璃钢材质防腐型直筒形阻抗式消声器，其进出口尺寸与风管口一致，消声棉厚度不小于100mm，风机对接时用软连接固定，具有耐腐蚀作用；与风管水平安装，连接处做好密封处理。

②减振：由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，应对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间应采用弹簧减振；为防止风机振动通过风管传入室内，风机与管道连接应采用PVC软接头，具有防潮、不透气、不易霉变的性能。

③防渗漏：应在楼面风井开孔位置须采取切实措施进行防水堵漏。

(11)PVC软接：应采用柔性软管， 材质：柔性PVC制作； 厚度：≥2mm； 性能：能补偿轴向、横向、角向热膨胀和安装误差，无反推力，具有消声隔震功能，防火，防磨，防静电，产品有害物质排放需达到国家标准，产品需符合183种高关注物质(SVHC)筛分测试的检测。

本次实验室排风设备需配备：通风柜排风、抽风罩、原子吸收罩、万向排气罩：通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备，用于捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体，防止逃逸到实验室内，这样通过吸入工作区域的污染物，使其远离操作者，来达到吸入接触的最小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜，将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后，可以达到低浓度扩散。

万向排气罩进行局部通风：应具有良好的通风性能，能有效保护实验室工作人员的人身安全。

原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器，要求定位安装，有设定的通风性能参数。

通风柜、桌面型抽风罩排风量的计算方法：

根据面风速来确定排风量（面风速的一般取值为：0.3-0.5m3/h），

计算公式：G=S•V•h•μ=L•H•3600•μ。

G：排风量、S：操作窗开启面积、V：面风速、h:时间（1小时）、L:通风柜长度、H:操作窗开启高度、μ:安全系数（1.1-1.2）。

例：1200L的通风柜其排风量计算如下：

G=1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555m3/h。

一般估算：

1200L通风柜排风量一般为1500m3/h；

1500L的通风柜排风量一般为1800m3/h；

1800L的通风柜排风量一般为2000m3/h。

原子吸收罩排风量的计算方法：

根据罩口风速来确定排风量（罩口风速的一般取值：1-2m3/h）；

计算公式：G=πR²•V•3600•μ；

G:排风量、R:罩口半径、V:罩口风速、μ:安全系数（1.1-1.2）；

一般情况下原子吸收罩的排风量在300~500m3/h。

无菌室空调系统、微生物（无菌室）实验室专项

本项目应采用风冷洁净式恒温恒湿空调机组，各系统独立，以达到节约能耗作用，洁净空调系统由组合式净化送风系统、回风系统和新风系统组成，新风经过净化空调机组处理，最后经过安装于房间天花顶部的高效过滤器送风口送进洁净室内，回风通过房间下侧回风柱进入回风管道然后回到净化空调机组，洁净实验室压力控制：通过调节房间回风柱上的手动调节风阀来控制房间回风量，使室内压差保持稳定。

1、净化空调系统：应采用风冷直膨式恒温恒湿空调机组提供实验室内洁净度、温度、湿度等工况满足净化环境要求的设备，空调机组包括（但不限于）新风机段、过滤段、蒸发盘管段、送风机段、压缩冷凝段、手电调节阀、控制部件、操作显示屏）、机组内控制、动力接线、控制电缆。

1.1.净化空调内机

1.1.1箱体应采用方便拆装的框架面板结构，框架为空调箱专用铝合金框架，内部有防冷桥的高强度复合材料。在±1000pa条件下，机组变形量≤2.1mm/m。保温护板为内外板双层结构，内、外层钢板采用具有防腐性能的彩钢板。保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度至少达到25mm或50mm，同时可根据使用要求，内板选采用不锈钢材质可选，对于防火等级要求较高的，采用岩棉板。

1.1.2.机组按标准GB25130-2010第7条规定的防触电保护：7.1空调机的结构和外壳应对意外触及带电部件时有足够的防护。在正常使用的运行状态下，即使用工具能打开盖子或门和取下可拆卸的部件后，也应能防止人与带电部分的意外接触。在正确的安装状态下，空调机应按GB47061-2005中图7所示的试验指和GB47061-2005中8.1.1的要求进行防触电保护试验，试验指应不能触及到带电部件。

1.1.3.对需要检查、调节、操作或维护的电气设备和控制元件，应集中安装在具有规定防护等级的电气控制箱内，控制箱的防护要求按照GB4208的分类，应不低于IP22，并有接地保护。空调机的外壳、旋钮或开关内的旋转轴均不应带电。通过视检和试验确定其是否合格。

1.1.4.机组采用镀锌槽钢底座，呈重强度、防腐性能优于常规的钣金喷涂结构。机组段连接处采用内外双层段连接技术，确保段连接处无漏风现象。

1.1.5.箱体漏风率在700pa条件，不超过0.05%（低于国标要求为2%），箱体传热系数0.86W/㎡K，隔热性能达到T2标准；防冷桥系数达到0.92，达到TB1等级。机组的箱体机械强度达到EN1886标准D1等级, 在运输和启动、运行、停机时都不会出现凹凸变形现象。泄露率达到EN1886标准L1等级，即在-400Pa和+1000Pa下，箱体最大泄漏率分别小于0.10l/s.m2和0.13 l/s.m2。过滤器旁通泄露率达到EN1886标准F9等级，即-400Pa 和+400pa下，最大泄漏率小于额定风量的0.5%。

1.1.6.每个需要检修的功能段都设有外开式防冷桥密封检修门，门框嵌入箱体平齐无台阶，门板整体发泡，检修门采用二次开启结构设计，避免运行中意外开启检修门时造成人员伤害。

1.1.7.风机应全部采用低噪音离心风机，其叶轮和轴承在需进行静平衡和动平衡试验，叶轮平衡精度等级不低于G2.5。

1.1.8.风机底座应采用减震型底座，具体减震措施为：根据风机和空调机组的重量、运行情况进行减震器选型，以达到运行时减震处于最佳工作状态。

1.1.9.翅片蒸发器和翅片冷凝器盘管由铜管和铝翅片构成，翅片表面经亲水膜处理，具有防腐性。应采用大弯管结构，以减小压力损失。铝翅片通过无损机械胀管一次完成。铜管应采用磷脱氧铜管，管径约9.52mm高效内螺纹铜管，铜管壁厚≥0.27mm，保证整个盘管的耐压性及传热性能。

1.1.10.表冷、加湿、风机段均配有不锈钢整体水盘，杜绝漏水隐患。

1.1.11.机组内电加热器应采用PTC电加热器，带有温度监控保护，安全无干烧风险；

1.2净化空调室外机

1.2.1制冷系统使用热力膨胀阀调节，独立的制冷系统，采用外平衡式阀口。

1.2.2室外机标准配置压缩机，压缩机与翅片式换热器上下双层结构设计，翅片式换热器为V型结构。避免地面热辐射及加强散热效果。

1.2.3微电脑控制器（单片机+中文触摸屏操作面板），可根据用户要求编写程序；可根据机组的使用功能配置多功能自动控制系统，对空调系统的温度、湿度、送风、供冷/热量、运行状态、空气过滤等各个状态参数进行设定、控制和运行。机组带RS485通讯端口，实现智能化管理。

1.2.4机组压缩机应采用全封闭涡旋式压缩机，其效率比活塞式压缩机大10%。均衡磨损原则控制技术，为避免停机，机组应采用多拖一系统。

2、洁净空调风管：

2.1风管制作使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。

2.2采用镀锌钢板，且镀锌层厚度不应小于100g/m2；当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时，应采用不燃材料或难燃材料，且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。

2.3法兰接口，法兰间垫至少3mm厚的8501密封胶带，板材厚度及加强处理等要求须符合规范(GB50243-2016)的规定。

2.4镀锌钢板，镀层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷；普通薄钢板，表面不得有裂纹、结疤和锈斑。

2.5风管在吊装前，必须先用无纺棉布擦拭干净，后进行保温棉保温，保温后风管内壁必须去除油污及灰尘后，再用薄膜密封风管两端存放。

2.6风管加固要求：洁净风管不得采用内支撑或瓦楞线压筋的加强措施，牢固整齐，间距适宜，均匀对称。当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时，采用角钢加固。

2.7风管拼接应采用铰接，风管不得有横向拼接缝，风管其底边宽度≤800mm时，其底边不应有纵向拼接缝，风管的拼接缝采用咬口，拼接缝位置涂风管密封胶，密封胶前应清除表面杂质和油污，涂胶后仍有漏风时，应在风管外侧拼缝处再涂一次胶。

2.8法兰与风管连接应采用铆接，法兰铆钉孔间距不应大于100mm，法兰螺栓孔间距不应大于120mm，法兰四角设螺栓孔，螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用镀锌件，不得应用空心铆钉；法兰内侧的铆钉处应涂密封胶，涂胶前应清除铆钉处表面油污，铆钉平头再内侧，敲打圆头在外侧。法兰的泥胶应采用粘性强或弹性好、闭孔不透气的橡胶制品等不产尘材料。

2.9吊码牢固、排列整齐，严禁设在风口、阀门及检视门处，吊码间距等要求必须符合规范《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016)的规定。

2.10风管穿墙或楼板应有防护套管，风管连接后严密不漏，在保温前进行漏风检查。

2.11在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

2.12所有风管的分支管道均应装设调节风阀，以便能有效地调节干管和支管的风量。风阀安装后应能在操作范围内自如操作，且其四周须保持气密。

2.13在风管适当的位置装设适量的易拆除式检修门，以方便对风管系统内的调节阀、过滤器、防火阀、控制元件等进行维护工作。

2.14柔性风管软接头的材料应为非燃或难燃材料，适用于指定的风压和气温条件，并符合要求的气密性标准。

2.15在与设备(如空调机组及通风机等)接驳时，须与接驳口处装设柔性软接头(一般长度为150mm左右)，以防止震动传送。同时在经过建筑的膨胀伸缩缝的地方亦须装设柔性软接头。

2.16柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；可伸缩性金属或非金属软风管的长度不易超过2m，并不应有死弯或塌凹。柔性风管的屈曲程度必须保证不会引致外弯位受拉紧和内弯位部分不会变形及泄露的情况产生。在任何情况下不能利用柔性风管来接驳及校正因安装误差而错位的风管。

3、支吊架的防腐与风管保温：

3.1防腐：金属支、吊、托架，在清除表面的灰尘、污垢和锈斑后，内外表面均涂红丹刷防锈漆二道，裸露部分在刷灰漆二道。

3.2绝热保温：空调系统送回风管均需作绝热处理，本工程风管保温使用的保温材料的材质、规格及防火性能符合防火要求必须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016)。

3.3铺贴保温板时，应从下至上，保温板拼口在风管上面，用力均匀、牢固，紧贴表面，接口平整，搭接宽度均匀一致，纵、横向缝错开，拼缝用粘结材料填嵌饱满、密实，严密无缝隙。

3.4法兰位置要用不小于200mm的保温板粘贴。

3.5接驳口保温板外表清洁干净，用保温胶带均匀粘牢，驳口处有空隙的用保温板充填饱满，防止有泄露空气的地方。

4、防火阀：

4.1防火阀须符合当地消防局的规定，并为当地消防局认可的产品。

4.2防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口。

4.3阀与送风、回风和排风机组控制系统连锁，当阀门开启到位，系统风机延时得电启动。

4.4当阀门关闭时，空调系统风机控制回路断电，切断系统风机，停止风机运作。

4.5防火阀与消防系统连接，可由消防系统控制阀门的启、闭和手动复位，防火阀耐火极限满足消防要求。

4.6除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度应为70℃，并须安排设置在防火、阀的气流向的上方位置。

4.7防火阀的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200 mm。为防止防火阀易熔片脱落，易熔片应在系统安装后再装。

4.8防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。

5、风量调节阀：

5.1应采用多叶对开调节阀。

5.2阀门、阀门应采用1mm以上热轧钢板经裁剪、折弯、焊接等工艺制作，无砂眼、烧穿等缺陷，焊缝经抛光处理；边角经倒角处理，无锐边。

5.3阀体两端连接法兰平整，保证加装密封垫安装后密闭无泄漏。

5.4制作精度要求对角长偏差≤±3mm，大边边长与标准值偏差≤±1mm，安装孔距≤200mm。

5.5调节手柄开关灵活，开度指示正确。

6、百叶风口带初效过滤网：

6.1百叶风口应由铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，颜色按采购人要求选用。

6.2须按照实际尺寸和送风量提供适当的百叶风口，同时须提供气密垫圈以防止接口处泄露。

6.3所有百叶风口须为易装拆型，能方便从管道拆除以对管道内的附件作检修。

6.4门铰式单层百叶回风口须配有可在0°～90°范围内任意调节的叶片和过滤网。

6.5防雨百叶风口需要设置带防尘防虫网，防止昆虫或蚊虫进入管道对洁净度影响。

7、消声器：

7.1所有消声器应由非燃材料制成并能满足当地消防局的要求；每个消声器须附有详细标明厂家名称、设备型号和编号及气流方向指示的标志铭牌。

7.2对于有净化要求的通风系统上的消声器均需采用不锈钢微穿孔板式消声器，微孔内腔为不锈钢板材料，填充料不允许使用玻璃纤维及其制品；非净化通风系统上的消声器则采用阻抗复合型消声器。

7.3消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求。

7.4消声器须在系统压差2KPa的情况下不会有任何变形现象产生。

7.5应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。

8、高效送风口：

高效空气过滤器采用V形通道；铝型材外框，表面阳极处理，进出风面带金属护网；应采用无缝密封技术，密封效果较久且不易泄漏，气流均匀；无隔板高效空气过滤器级别：H13-H14，滤芯材质：玻纤；需过滤器所需风量：额定风量为0.45m/s以下；风口应采用纳米抗菌防霉材料，安装高效过滤器的框架平整，框架的平整度偏差不大于1mm；★高校送风口应采用抗菌防霉的材料，风口通过依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)；依据GB/T31402-2015方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、白色念球菌ATCC 10231等的菌种检测结果抗菌率≥90%；投标人须提供符合上述防霉及抗菌性能的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

9、洁净室主要技术指标与检测标准：

| 编号 | 项目 | 规定参数 |  |  | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气洁净度级别 | 7级(万级) |  |  | GB50073 |
| 2 | 尘埃粒子数 | 静态悬浮粒子最大允许数个／ｍ3 |  |  | GB50073 |
|  |  | ≥0.5μm | ≥1μm | ≥５μm |  |
|  |  | 352000 | 83200 | 2930 |  |
| 3 | 换气次数 | ≥25次/小时 |  |  | GB50591 |
| 4 | 静压差 | 洁净室与非洁净室间的静压差大于10Pa，相邻不同洁净度洁净室之间的静压差大于5Pa |  |  | GB50073 |
| 5 | 房间甲醛浓度 | ≤0.1mg/m3 |  |  | GB/T18883 |
| 6 | 高效过滤器过滤率 | ≥99.99% |  |  | GB/T13554 |
| 7 | 温度 | 18-22℃ |  |  | GB50073 |
| 8 | 相对湿度 | 40-60% |  |  | GB50073 |
| 9 | 照度 | 一般照度标准值宜为200lx~500lx，一般照明的照明均匀度不应小于0.7 |  |  | GB50591 |
| 10 | 浮游菌 | ≤200cfu/m3 |  |  | GB50457 |
| 11 | 沉降菌（Φ90mm皿） | ≤100cfu/30min |  |  | GB50457 |
| 12 | 房间或系统新风量 | ≥40m3/h·人 |  |  | GB50073 |
| 13 | 自净时间 | ≤30 min |  |  | GB50591 |
| 15 | 噪音 | ≤60dB(A) |  |  | GB50073 |
| 15 | 漏风率 | ≤2%，且环境不漏光 |  |  | GB50591 |
| 16 | 风速 | 实验室内平均风速为设计风速的100-115﹪，风速不均匀度≤0.25 |  |  | GB50591 |

10.EPS50玻镁彩钢板隔墙：墙体应采用厚度至少为50mm机制玻镁彩钢板（钢板厚度至少达到0.426mm），宽度为约1150mm，长度可根据房间高度调整玻镁彩钢板，配套铝合金配套型材。

11. 彩钢板吊顶：墙体应采用厚度至少为50mm机制玻镁彩钢板（钢板厚度至少达到0.426mm），宽度约1150mm，板材采用企口式连接，龙骨采用“古”字型暗藏式龙骨；表面彩钢板厚度至少为 0.426mm 毫米所有墙体与吊顶、墙体与墙体的拐角均为圆弧连接，至少1.2mm 厚的铝合金连接，阴角的曲率半径 50mm， 阳角的曲率半径 70mm，压条及阴阳角等配件采用相同颜色型材。

12. 彩钢板单开门：

12.1 基材：采用厚度至少为50mm机制玻镁彩钢板（钢板厚度至少达到0.426mm），宽度为约1150mm。

12.2 门框：专用铝型材制作，截面约50mm，板材厚至少为 1.5mm，酸洗磷化环氧树脂喷涂。

12.3 五金配件：门底安装升降式密封条，不锈钢分体折手锁，不锈钢门合页安装后与门页门框齐平无凸起洁；配闭门器。

12.4 门上带可视窗，视窗玻璃采用至少5mm厚钢化玻璃。

13.玻璃可视窗：铝合金边框，视窗玻璃采用至少5mm厚钢化玻璃。

14.风淋室：外形尺寸：根据现场实际尺寸定制；喷嘴：全不锈钢（亮光）埋入式24只；换气次数：至少达到700次/小时；风速：25-30m/s  ，至少采用2台稳定性强，低噪音大风速风淋风机；控制系统：集成电路控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调）自动感应吹淋，智能语音提示；过滤效率：H13过滤器99.99% @0.3um;初效过滤器35% @5um；箱体主材：至少1.2mm厚 外冷板喷塑，内壁304不锈钢（门304不锈钢）；门：带玻璃视窗装闭门器；门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁，只可打开其中的一扇门 ；照明：净化灯   13W×2；电源：380V  50Hz  ；.功率：1.1*2=2.2 Kw  ；风机启动空气吸入箱体形成气流，经过G1初效过滤器过滤5.0um以上尘埃颗粒后进入静压箱，再经H13过滤器过滤0.3um尘埃颗粒（过滤效率可达99.99%），由可旋转喷嘴喷射至人员身上，达到净化吹淋效果。

15.不锈钢操作台：整体应采用304拉丝不锈钢材质制作，台面采用至少0.8mm厚304拉丝不锈钢包至少18mm厚多层板，边沿做圆弧型，=耐腐蚀，地脚高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平。

16. 传递窗：传递窗内膛应采用304 不锈钢材质，应保证窗体整体的气密性及开启门的密封性，圆角过渡无焊接缝。紫外线灯具备消毒功能，机械互锁装置。

17.LED面板灯：LED600*600面板灯；①应采用微晶光学防眩透光板，能达到良好的防眩效果；②采用嵌入式安装方式时，不突出天花表面，保持天花整洁统一；③LED面板灯出光口面尺寸：长550mm±5mm、宽550mm±5mm；功率36W±3W；④灯具总光通量≥3200 lm，灯具效能≥95 lm/W，功率因数≥0.98；⑤色温5000±200K，显色指数Ra≥97；⑥照明功率密度≤4.8 W/㎡，统一眩光值UGR≤13；7⑦为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，灯具在C0-C180面及C90-C270面的光束角均须满足70°±2°；⑧电磁辐射指标：灯具对人体的电磁辐射符合安全要求，骚扰电压、辐射电磁骚扰及感应电流密度检测结果均为符合（或判定为P），且感应电流密度≤0.02；⑨闪烁指标：光输出波形频率＞3125Hz免除考核，检测结果为“无显著影响”；⑩蓝光指标：蓝光危害等级为“RG0”或“无危险”类；⑪灯具及配套线路的要求，需具备防酸性腐蚀设计。▲⑫认证要求：整灯通过国家强制性CCC认证，投标人须提供有效证书扫描件及提供符合上述第④-⑩项要求的有效检测（检验）报告扫描件佐证。

18.紫外线灭菌灯：紫外线灭菌灯：支架应采用304不锈钢圆管制作，管内配备绝缘走线套，灯管应采用石英玻璃制作的低压汞蒸汽(&lt;10-2Pa）被激发后发射紫外线，石英玻璃对紫外线各波段具透过率至少达到80%-90%，杀菌效率至少达到99%-99.9%；紫外线灭菌灯需符合“GB19258-2012紫外线杀菌灯附录A”及“消毒技术规范（2002版）2.1.3”的标准要求。

19.无菌室其他电气：实验室的电源安装专用配电系统，配电系统控制以继电器形式。 洁净灯具应采用LED面板灯，安装在吊顶彩钢板的中间，在不影响照明的基础上，使其与整个吊顶紧密联接；电气线路应全部采用暗装形式，采用防火型线管，保证净化室安全使用。无菌内应安装五孔插座。

户内装修改造工程

1.1工作内容详见综合楼实验室建设项目工程量清单及设计图纸（详见附件）。

1.2本项目工程量清单及图纸是投标文件不可分割的一部分，若投标文件的内容与附件的内容发生冲突，则以投标文件的内容解释为准。投标文件未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容为准；若图纸内容与工程量清单有冲突的，以图纸内容为准。实际施工中若未发生，则未发生部分不予结算。

1.3投标人应自行探查和评估建筑物本体现状。采购人及采购代理机构不组织踏勘现场，潜在供应 商可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘，潜在供应 商没有对现场进行踏勘的，视同对采购项目现场已经了解。潜在供应 商踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4投标人应了解建筑物的现状，并制定装修改造措施以及材料、做法的技术标准。采用新材料或涉及建筑安全的结构材料时，应有严格的技术要求和材料的检测报告及质量标准说明。

1.5投标人应当依据采购人提供的工程量清单、图纸、国家现行规范与标准、投标文件各个组成部分对工程的描述以及对工程现场的考察结果，编制本采购工程施工技术方案和施工组织设计。施工组织设 计中应包括但不限于以下方面的内容：施工现场布置、施工方法、工程投入的主要设备、劳动力计划、确保工程质量的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工进度表、确保安全生产、文明施工（含扬尘防治）的技术组织措施、应急响应的方案措施、施工组织团队等。

1.6关于涂料的要求：

整体工艺采用白色无机涂料，三遍腻子,一遍底漆，两遍面漆；采用混合腻子；涂料具有弥盖细微裂纹、超级耐擦洗、超强抗酸碱、加倍防霉、墙面不起皮脱落，涂料需通过以下国家标准要求检验测试，需在投标响应文件中提供符合以下要求的检测报告，依据GB/9756-2009GB(内墙面漆一等品)、GB18582-2008标准（水性墙面涂料）：1、容器中状态符合无硬块，搅拌后呈均匀状；2、施工型符合刷涂二道无障碍；3、低温稳定性（3次循环）符合不变质；4、涂膜外观符合正常；5、干燥时间（表干）≤2H；6、对比率（白色和浅色）符合≤0.93。7、耐碱性（24h）符合无异常。8、耐洗刷性符合≥1000次；9、挥发性有机化合物含量（VOC）符合≤120g/L；10、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和符合≤300mg/kg；11、游离甲醛符合≤100mg/kg；12、可溶性重金属铅Pb符合≤90mg/kg。镉Cd符合≤75mg/kg。铬Cr≤60mg/kg。汞Hg符合≤60mg/kg。

1.7关于塑料卷材楼地面（PVC卷材地面）的要求

施工工艺：基层清理及检验→打磨、修补处理→基层平整度靠尺检验→涂刷界面剂→自流平施工→打磨、清洁处理、弹线分格→地板裁切→预铺刮地板专用胶→铺设地板→接缝开槽→热熔焊线→自检→卫生清洁→验收。

铺设区域及材质要求：4-7层全部实验室及走廊（不含卫生间、楼道），采用≥2mm厚度实验室专用改性耐腐蚀PVC卷材。施工要求：基层清洁打磨，填缝找平，自流平。；★实验室空间PVC地面技术要求，需在投标文件中提供符合以下要求的有效检测（检验）报告：1、重金属（铅、镉）含量要求：检测项目为可溶性重金属（铅、镉）的检测报告，检测对象为实验室 PVC 地面，依据 GB18586 检测方法，检测结果符合国家标准；2、有害物、挥发物含量要求：检测项目为氯乙烯单体、挥发物的检测报告，检测对象为实验室 PVC 地面，依据 GB18586 检测方法，检测结果符合国家标准；3、燃烧性能等级要求：检测项目为建筑材料可燃性试验方法燃烧性能分级测试，检测对象为实验室PVC地面，依据 GB8624 检测标准，检测结果：燃烧性能等级 B1,符合国家标准；4、耐污染性能要求：检测项目为：碘酒（碘酊）2%和碘伏 0.5%，氢氧化钠 50%，硫酸 98%、过氧化氢 30%、84 消毒液、酒精 75%、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、苯酚 5%、甲苯、乙酸 10%、炭黑、鞋油、石蜡、咖啡、汽油、橄榄油、洗手液等 20 项。检测对象为实验室专用 PVC地面，依据 ISO26987 标准，检测时间为≥2 小时的检测报告，检测结果为无影响；5、耐化学腐蚀性能要求：检测项目为：乙酸 99%、磷酸 85%、硝酸 65%、盐酸 37%、高氯酸 90%、四氯化碳、二氯甲烷、甲醛溶液 37%、氢氧化钠 40%、乙醚、氢氟酸 40%、氨水 28%等 12 项，检测对象为实验室专用 PVC 地面，参照标准为 GB/T 17657，检测内容的接触时间为≥4h，检测结果均为无明显变化；6、耐磨性能要求：检测项目为建筑材料耐磨性能分级测试，检测对象为实验室PVC 地面，依据 GB/T11982.2-2015 检测标准，检测结果为：1.8m³，符合国家标准 T 级。

.提供PVC卷材地面样块≥200×200 mm一片

1.8关于石材地面的要求

- ST-106：35mm654#花岗岩石材，10素水泥膏一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，物理性能1)镜面板材的正面应具有镜面光泽，能清晰地反映出景物；2、其镜面光泽度值为≥80光泽单位；3、厚度详见石材清单；4、岩相说明:符合国家相关规范；5、体积密度不小于2560公斤/㎡；6、吸水率≤0.40%；7、干燥压缩强度(MPa)≥100.0MPa；8、弯曲强度(MPa)≥90MPA(干燥、潮湿)；9、放射性检测:镭-226、钍-232及钾-40的放射比活度符合JC518-93标准A类；产品要求；10、表面加工:搪磨；11、染色可能性:不易受影响。

实验室电气系统（实验室强电系统、实验室弱电系统）

施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。

1、工作内容详见综合楼实验室建设项目工程量清单及设计图纸（详见附件）。

2、电缆桥架敷设：

1.1电缆桥架均采用带盖板槽式，其水平与垂直段以及各种转角弯头应进行现场实际测量后制作加工，具体安装做法参照相关标准图要求施工，或采用生产厂家配套的标准件安装施工。

1.1电缆桥架在屋面安装时，底面距屋面不小于300mm。采用钢支架安装，支架间距1.5米。电缆桥架水平安装时，支吊架间距不大于1.5米，垂直安装时，支架间距不大于2米，超过30米做伸缩节，桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）干线连接，满足规范要求。

1.3强、弱电桥架边缘间距不小于300mm。

1.4当电缆桥架或电气管当穿越楼板或隔墙预留洞时，待安装完毕后，应采用防火堵料封堵。

3、预埋金属线槽：

3.1在建筑物中预埋线槽，宜按单层设置，每一路由预埋线槽不应超过3根，线槽截面高度不宜超过25mm，总宽度不宜超过300mm。

3.2线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时，要设置过线盒，以便于布放缆线和维修。过线盒盖能开启，并与地面齐平，盒盖处应具有防水功能。过线盒和接线盒盒盖应能抗压。

3.3电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于300mm；在过梁或其它障碍物处，不宜小于50mm。

4、穿线护管敷设

4.1电缆护管采用JDG热镀锌电线管。

4.2电线管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%；

4.3当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍；

4.4水平线垂直敷设的明配电线保护管，其水平垂直安装的允许偏差为1.5%，全长偏差不应大于管内径的1/2；

4.5钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整、管口应光滑；

4.6暗敷与砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部，不允许用水泥纸包外面。预埋在楼板、剪力墙内的钢管、接线盒应固定牢固，预防移位；

4.7当电线管与设备直接连接时，应将管敷设到设备的接线盒内；当钢管与设备间连接时，应增设电线保护软管或可挠金属保护管（金属软管）连接；选用软管接头时，不得利用金属软管作为接地体；

4.8镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线，宜采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接；

4.9明配钢管应排列整齐，固定点的间距应均匀，钢管管卡间的最大距离应符合规范的要求：管卡与终端、弯头中点、电气器具或接线盒（箱）边缘的距离宜为150～500mm，中间的管卡最大间距为1.5m；

4.10天花吊顶内敷设的钢管应按明配管要求施工；

4.11管线穿过建筑物伸缩缝时，应在伸缩缝两端留接线盒和接地螺栓；

4.12预埋在墙体中间的线管最大管径不宜超过50mm，楼板中线管的最大管径不宜超过25mm。直线布每30m管处应设置过线盒装置。

4.13在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个，并不应有S弯出现，有弯头的管段长度超过20m时，应设置管线过线盒装置；在有2个弯时，不超过15m应设置过线盒。

4.14暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。

4.15暗管管口伸出部位宜为25～50mm。

5、线缆敷设要求

5.1敷设电缆前应消除桥架、线槽内的污物和积水；

5.2控制电缆及传感器电缆均选用屏蔽电缆(RVVP)；

5.3电缆布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符；

5.4在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%；

5.5缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；

5.6缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰，端正和正确；

5.7电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求；

5.8弱电电缆管道与其他管道的安全距离要求如下:

| 最小间距 (m) | 一般工 艺管道 | 有保温层 热水管道 |  | 无保温层 热水管道 |  | 有保温层 热力管 | 腐蚀(液) 气体管道 | 电力管道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上方 | 下方 | 上方 | 下方 |  |  |  |
| 水平 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 见下 |
| 交叉 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 见下 |

5.9弱电电缆管道与强电电缆不得近距离平行或交叉,与强电的安全距离要求如下:

| 干扰源 | 380 v 及以下 <2k VA | 380 v 及以下 2-5k VA | 380 v 及以下 >5k va | 荧光灯、电子启动器 及其他交感性设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小间距 | 0.07 (m) | 0.5 (m) | 0.3 (m) | 0.3 (m) |
| 干扰源 | 无线电发射设备 | 电气变配电设备 | 电梯、变电所 |  |
| 最小间距 | 1.5 (m) | 1.0 (m) | 2.0 (m) |  |

5.10缆线布放时应有冗余。在交接间，设备间对绞电缆预留长度，一般为3至6米；工作区为0.3至0.6米；光缆在设备端预留长度一般为5至10米

5.11布放缆线的牵引力，应小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上；

5.12电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处，应固定在桥架的支架上，水平敷设时，直接部份间隔距施3-5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300-500mm处设置固定点；槽内缆线应顺直，尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上，以防线缆下坠；

6、其他问题.

6.1所有导线在敷设时,应根据不同系统及其出线顺序排列整齐,不应交叉,以利调试、更换及维修保养。

6.2所有暗敷设在楼板内的穿线钢管应与板内主钢筋作焊接固定,并应避免三根以上的钢管在同一地点交叉(包括与强电管线)。

6.3所有穿线钢管两端管口应密封,防止潮气浸入管内结露,而引起误动作。

6.4弱电电缆与其它低电压电缆合用线槽时应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

6.5管路长度超过30米时中间加接线盒,其规格由施工单位自行决定。

6.6各工种应相互配合,本专业应配合土建工种的预留预埋工作。

6.7分支线路穿保护管在非混凝土保护层内暗敷设时,均要求在桥架或保护管表面涂刷丙烯酸乳胶防火涂料。暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。

6.8弱电通讯电缆采用金属线槽或钢管铺设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,金属线槽及其支架全长应不少于2处与接地干线相连。其他未尽事宜请按国家施工及验收规范执行。

实验室空调系统（中央空调）

1.1实验室空调主要技术参数

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联空调室外机SWJ-170 | 设备制冷量：≥170kw； 设备制热量：≥190kw； 设备制冷功率：≤48.3kw； 设备制热功率：≤46.5kw； |
| 2 | 直流变频多联空调室外机SWJ-156 | 设备制冷量：≥156kw； 设备制热量：≥175kw； 设备制冷功率：≤43kw； 设备制热功率：≤42.3kw； |
| 3 | 直流变频多联空调室外机SWJ-95 | 设备制冷量：≥95kw； 设备制热量：≥106kw； 设备制冷功率：≤24.5kw； 设备制热功率：≤24.5kw； |
| 4 | 直流变频多联空调室外机SWJ-33 | 设备制冷量：≥33kw； 设备制热量：≥37kw； 设备制冷功率：≤8.9kw； 设备制热功率：≤8.7kw； |
| 5 | 直流变频多联空调室外机SWJ-28 | 设备制冷量：≥28kw； 设备制热量：≥31kw； 设备制冷功率：≤7.2kw； 设备制热功率：≤7.3kw； |
| 6 | 风管式室内机SNJ-40 | 设备制冷量：≥4.0kw； 设备制热量：≥4.8kw； 设备制冷功率：≤0.08kw； 设备制热功率：≤0.08kw； |
| 7 | 风管式室内机SNJ-36 | 设备制冷量：≥3.6kw； 设备制热量：≥3.9kw； 设备制冷功率：≤0.08kw； 设备制热功率：≤0.08kw； |
| 8 | 风管式室内机SNJ-32 | 设备制冷量：≥3.2kw； 设备制热量：≥3.5kw； 设备制冷功率：≤0.08kw； 设备制热功率：≤0.08kw； |
| 9 | 风管式室内机SNJ-28 | 设备制冷量：≥2.8kw； 设备制热量：≥3.0kw； 设备制冷功率：≤0.08kw； 设备制热功率：≤0.08kw； |
| 10 | 风管式室内机SNJ-25 | 设备制冷量：≥2.5kw； 设备制热量：≥2.8kw； 设备制冷功率：≤0.06kw； 设备制热功率：≤0.06kw； |
| 11 | 风管式室内机SNJ-22 | 设备制冷量：≥2.2kw； 设备制热量：≥2.5w； 设备制冷功率：≤0.06kw； 设备制热功率：≤0.06kw； |
| 12 | 四面出风室内机SNJ-160T | 设备制冷量：≥16kw； 设备制热量：≥17.5kw； 设备制冷功率：≤0.15kw； 设备制热功率：≤0.15kw； |
| 13 | 四面出风室内机SNJ-140T | 设备制冷量：≥14kw； 设备制热量：≥15.5kw； 设备制冷功率：≤0.15kw； 设备制热功率：≤0.15kw； |
| 14 | 四面出风室内机SNJ-125T | 设备制冷量：≥12.5kw； 设备制热量：≥13.5kw； 设备制冷功率：≤0.14kw； 设备制热功率：≤0.14kw； |
| 15 | 四面出风室内机SNJ-112T | 设备制冷量：≥11.2kw； 设备制热量：≥12.5kw； 设备制冷功率：≤0.1kw； 设备制热功率：≤0.1kw； |
| 16 | 四面出风室内机SNJ-100T | 设备制冷量：≥10kw； 设备制热量：≥11kw； 设备制冷功率：≤0.1kw； 设备制热功率：≤0.1kw； |
| 17 | 四面出风室内机SNJ-90T | 设备制冷量：≥9kw； 设备制热量：≥10kw； 设备制冷功率：≤0.09kw； 设备制热功率：≤0.09kw； |
| 18 | 四面出风室内机SNJ-80T | 设备制冷量：≥8kw； 设备制热量：≥9kw； 设备制冷功率：≤0.09kw； 设备制热功率：≤0.09kw； |
| 19 | 四面出风室内机SNJ-71T | 设备制冷量：≥7.1kw； 设备制热量：≥8kw； 设备制冷功率：≤0.07kw； 设备制热功率：≤0.07kw； |
| 20 | 四面出风室内机SNJ-63T | 设备制冷量：≥6.3kw； 设备制热量：≥7kw； 设备制冷功率：≤0.05kw； 设备制热功率：≤0.05kw； |
| 21 | 四面出风室内机SNJ-56T | 设备制冷量：≥5.6kw； 设备制热量：≥6.2kw； 设备制冷功率：≤0.05kw； 设备制热功率：≤0.05kw； |
| 22 | 四面出风室内机SNJ-50T | 设备制冷量：≥5kw； 设备制热量：≥5.5kw； 设备制冷功率：≤0.05kw； 设备制热功率：≤0.05kw； |
| 23 | 四面出风室内机SNJ-28T | 设备制冷量：≥2.8kw； 设备制热量：≥3kw； 设备制冷功率：≤0.03kw； 设备制热功率：≤0.03kw； |
| 24 | 新风机XFJ-3000 | 风量≥3000m³/h，制冷量≥33.0kw，功率≤0.7kw |
| 25 | 新风机XFJ-2000 | 风量≥2000m³/h，制冷量≥28kw，功率≤0.5kw |
| 26 | 新风机XFJ-1600 | 风量≥1600m³/h，制冷量≥22.4kw，功率≤0.5kw |
| 27 | 集控系统 | 可在电脑上集中实现开关机、温度设定、模式设定，定时开关机、风量设定、日程设定等功能 |

1.2其他要求

★1.2.1投标人投标人所投直流变频多联空调的压缩机须采用涡旋式制冷压缩机。且空调室内、外机与压缩机须为同一品牌，并提供证明材料。投标人须在投标文件中提供所投空调压缩机在中国电子质量监督公共服务门户网站（http://psp.e-cqs.cn/aeaPP/pp/query/certificateQuery/ publicityInfo.jsp）备案的网页截图佐证（网页明细须体现“涡旋式制冷压缩机”，实际供货空调产品的压缩机生产企业与网页截图一致）或提交近三年内（2019年1月1日以后）所投空调压缩机的报关单扫描件佐证（报关单上设备名称或备注等有关信息须体现压缩机品牌）。

★1.2.2投标人所投产品必须是全新标准产品，不接受OEM、ODM（代工、贴牌）产品，投标人须在投标响应文件中提供产品样册。

1.2.3本次投标人所投直流变频多联空调具有：1）冷媒自动回收功能；2）自动检测和相序自调节功能；3）内机掉电应急维修功能；4）防雷击、抗干扰功能。

1.2.4本次投标人所投直流变频多联空调的压缩机采用高压腔直流变频压缩机。

1.2.5本次投标人所投直流变频多联空调：1）室外机模块间具有自动轮换运转功能；2）室外机单模块内的多个压缩机具有轮换运转功能。

1.2.6为适应项目当地海岛型气候，本次投标直流变频多联空调具备防腐等级WF2或以上等级。

1.2.7本次投标人所投直流变频多联空调采用先进高效的制冷剂回路，可实现两级过冷循环，过冷度＞25℃。

1.2.8本项目多联空调噪音需满足《GBT 18837-2015 多联式空调(热泵)机组》中噪音有关要求，IPLV需满足《GB 21454-2008多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级》一级能效要求。

1.2.9本次投标所投直流变频多联空调室外机的风扇电机均采用直流变频风扇电机。

1.2.10本次投标人所投风管式室内机、四面出风室内机同时搭载回风、出风温度传感器。

1.2.11本次投标人所投风管式室内机、四面出风室内机配置浮子开关，当冷凝水盘水位到达上限时，空调能够自动报警并排出冷凝水保证冷凝水不会溢出泡湿吊顶。

1.2.12根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，本项目中强制采购节能产品的货物名称：直流变频多联空调室外机、风管式室内机、四面出风室内机。投标人所投上述产品必须具有节能产品认证证书，并提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

1.2.13投标人所投变频多联空调的厂商获得能源管理体系认证、有害物质过程管理体系认证、碳中和认证的，需在投标文件中提供有效扫描件。

潜在供应商应在投标截止前对现场进行实地勘察，对于安装现场位置、面积、格局、实验台柜及配套设备的尺寸进行现场确认，造成费用增加时各供应商应综合考虑在报价内，采购人对供应商实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，勘察现场所发生的费用及发生的意外均由潜在供应商自行承担。

（二）项目实施人员要求

1、投标人必须为本项目配备专业的项目实施团队，至少包括：项目经理1名和专业项目组成员不少于10人。项目经理需具备足够的项目管理经验和相关技术水平，各技术人员需具备专业技术能力，持证上岗，至少具有“制冷与空调设备安装修理作业”、“低压电工作业”证书。

2、项目经理自投标截止之日起至完成合同约定工作量之日止，不得擅自更换，每天8点至18点到业主办公地点人脸考勤不少于四次（每次间隔时间不低于2小时），主要技术负责人、安全负责人、施工员、质量员每天的人脸考勤不少于二次（每次间隔时间不低于2小时）。

（三）投标要求

1、本次招标为整体采购的交钥匙项目。

2、投标人所投设备须符合国家有关标准,设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能自行拆装。

3、投标人应提供所投货物技术参数的佐证材料，如最新彩页或产品手册或产品技术说明书、检测报告、认证证书并加盖公章，佐证材料必须与所投货物保持一致，并对所提供资料的真实性及与所投货物的符合性负责。货物佐证材料与投标文件文字描述不符时，应在投标文件中明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，未做说明或提供依据的，评标委员会将做出不利于投标人的评审。

4、针对技术参数“★”条款，投标人须在投标文件中提供其投标参数能够实质性满足带“★”条款要求的检测报告或相关证明材料佐证（根据招标文件各项条款中的要求提供佐证材料），否则将被视为无效投标。

5、投标人应承诺所使用的设备、装修改造材料等应符合设计图纸参数要求，并提供设备、材料检测报告。

6、投标人提供的施工组织方案中应包括但不限于以下方面的内容：施工现场布置、施工方法、工程投入的主要设备、劳动力计划、确保工程质量的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工进度表以及土建、水电、空调、实验室台柜等实验室设备施工与弱电部分施工配合，确保安全生产、文明施工（含扬尘防治）的技术组织措施、应急响应的方案措施、施工组织团队等。

7、投标人须提供投标货物的全套配置清单（含数量及品牌型号），包括：品名、品牌、产地、规格型号、数量、价格、性能参数、技术指标和功能说明等。投标人提供的技术方案应能全面适应（或超出）招标要求，不得降低招标设备的技术标准和档次,所报设备配置与招标技术要求相比不得存在缺项漏项，并列于《技术和服务要求响应表》中。

8、投标人应在投标文件中附上投标主要设备原厂商印制的技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

9、本项目招标文件所述产品及系统的技术性能指标等要求，为保证系统投入运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦成为中标人将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。投标人不得虚报各项技术性能指标，投标人可根据本项目的实际情况及特点投入更为完整的设备配置方案。若中标人所投标的产品及系统的技术性能指标不能达到招标文件要求及投标响应文件的承诺和相关技术规范、行业规定等技术要求，中标人必须全额退还已收款项，并承担由此给采购人和使用单位造成的经济损失。

10、项目所有的测试文档、设备使用说明书、软件说明书、系统维护手册、运维文档、装修改造清单、项目管理文档等与本项目有关的全部资料，应于项目验收合格后移交采购人。

11、投标人获得各项认证证书、国家部委获得国家部委行政管理部门或国家质量测评机构颁发的奖项，需提供有效证书扫描件。

12、投标人应能提供本地化服务，提供自身机构的营业执照证明，项目所在地以外的企业应提供与本地企业的合作协议，也可以提供在本地设立的分公司、项目部、办事处等机构证明，或者承诺中标后提供本地化服务。

13、投标人应提供近三年来的同类业绩证明材料，同类业绩指：实验室建设项目。至少包括：①采购合同文本；②中标成交公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；③中标（成交）通知书；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。

14、本项目核心产品[指：实验台和实验室空调]，若本项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照招标文件第四章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

15、投标人在投标前根据招标文件的技术要求结合采购人现场的实际数据对实验室进行整体规划布局，投标人在投标时需提供全景动态效果图或鸟瞰图（包含本项目五层楼各项系统、管路布局空间展示），投标人也可以根据采购实际情况提供更完善的图纸。要求投标人将效果图刻录成电子光盘密封，在投标截止时间前随CA证书一并提交，光盘中还应提供效果图适用的播放软件安装包。提供的效果图必须符合本项目现场实际情况，未按以上要求提供或因投标人原因导致无法正常播放效果图的，评标委员会将可能作出对该投标人不利的评判，所产生的后果由投标人自行承担。

16、投标人需在投标截止时间前提供以下样品：

16.1样品要求

、提供耐高温耐腐蚀陶瓷板台面≥150×150 mm 1 块；

、提供中密度纤维板≥150mm×150mm板材小样一片；

、提供≥92*40*50mm锌合金底座样品1套；

、提供钢木结构陶瓷台面实验边台≥1500*750*850mm一座；

、提供冷凝水回水排风器样品一套；

、提供PVC卷材地面样块≥200×200 mm一片；

⑦投标人须自行在提供的样品上面标识样品名称、投标人单位全称。提供的样品必须与实际投入货物一致，投标人未提供样品或提供的样品材质未达到招标要求指标以上的，评标委员会有可能做出对其不利的评审。

⑧评标结束后，第一中标候选人的投标样品由采购人封存保留并作为验收依据之一。

⑨样品递交时间与地点：

样品提交的时间：投标文件递交截止时间前提交上述样品。

样品提交地点：厦门市行政服务中心4楼样品间，联系人：林小姐，联系电话： 18559659599。

16.2其他要求

投标人提供的投标样品必须与将来提供的中标货物相一致。若中标人提供的货物与投标样品不一致的，采购人有权拒收。未中标的投标人必须在按要求在规定时间内办理样品退回手续，逾期未退回的，则视为投标人放弃对该样品的所有权。

17、现场踏勘

17.1本项目采购人不组织集中现场踏勘，投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。现场踏勘所发生的所有费用和所有事项（特别是安全）均由投标人自行承担。现场踏勘时间：工作时间（上午8:30-12:00，下午14:30-17:00）

17.2 投标人及其人员经过施工现场管理人员的允许，可以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应自行尽到安全注意义务，并承担由踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和法律责任，投标人确认，上述事项与采购人无关，采购人无需承担任何责任。

17.3 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应 商利用的资料。

17.4项目采购过程中，采购人认为投标人均已了解工程现场及周围环境情况，投标人应对工程现场及周围环境情况负责，投标人须自行协调好建设地相关方面的关系，由此产生的工期延误，采购人将不予签证。

（五）施工要求

1、装修改造材料进场时，必须经过采购单位或监理单位验审后，方可进场使用，否则，采购人有权给中标人发出停工令，所造成的损失由中标人负责。采购人与相关单位的有关工程技术人员可以随时抽检中标人所提供的设备及材料，若因产品不合格或不符合设 计及公开招标文件要求的必须无条件更换，由此所发生的费用均由中标人承担。

2、中标人必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设 计图要求等），中标人自行承担与成交项目有关的安全责任，施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定中标人需暂停施工，由此对工期造成延误，中标人应承担相关的违约责任。

3、中标人取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。中标人应采取各种合理的预防措施，并保证工程在合同约定的工期内完成，若由此产生的工期延误以及给采购人造成损失的，则视为磋商响应供应 商违约，采购人有权按本项目的相关约定处理。

4、投标人须在投标文件中提供拟投入本项目所使用的主要施工机械设备，且必须性能良好，确保施工正常使用，并按采购人要求的日期及其响应的数量进场，以保证工程顺利进行。若在施工现场发现中标人提供的机械设备数量缺少或出现设备的性能、规格与投标文件承诺和施工组织设计所用的机械设备不相符，无法满足项目实施的，中标人应无条件整改到位。

5、中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施（施工现场应设置周围边界隔离带、安全防护网，并符合采购人要求和厦门文明安全施工有关条例及相关管理部门的相关规定），消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。中标人应对项目工程质量、安全等负责，并全部承担因本项目实施造成的一切事故责任、违规受处罚等所带来的经济及法律责任。

6、中标人在施工过程中须采取适当措施保护周围环境免遭污染。对于施工中产生的污染，需及时清除。现场物品个别确需移动和破损的需经批准，在施工完成后须恢复原样，因履行该条款义务所产生的费用均由中标人承担。

7、中标人须与项目周边居民自行协调好关系，不可发生任何突发事件，如有发生突发事件或额外产生的相关费用，均由中标人全权负责并承担相应的责任。若采购人因此对外承担赔偿、补偿、罚款等任何责任的，采购人有权向中标人追偿。

8、在施工过程中出现被市民投诉或未达到施工文明要求时，采购人发出通知后，中标人应在采购人规定时间之内整改到位，未及时处理时，采购人有权组织队伍进行应急处理，发生的费用由中标人承担，采购人从应付的款项用中扣除，中标人不得有异议。若采购人因此对外承担赔偿、补偿、罚款等任何责任的，采购人有权向中标人追偿。

9、中标人在文明安全施工中应按照相关法规条款及厦门市有关规定切实可行的安全、文明施工措施。

10、中标人装修材料进出场均不得使用采购人现有的电梯进行运输。

11、施工期间，中午12:00-2:30不得进行有噪声和震动的施工。

12、如有必要，中标人须提供物品周转间一个，面积不超过20平方米。

（七）质量要求

1、投标产品必须满足国家及行业相关标准要求，并符合招标文件中规定的技术规范和技术功能要求。

2、在交付使用之前，中标人应对提供的产品质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测。

3、本装修改造工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级，包工包料包干价工程。

4、因中标人原因工程质量达不到规定的质量等级，中标人必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省厦门市集美区采购人指定地点 
2、交付时间：合同签订后 (165) 天内交货
3、交付条件：验收合格。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：3%。说明：中标人可选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，中标人若未按要求履行合同内容的，履约保证金不予退还；因中标人原因，造成采购人损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；采购人将在合同履约完毕且无合同纠纷后7个工作日内向中标人无息退还履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 第一期为施工第一阶段完成后：1.验收依据：采购文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 2.货物验收：设备运抵采购人处后由双方共同开箱并对照采购清单及技术要求、设计标准和设备品牌、型号进行验收。 3.整体验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试、运转后，采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的（软硬件）精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。 4.验收时中标人必须派代表参加。 |
| 2 | 第二期为施工第二阶段完成后：1.验收依据：采购文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 2.货物验收：设备运抵采购人处后由双方共同开箱并对照采购清单及技术要求、设计标准和设备品牌、型号进行验收。 3.整体验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试、运转后，采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的（软硬件）精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。 4.验收时中标人必须派代表参加。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 签订合同后7个日历日内，中标人向采购人出具合同金额25%的正式发票后，采购人按发票金额支付合同款的25%（预付款）。 |
| 2 | 45 | 本项目交付采购人使用后，中标人向采购人出具合同金额45%的正式发票后，采购人按发票金额支付合同款的45%。 |
| 3 | 30 | 本项目结算后，中标人向采购人出具结算价剩余金额的正式发票后，采购人按发票金额支付结算价剩余金额。 |

7.1关于支付方式的补充说明

为促进中小企业发展，本项目按以下进度向中小企业支付货款：

7.1.1提高首付比例。本项目若中小企业中标，在控制履约风险前提下，采购人在与中小企业签订合同后5个工作日内，按不低于合同金额50%的比例向中小企业支付首期货款。

7.1.2加快尾款支付进度。本项目若中小企业中标，经验收合格并满足合同约定支付条件的，采购人在7个工作日内付清尾款。

8、报价要求

8.1投标人须仔细阅读采购文件、图纸、工程量清单，了解拟本项目全部内容。投标人的投标报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部内容的价格体现，报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

8.2投标总报价为货物送达采购人指 定地点并实施安装调试，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括并不限于设备费、工程主辅材料费、机械设备费、安装费、维护费、运输、保险费、采购保管、调试、集成、产品检验检测、验收、操作人员培训、售 后服务（含保修期内的上门服务）、资料图册提供及伴随服务等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。投标人一旦中标，采购人将不会对其投标报价做出其他补偿。

8.3投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已含在投标报价中，中 标后不得再向采购人收取任何费用。

8.4投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

8.5风险包干

本采购项目实行风险包干制，投标人已考虑了下列风险因素：

8.5.1因工程量清单有错、漏，导致项目控制价不准确；

8.5.2现场勘察结果与实际有误差，导致设 计图纸不周全，发生签证及设 计变更；

8.5.3因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化和材料价格变化；

8.5.4因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

8.5.5因实验室建设现场涉及用地问题，可能涉及供货或施工数量增减，结算时，以实际工程量与中标单价进行结算。

8.5.6因新型冠状病毒肺炎疫情，应严格遵守厦门市相关防控疫情要求，并将此风险考虑在报价中。

综合上述风险因素并根据项目大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，采购人已考虑2%的风险包干系数，计入预算控制价内，各投标人对此不得有异议。投标人应当考虑上述风险因素，并根据企业自身实力、施工经验、现场周边环境以及采购文件的要求，参照有关消耗量定额标准及费用标准或依据企业定额、市场价格及实验室现场实际情况，进行综合报价。工程量清单内的项目风险包干费用，投标人应自行考虑在报价中。投标人没有就上述费用报价的，均视为费用已包括在有价款的综合单价或投标总价内。投标人一旦中标，即按中标金额签订合同，即总报价包干。

8.6投标人的中标金额不是项目最终结算价，以采购人报送审核机构出具的结算审核价为最终结算价。投标人应自行承担结算审核价低于中标价的风险。

9、项目完成期

9.1采购人下达开工令之日起180个日历日内完成并提交采购人验收（项目施工分为两阶段实施，第一阶段为4楼、5楼、6楼，第二阶段为除第一阶段以外的部分。待第一阶段完成，实验设备搬入后再进行第二阶段施工，两阶段施工引起的误工等均不可再计费。），中标人可以根据自身施工实力，提出更短工期，如工期进展滞后，应主动予以加班加点完成，务必保证按期按质完成，如期交付采购人使用。如果中标人由于自身原因，造成不能如期竣工，应赔偿由于延期交付给采购人带来的一切损失。投标人应须对此作出书面承诺。

9.2实际施工中，城市供电、供水部门的正常停电、停水（24小时之内）影响工期时，采购人不作现场签证，投标人在自报工期时应考虑该因素。但对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经采购人现场代表确认并加盖采购人公章后，工期相应顺延，即如果由于：一周内非中标人原因造成停工累计48小时、不可抗力、合同中约定或采购人现场书面盖章确认同意顺延的。

9.3中标人取得对项目完成期有影响或起作用的风险、意外等必要的资料，应采取各种合理的预防措施，并保证在合同约定的期限内完成，若逾期交付的，则视为中标人违约，逾期违约金的计算方法为：按照签约合同价格为基数，按日万分之五计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。因中标人原因造成竣工延误，逾期违约金的上限：逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10%。

9.4投标人应仔细阅读相关图纸及工程量清单，若工程量清单与图纸相矛盾的，以图纸为准。

10、售 后服务要求

10.1投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售 后服务，并在投标文件中提供详细具体的售 后服务承诺条款、服务流程、定期巡检保养等具体内容。

10.2中标人应根据采购人指 定的地点提供送货、安装、调试服务。

10.3本项目要求投标人提供整体系统二年保修期，其中若涉及防水的，防水部分保修五年，其他按照国家有关规定执行。保修期内提供上门服务，所需的费用应包含在投标报价中。保修时间自通过最终验收之日起计算。投标人可根据自身实力，提供更长的保修年限。

10.4保修期内，售后技术人员需对进行日常巡检、维护，确保设备处于良好的工作状态，因货物质量问题须进行更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。保修期满前1个月，中标人须对整体货物进行一次全面的维护与保养。

10.5保修期满后，中标人仍应负责对中标货物提供终身维修服务，并对货物在必要时进行定期维护和维修，投标人在投标文件中做出书面承诺。

10.6中标人应提供货物相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

10.7若中标货物发生故障，中标人须在2小时内响应，24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更换新设备或提供代用设备；在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。

10.8投标人必须提供售后维护的技术人员名单及具体联系方式。

10.9投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

11、知识产权

投标人必须保证采购人在使用其中标货物过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由中标人承担。

12、合同签订

中标人接到《中标通知书》后，持《中标通知书》与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1因疫情影响享受缓缴或免缴社保资金、税款的投标人，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整，资格审查小组将予以审查通过。

2.2第三章13.2条款“签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内”的内容修正为“签订时限：自中标通知书发出之日起20个日历日内”。

2.3关于“财务状况报告”的补充说明：

2.3.1投标人若因上一年度的财务状况报告尚未完成编制的，可提供2020年的会计师事务所出具的财务审计报告。

2.4投标人选择提供资信证明的，取消提供开户许可证的要求。

2.5若本项目需要投标人缴交投标保证金，若投标人为中小企业的，且出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，则可按采购文件要求的投标保证金数额的50%提交投标保证金。

2.6若本项目需要投标人缴交履约保证金，若投标人为中小企业的，且出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，则可按采购文件要求的履约保证金数额的50%提交履约保证金（缴交方式不限）。采购人将在合同履约完毕且无合同纠纷后7个工作日内向供 应商退清履约保证金。

2.7若本项目涉及商品包装和快递包装的，投标人应承诺投标产品的商品包装和快递包装符合《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求。

2.8本项目支持供 应商合同融资，具体相关政策参见《关于促进中小企业政府采购合同融资健康开展的通知》（闽财购函〔2019〕16 号）和关于印发〈福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法〉的通知（闽财购〔2018〕7 号）。

2.9本项目招标文件要求的投标响应材料，若属于可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，投标人可在投标文件中提供相应的互联网或者相关信息系统的查询网址或查询方式后，不再需要提供此类投标响应材料。投标人对所提供的查询网址或查询方式的有效性和真实性负责。

2.10本项目为采用电子投标（响应）的政府采购项目，因此，取消本招标文件中要求提供纸质投标响应文件【以及可读介质（光盘或U盘）】的要求。投标人应在投标截止时间前将投标人的CA证书（建议在CA 证书上粘贴投标人单位名 称，避免混乱误领）送达招标文件第一章第10条载明的地点并签到，否则投标将被拒绝。本采购文件其他章节有关投标文件份数描述的内容与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。

若本采购文件其他章节描述的内容与上述条款要求不一致的，以上述条款要求为准。

3、关于明确串标情节及后果的预警提示，供 应商应明确知晓相应行为及后果：

3.1政府采购相关政策法规规定的恶意串通、视为串通情形：

《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供 应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代 理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：（一）供 应商直接或者间接从采购人或者采购代 理机构处获得其他供 应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；（二）供 应商按照采购人或者采购代 理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；（三）供 应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供 应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；（五）供 应商之间事先约定由某一特定供 应商中标、成交；（六）供 应商之间商定部分供 应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；（七）供 应商与采购人或者采购代 理机构之间、供 应商相互之间，为谋求特定供 应商中标、成交或者排斥其他供 应商的其他串通行为。 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2政府采购相关政策法规规定的供 应商恶意串通需承担的后果

《中华人民共和国政府采购法》 第七十七条 供 应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供 应商的；（三）与采购人、其他供 应商或者采购代 理机构恶意串通的。

3.3《关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》

关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见 闽财购〔2018〕30 号 省直各单位，各设区市财政局、平潭综合实验区财政金融局，各政府采购代 理机构： 为进一步规范我省政府采购市场秩序，有效遏制串通投标等违法行为，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规和规章，结合我省电子化政府采购项目特点，现对电子化政府采购项目中视为串通的情形及处理提出以下指导意见： 一、电子化招标项目视为串通情形的认定 （一）保证金验核阶段 不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名 称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。 （二）电子响应文件解密阶段 电子响应文件的个性特征与本采购项目的其他响应人存在雷同的，按照以下方式进行认定： 1.投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 2.系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址与本招标项目的其他投标人一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87 号）第三十七条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 3.投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于政府采购货物和服务招标投标管理办法236（财政部令第87号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。 二、电子化非招标项目视为串通情形的认定 电子化非招标项目（包括竞争性谈判、竞争性投标、询价）中出现本意见第一点所列情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第（七）项“供 应商与采购人或者采购代 理机构之间、供 应商相互之间，为谋求特定供 应商中标、成交或者排斥其他供 应商的其他串通行为”。 三、电子化项目视为串通情形的处理 采购人、采购代 理机构应当将上述情形在采购文件中予以明确。在开标过程中，发现投标（响应）人有上述情形的，采购人、采购代 理机构应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门；在评审过程中发现投标（响应）人有上述情形的，资格审查小组或评标委员会（谈判小组、投标小组、询价小组）应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门。各级财政部门收到书面报告的，应当组织开展调查，并依法追究法律责任。 投标人（响应人）未缴纳保证金或未上传电子投标文件（包括投标截止时间前撤回投标文件）或未按采购文件的要求于规定时间内解密采购文件的，不进行串通情形的认定。 本意见自 2019 年 1 月 1 日起执行。 福建省财政厅 2018 年 11 月 12 日

3.4供 应商存在恶意串通、视为串通情形的，采购人、采购代 理机构将按规定认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并将不予退还的保证金于投标截止时间次月十日（遇法定节假日顺延）前统一上缴国库；并要求相关供 应商在5个工作日内对恶意串通、视为串通的情形作出解释说明，提供相关证据证明。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

# 中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件