福建省辐射环境监督站采购项目

# 询　价　文　件

项目编号： FJFSZ(ZC)2022009

项目名称： 中心实验室维修改造项目

采购单位：福建省辐射环境监督站

福建省辐射环境监督站

二○二二年十月

目 录

一、邀请函

二、询价须知

三、采购项目及要求

四、附件——报价文件格式

## 一、邀请函

根据工作需要，拟对福建省辐射环境监督站中心实验室维修改造项目进行询价，现欢迎有意向的单位或公司参加报价。

1、询价文件编号：FJFSZ(ZC)2022009

2、采购项目内容：见询价货物（服务或工程）一览表

3、采购单位：福建省辐射环境监督站

采购单位联系人：侯先生

采购单位联系电话：0591-87712490

若咨询项目事宜，请联系18050795846(林工)

4、询价文件下载时间： 2022年10月27日至2022年11月4日

5、报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于 2022年11月4日 10：00（北京时间）之前提交到福建省辐射环境监督站办公室（福州市晋安区福飞北路400号1007室），逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

开标地点：福建省辐射环境监督站10层小会议室（福州市晋安区福飞北路400号1012室）

附：询价货物（服务或工程）一览表

项 目 一 览 表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心实验室维修改造 | 1 | 详见第三章《采购项目及要求》 |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三章《采购项目及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。

4、成交人不得以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

## 二、询价须知

询价须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：中心实验室维修改造 项目编号：FJFSZ(ZC)2022009 采 购 人：福建省辐射环境监督站 |
| 2 | 2.2 | 资格标准： - 具有独立企业法人资格（在中华人民共和国境内注册，具有有效的企业营业执照） - 不接受联合体投标 |
| 3 | 3.1 | 报价文件递交地址：福建省辐射环境监督站办公室（福州市晋安区福飞北路400号1007室 接 收 人：福建省辐射环境监督站 报价截止时间：［ 2022年11月4日 10：00］（北京时间） |
|  | 3.2 | 1）项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价） 人民币 69670元 整。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：正本一份，副本三份。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 5 | 5.1 | 评估原则及方法：综合评标法 1.资格审查：评标小组将逐一对通过资格预审的比选申请人提交的报价文件进行审查和统计。申请人应提供主要资质文件。 2.技术和商务评审：按照招标文件要求，审查投标人相关服务，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术文件评审；审查投标人报价、业绩、政策性加分等，记录相关事项，进行商务文件评审； 3.评估及确定成交供应商：按照评审后综合得分高到低顺序排列。得分相同的，按投标价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术文件得分高低排列。 评分按价格、技术和服务、商务三大部分进行，总分为100分(对评分结果统计时，四舍五入保留小数点后的2位数)，具体见评分标准分项明细。 |
| 6 | 6.1 | 1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。 2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。 3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |

评分标准分项明细

| 项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 （58分） | 关键性参数： 投标文件投标应答有一条不满足招标文件关键性参数【本招标文件第二篇中带“★”号标注的部分】，视为无效投标处理，不满足重要参数（带“▲”标注的部分）的，每项扣除15分，扣完为止；不满足普通参数（不带“▲”）的，每项扣除5分，扣完为止。 | 58分 |
| 体系认证 （6分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份有效认证证书复印件得2分，满分6分。 | 6分 |
| 业绩 （3分） | 提供2020年1月1日（以签订合同时间为准）以来同类产品销售合同，每份计1分（提供合同复印件证明）。 | 3分 |
| 售后服务认证 （3分） | 投标人具备GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》认证的得3分，提供证书复印件。 | 3分 |
| 价格 （总分30分） | 投标报价不得高于6.967万元。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／报价）×价格权值×100。 | 30分 |

## 三、采购项目及要求

一、项目名称及数量：

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心实验室维修改造 | 1 | 详见第三章 《采购项目及要求》 |

二、采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地通风柜 | 1800*945*2400mm | 套 | 1 | 插座设计合理且不少于8个10A220V和1个15A380V |
| 2 | 定制通风房隔断 |  | M² | 28 | 铝合金+钢化玻璃 |
| 3 | 定制通风房立柱 |  | 米 | 15 | 铝合金材质 |
| 4 | 定制通风房推拉门 |  | 扇 | 8 | 铝合金+钢化玻璃 |
| 5 | 电动风阀 | 250 | 套 | 1 | 通风柜用电动风阀 |
| 6 | 通风柜控制系统 |  | 套 | 1 | 含人工、控制线、线管、控制面板等 |
| 7 | 原有通风柜罩拆除 |  | 套 | 4 | 人工 |
| 8 | 原有中央台拆除 |  | 米 | 6 | 人工 |
| 9 | 通风罩控制系统 |  | 套 | 1 | 通风罩电控系统 |
| 10 | 排水和用电改造 |  | 项 | 1 | 通风房配置不少于12个10A220V和2个15A380V插座，以及下水管、弯头、三通等 |
| 11 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 含垃圾清理、搬运、运输 |
| 12 | 安装辅材 |  | 项 | 1 | 五金辅材 |

三、采购内容参数要求：

1、落地通风柜：

★1.1、为了保证实验室的整体一致性，新增通风柜需与原室内整体型通风柜款式和颜色保持一致，原通风柜为白色窄边装配式连体结构，整体具备良好的耐腐蚀性能。各个参与询价供应商需在询价文件中出具承诺书。

▲1.2、性能要求：通风柜性能及技术应符合EN14175通风柜标准，依据标准检测包含气流试验（排风量试验、面风速试验）、浓度（内测量面试验、外测量面试验、干扰试验、空气交换效率、压损）、视窗试验（视窗悬吊试验、视窗移位试验、防溅漏试验、视窗限位和警报试验）、气流指示器测试、结构和材料试验、照度试验。所有项目需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。

▲1.3、尺寸规格要求：外部长深高尺寸：1800*945*2400mm±5mm，内部长深高尺寸：1710*690*2100mm±5mm，视窗最大可升高度：1600mm±5mm。

▲1.4、结构：前框架采用2.5mm厚一体成型6063合金框架, 后框架采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，前后框架框架表面经酸洗磷化环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，具备良好的耐腐蚀能力。

1.5、导流板：内衬板采用实验室专用耐酸碱≥4mm厚抗倍特板。

▲1.6、视窗：视窗采用5mm厚钢化玻璃材质，同步滑轨为抗腐蚀专用型材料，移门能够轻松上下移动。移门的关闭有橡胶缓冲装置，橡胶垫应具备良好的绝缘性能，经检测：表面电阻、体积电阻、摩擦起电电压均符合SJ/T 10694标准及要求，静电衰减期符合GJB 3007A标准及要求，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。

▲1.7、集气罩：要求集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。罩体采用专用PP(聚丙烯)板一体成型、无缝焊技术制作，聚丙烯板材经国家认可的检测机构检测：简支梁缺口冲击强度≥9.8kj/㎡，负荷变形温度≥ 130℃，密度0.90～0.93g/cm3，拉伸强度≥27MPa，断裂标称应变≥42%，拉伸屈服应力≥27MPa，拉伸屈服伸长率≥5.8%，维卡软化温度≥150℃，阻燃性能不低于V-2级，依据GB/T 17657-2013标准要求，经检测98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、85%磷酸、99%乙酸、甲醛、四氯化碳、苯酚等化学试剂表面无明显变化，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。

## 2、定制通风房隔断

框架采用铝合金材质，内嵌钢化玻璃，部分隔断靠地面配置≥250mm高的通风百叶。

## 3、定制通风房立柱

采用铝合金立柱。

## 4、定制通风房推拉门

框架采用铝合金材质，内嵌钢化玻璃，带滚轮，地轨采用超薄地轨,不影响推拉车进出。

5、电动风阀

采用耐腐蚀PVC或PP材质,关闭时可止逆。

四、商务条件：（★本项“四、商务条件”为实质性内容）

1、交付地点：福州市晋安区福飞北路400号

2、交付时间：中标公告后10日内签订合同，合同签订后30日内交付

3、交付条件：采购人验收合格

4、支付方式：所有货物经采购人验收合格且采购人收到全额发票后支付100%合同款

5、验收标准和方式：本项目与大楼原有通风系统对接，并经由采购人试运行测试签字确认，最终验收方式以采购人单位验收程序文件要求为准。

6、免费质保期：本项目质量保证期至少2年（验收合格之日起）。

四、附件——报价文件格式

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价人名称（加盖公章）：

报价日期 ：

# 附件1

# 报 价 书

致：福建省辐射环境监督站

根据贵方为                              项目采购的邀请函（项目编号：        ），签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表             （报价人全称）提交下述文件正本一份和副本三份。

（1）采购内容响应情况及报价一览表

（2）技术要求响应情况一览表

（3）报价人资格证明文件

（4）其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币_________（小写），即______     ___                 （大写）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人名称(全称并加盖公章)：_______________

报价人地址：___________

传真：__________________

报价人授权代表姓名：_____________

报价人授权代表（签字）：____________

电话/手机：_________________

日     期：_____年___月___日

# 附件2

# 采购内容响应情况及报价一览表

报价人名称（加盖公章）　询价文件编号：         　货币单位：元人民币

|  | 采购内容 |  |  |  | 响应内容 |  |  |  |  | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 偏离说明 | 单价 | 合计 |
| 1 | 中心实验室维修改造 | 见第三章 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

# 合计：            人民币。注：本报价是最终报价。

# “偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

报价人代表（签字）：

附件3     技术要求响应情况一览表

报价人名称（加盖公章）：                  询价文件编号：

| 合同包/品目号 |  |  | 项目名称 | 中心实验维修改造 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  | 响应情况 | 偏离说明 |
| 落地通风柜 | ★1.1为了保证实验室的整体一致性，新增通风柜需与原室内整体型通风柜款式和颜色保持一致，原通风柜为白色窄边装配式连体结构，整体具备良好的耐腐蚀性能。各个参与询价供应商需在询价文件中出具承诺书。 |  |  |  |  |  |
|  | ▲1.2、性能要求：通风柜性能及技术应符合EN14175通风柜标准，依据标准检测包含气流试验（排风量试验、面风速试验）、浓度（内测量面试验、外测量面试验、干扰试验、空气交换效率、压损）、视窗试验（视窗悬吊试验、视窗移位试验、防溅漏试验、视窗限位和警报试验）、气流指示器测试、结构和材料试验、照度试验。所有项目需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |  |  |  |  |  |
|  | ▲1.3、尺寸规格要求：外部长深高尺寸：1800*945*2400mm±5mm，内部长深高尺寸：1710*690*2100mm±5mm，视窗最大可升高度：1600mm±5mm |  |  |  |  |  |
|  | ▲1.4、结构：前框架采用2.5mm厚一体成型6063合金框架, 后框架采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，前后框架框架表面经酸洗磷化环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，具备良好的耐腐蚀能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5、导流板：内衬板采用实验室专用耐酸碱≥4mm厚抗倍特板。 |  |  |  |  |  |
|  | ▲1.6、视窗：视窗采用5mm厚钢化玻璃材质，同步滑轨为抗腐蚀专用型材料，移门能够轻松上下移动。移门的关闭有橡胶缓冲装置，橡胶垫应具备良好的绝缘性能，经检测：表面电阻、体积电阻、摩擦起电电压均符合SJ/T 10694标准及要求，静电衰减期符合GJB 3007A标准及要求，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |  |  |  |  |  |
|  | ▲1.7、集气罩：要求集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。罩体采用专用PP(聚丙烯)板一体成型、无缝焊技术制作，聚丙烯板材经国家认可的检测机构检测：简支梁缺口冲击强度≥9.8kj/㎡，负荷变形温度≥ 130℃，密度0.90～0.93g/cm3，拉伸强度≥27MPa，断裂标称应变≥42%，拉伸屈服应力≥27MPa，拉伸屈服伸长率≥5.8%，维卡软化温度≥150℃，阻燃性能不低于V-2级，依据GB/T 17657-2013标准要求，经检测98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、85%磷酸、99%乙酸、甲醛、四氯化碳、苯酚等化学试剂表面无明显变化，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |  |  |  |  |  |
| 定制通风房隔断 | 框架采用铝合金材质，内嵌钢化玻璃，靠地面配置≥250mm高的通风百叶 |  |  |  |  |  |
| 定制通风房立柱 | 采用铝合金立柱。 |  |  |  |  |  |
| 定制通风房推拉门 | 框架采用铝合金材质，内嵌钢化玻璃，带滚轮，地轨采用超薄地轨,不影响推拉车进出。 |  |  |  |  |  |
| 电动风阀 | 采用耐腐蚀PVC或PP材质,关闭时可止逆。 |  |  |  |  |  |

报价人授权代表（签字）：___________________

注：

1.报价人应根据询价文件的要求，结合报价产品实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制。

# 2.“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

# 附件4

# 法定代表人授权书

福建省辐射环境监督站：

（单位全称）                           法定代表人                授权                  （报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的                       项目（询价文件编号：             ）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

授权方                                        接受授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：                     报价人代表（签字）：

日     期：                                   日     期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |
| --- | --- | --- |

（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）

# 附件5

# 报价人的资格证明文件

# 附件5-1

# 关于资格的声明函

福建省辐射环境监督站：

关于贵方______年______月______日第           （询价文件编号）的邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价文件“采购项目及要求”中规定的____________                                      __（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表（签字）：

# 附件5-2

# 报价人的资格声明

1.报价人概况：

A．报价人名称：_____________________________________

B．注册地址：_____________________________________

传真：           电话：_________  邮编：__________

C．成立或注册日期：_____________________________

D．法定代表人：                   （姓名、职务）

注册资金：________________________________

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。

2.1

2.2

3.（资格证明文件名称）复印件见附件5－3、5-4、…。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人名称：     （全称并加盖公章）

报价人授权代表签字：________________________

电      传：

传      真：

电      话：

日      期：       年        月        日

# 附件5－3、5-4、…

# （资格证明文件名称）

福建省辐射环境监督站：

现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价人   （全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：