福建省福州环境监测中心站

超高效液相色谱四极杆飞行时间高分辨质谱联用仪采购技术参数

一、超高效液相色谱四极杆飞行时间高分辨质谱联用仪技术要求

1 超高效液相二元高压泵

1.1二元高压泵，主动入口阀可变冲程（20μL～100μL）设计；用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳速度稳定性。自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。（或等效构造）

1.2流速精密度：<0.07%RSD。

1.3流速准确度：±1%。

1.4压力脉动：< 1%。

1.5流速范围：0.001-5.0mL/min。

1.6操作压力：0-1300 bar。

1.7梯度组成精密度：<0.15% RSD。

1.8梯度组成准确度：≤ ±0.35%。

1.9梯度延迟体积：最小可达45μL。

2 在线真空脱气机

2.1最大流速：每一通路5.0mL/min。

2.2 pH耐受范围：1-14。

3 自动进样器

3.1样品容量：≥80位2 mL样品瓶。

3.2 进样精度：< 0.25 % RSD。

3.3 交叉污染度：< 0.004 % 。

3.4 进样范围：0.1-100 mL。

3.5 最大操作压力：≥ 1300bar。

3.6 最大进样体积：≥ 500μL。

4 半导体大容量柱温箱。

4.1控温范围：室温下20℃-80℃。

4.2 控温精度：≤ ±0.05℃。

4.3 控温准确度：≤ ±0.5℃。

4.4 柱容量：至少可同时放置6根50 mm的柱子。

4.5 热交换器体积：标配1.6uL。

5 四级杆飞行时间高分辨质谱

5.1 灵敏度：ESI MS正离子模式：	柱上进样1 pg 利血平考察母离子609.2807 m/z， S/N> 5000: 1。

ESI MS/MS正离子模式：	柱上进样1 pg 利血平考察子离子174, 195, 397, 448 m/z， S/N> 15000:1；

5.2分辨率：2722 m/z > 70,000；118 m/z >30,000。

5.3 动态范围：大于5个数量级。在同一张谱图上最高响应值应该大于最低响应值至少100000倍。（提供谱图证明文件）

5.4 质量精度：MS模式：< 0.5ppm(m/z 609.2807)；MS/MS模式：< 2 ppm (m/z 397)。

5.5质量范围：TOF 部分： m/z ≥40000。（投标时需提供TOF 部分质量范围的软件动态截图证明）

5.6 四极杆部分：m/z 10–2,250。（投标时需提供四极杆部分质量范围的软件动态截图证明）

5.7 质量精度的温度稳定性：当室温漂移 < 3℃时，质量精度维持1 ppm；质量精度的长期稳定性：24小时内，质量精度维持在1ppm。

5.8 质谱采集速率：采集频率≥95Hz，即每秒钟可以获得大于95张高分辨MS/MS谱图，同时维持分辨率≥40000；（投标时需提供质谱采集速率的软件动态截图证明）

5.9 离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱。

5.10 适用于100%有机相到100%水相，耐用一定浓度的缓冲液。

5.11 采用喷雾针和毛细管（或锥孔）交叉垂直以及加热反吹干燥气设计的抗污染气喷雾接口，喷雾针位置无需调节，适应全流速范围，同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。（或等效结构）

5.12 二级锥孔或传输毛细管构造具有真空盾，无需卸真空，维护更方便，减少停机时间。（或等效结构）

5.13 配有电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)，离子源切换方便、快速，无需放空; 清洗、维护方便。

5.14 采用热喷射流离子聚焦技术，雾化氮气流速可达音速。（或等效结构）

5.15质谱调谐和校正系统：

5.15.1采用内置调谐液传输系统(CDS)进行全自动质谱调谐及质量轴校正。通过软件控制，可自动进行正负模式的全扫描的质谱参数调谐及质量轴校正，并将调谐结果自动存储为分析方法的一部份。操作简便，完全消除人为干扰。

5.15.2采用 CDS系统，全自动导入参比离子，配合双喷雾口设计，简便高效地进行内标参比质量校正。

5.15.3 仪器具备动态背景实时扣除功能；（投标时需提供动态背景实时扣除功能的软件动态截图证明）

5.16质量分析器:

5.16.1采用可控温四级杆和飞行时间质量分析器。（或等效结构）

5.16.2碰撞池采取线性加速高压六极杆技术消除“记忆效应”及提高采集速度。（或等效结构）

5.17检测器：

5.17.1高性能光电倍增管检测器，采用模拟数字转换（ADC）操作模式。

5.17.2检测器采集数据速度：≥10G Hz。

5.17.3真空系统: 配有一个大抽速的机械泵和独立空气冷却的差分分子涡轮泵。免维护。自动断电保护功能。

6 氮气发生器

6.1最大气体输出流速：≥ 70 L/min。

6.2操作温度：5℃-35℃。

6.3噪声水平：≤ 54 dB(A)。

7 质谱工作站软件

7.1单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。

7.2数据采集模式

7.2.1全扫描（SCAN）

7.2.2选择离子扫描（SIM）

7.2.3数据相关扫描功能：离子排除与优先离子选择扫描功能；智能碎裂能量选择功能；优先价态选择扫描。

7.2.4目标离子的质谱/质谱采集:针对筛查出来的目标化合物进行结构分析和确定。

7.2.5自动的质谱/质谱采集:根据设定的阈值，自动选择母离子进行二级碎裂，同时得到含有精确质量数信息的母离子和子离子。

7.2.6全离子流采集:在一次采集中，自动设置高中低三个不同能量的源内碰撞诱导裂解电压或者三个不同能量碰撞池电压，同时采集母离子和子离子的信息。

7.2.7配备数据非依赖采集和分析功能：可进行连续可变窗口设置并采集所有化合物的MS和MSMS谱图，不需要分段多次试验，一次采集完成整个质量范围的二级图谱采集；具有保留时间校正功能，可对所有离子进行保留时间校正；最大采集窗口不少于100个；（或等效功能）（投标时需提供操作软件的数据非依赖采集模式的窗口的数值证明）

7.2.8高分辨MRM定量分析性能：可用MS/MS图谱进行类似MRM的准确定量，实现高分辨质谱同时定性定量的优异性。（或等效功能）

7.3数据定性分析

7.3.1能同时处理多组数据。

7.3.2分子特征提取(MFE)功能从海量数据提取化合物峰。

7.3.3自动计算每个峰的化学式(MFG)，计算同位素比。

7.3.4数据相关模式的MS/MS谱化合物找寻功能。

7.3.5质量精确度，同位素比来确定最终化学式。

7.3.6未知物结构推导与解析功能(MSC)，二级质谱库能免费连接到ChemSpider平台进行化合物鉴定。

7.3.7超过 7500个毒物数据库（提供化合物清单），配备超过2000种环境污染物的高分辨二级谱图数据库，全自动检索。（提供化合物清单）

7.4统计学数据处理

7.4.1能够自动的对多个或者多组数据进行全面的多元统计分析。

7.4.2可以使用方差分析 (ANOVA)、主成分分析 (PCA)、聚类分析、

层次聚类、类预测以及进行统计学差异分析。

7.5计算机系统

7.5.1Microsoft windows 10 操作系统。

7.5.2化学工作站进行仪器控制，定性和定量分析。

7.5.3 Workstation (处理器高于intel i7，10T的硬盘，64G内存)。

7.5.4宽屏液晶显示器(不小于24寸)。