福建省南平环境监测中心站非甲烷总烃自动站运维保障服务
第一章 招标服务一览表

	合同包
	品目号
	服务名称
	服务期限
	最高限价（元）

	1
	1-1
	福建省南平环境监测中心站非甲烷总烃自动站运维保障服务
	1次
	80000元



第二章  采购内容及要求
 
一、采购标的
本项目为：本次采购项目为福建省南平环境监测中心站关于非甲烷总烃自动站运维保障服务。要求详见（3.1）投标人资格要求。
二、技术和服务要求
2.1基本要求
2.1.1按照《环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统技术规定（试行）》（总站气字〔2021〕61号）等国家相关文件和技术规范有关要求，对南平市非甲烷总烃自动监测站进行运维，包括但不限于站点基础设施情况及站房的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作。
2.1.2承担南平市非甲烷总烃自动监测站日常正常运行维护、详细的预防性检修与非外界不可抗力而发生突发性故障进行针对性维护工作，包括但不限于人工、消耗件（见2.4）、备品备件等。
2.1.3保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；保持站房外20m以内的环境清洁；
2.1.4指派专人维护，确保站房条件满足仪器运行要求，供电、电话及网络通讯正常，非工作人员未经许可不得入内；
2.1.5每次维护后做好系统运行维护记录；进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。
2.1.6中标单位除需承担南平市非甲烷总烃自动监测站日常正常运行所产生的包括但不限于人工、消耗件（见2.4）、备品备件等费用外，还需承担站点的其他费用如场地租金、水电、物业及网络通讯等。
[bookmark: _Hlk45218725]2.2运维内容
2.2.1每日一次远程系统检查仪器运行状态；查看及确认数据情况；
2.2.2每周一次零点、标点检查或校准，检查站点周边情况及安全隐患排查；对上传至国家光化学平台数据进行审核；
2.2.3每月一次检查或校准仪器采样流量；至少整理一次站点内部环境；
2.2.4每季度一次标准曲线绘制、检漏检查和温度压力传感器检查；对空调滤网进行清理；
2.2.5每年一次对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后进行全面质控检查；
2.2.6每年进行一次目标化合物测试，确定系统能够长期连续准确定性、定量的VOCs组分，形成监测点位的目标化合物名录，目标化合物名录测试考核指标主要包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度等。
2.3运维保障措施
2.3.1投标人应具备完善的管理制度及技术人员培训制度，指定运维管理人员，建立独立的职能部门负责日常运营及质量管理。投标人应制定自动监测系统运行维护规章制度及相关技术手册，相关运维人员遵照该规章制度及招标单位运行管理规定开展工作。
2.3.2必须至少安排1名专业技术人员负责每日仪器监控及日常维护。
2.3.4 仪器发生故障或站点数据异常时，中标单位需2小时内响应。
2.4运维耗材
2.4.1为保证南平市非甲烷总烃自动监测站日常正常运行，中标单位需定期更换运行耗材，耗材及更换频次如下：
	序号
	描述
	数量
	建议更换周期
	备注

	1
	氮气
	12
	1个月
	耗材

	2
	FID 喷嘴
	1
	6 个月
	耗材

	3
	标气
	4
	6个月
	耗材

	4
	十通阀膜片
	1
	1 年
	耗材

	5
	六通阀膜片
	1
	1 年
	耗材

	6
	阻尼管(10cm)
	1
	1 年
	耗材

	7
	PEEK 管(1/16"*0.50mm)
	1
	1 年
	耗材

	8
	1/16 螺母卡套组  (螺母+卡套)
	10
	6 个月
	耗材

	9
	Rtx-WAX 预柱(30m*0.32*1)
	1
	1 年
	耗材

	10
	HP-AL2O3  ( S)  50m*0.32*8
或者 RTX-ALUMINA BOND/NA2SO4
( 50m*0.32mm*5um)
	1
	1 年
	耗材

	11
	DB-1 60m*0.32*1.5
	1
	1 年
	耗材

	12
	吸附解析石英管(含高碳填料)
	1
	4~6 个月
	耗材

	13
	70047MXT Guard Column  (冷阱膜阀不锈钢毛细柱连
接管)
	1
	1 年
	耗材

	14
	微型真空泵
	1
	1 年
	耗材

	15
	加热棒组件
	1
	1 年
	耗材

	16
	高精度过滤器
	1
	1年
	耗材

	17
	变色硅胶
	1
	1年
	耗材

	18
	氢氧化钾
	1
	1 年
	耗材

	19
	5A球形分子筛
	1
	1 年
	耗材

	20
	过滤器密封圈
	1
	1 年
	耗材

	21
	采样滤芯
	1
	1年
	耗材



2.5运维服务验收要求
验收标准：按福建省环境监测中心站制定最新非甲烷总烃质控检查表进行评分，评价分数应不低于90%。具体验收标准如下：
2.5.1  质控检查评分≧90%，当期货款100%。
2.5.2  90%≥质控检查评分＞80%，当期货款90%。
2.5.3  80%≥质控检查评分＞70%，当期货款70%。
2.5.4  质控检查评分<60%，当期货款50%。
三、商务条件
3.1投标人资格要求
3.1.1投标人须是合法成立且承担过生态环境部门委托的监测系统建设或运维项目的公司。
3.1.2投标人须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明，并提供信用记录查询证明。
3.1.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
3.1.4投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
3.2交付地点
福建省南平市延平区光荣岭4号 
3.3交付时间
合同签订后 (30) 天内进行运维交接。
3.4、交付条件：
分3期进行支付，根据验收要求进行支付当期货款 。                                         
3.5、是否收取履约保证金：否
3.6、是否邀请投标人参与验收：否
3.7、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	2
	每半年按招标文件要求进行验收，并支付当期款项



3.8、支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	20
	招标人与中标单位签订合同，待收到中标单位提供的正式发票后10个工作日内支付

	2
	40
	[bookmark: _GoBack]招标人每半年对自动站点进行不定期现场检查，运维服务验收要求支付款项，待收到中标单位提供的正式发票后10个工作日内支付

	3
	40
	招标人每半年对自动站点进行不定期现场检查，运维服务验收要求支付款项，待收到中标单位提供的正式发票后10个工作日内支付


 
四、招标方式及文件的获取
招标方式：福建省南平环境监测中心站非甲烷总烃自动站运维保障服务进行邀请招标。招标采购单位将对本项目投标申请人进行资格预审。
受邀单位于2026年8月7日（北京时间）18:00前将招标文件发送至各投标人邮箱，受邀投标人，请于投标文件截止时间前，持盖章确认回执单（格式附后）与报价文件一同递交至招标人。
五、评标办法
　　本服务项目采用的评标办法：最低价中选
　　5.1.招标人在投标文件递交截止时间后，在单位会议室组织开标。
　　5.2.招标人现场对投标人的资格审查，并确认投标人是否符合招标文件要求。
　　5.3招标人现场宣读符合招标文件要求的投标人投标报价，做好开标记录。并按照投标人的总报价由低到高确定中选人顺序，最低报价者为第一中选人。（评标小组对大小写金额不一致的投标报价按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。）
　　5.4.最低报价者如出现两个或两个以上的，采用随机抽选的方式确定中选人，即由最低报价相同的投标申请人先抽取顺序号，再由招标人抽取中选号，并确定中标人。若参加本项目的投标人不满三家的，进行重新招标。
六、投标文件的递交
　　投标文件应在2026年8月7日（北京时间）18:00以前将密封的投标文件送至地点：福建省南平市延平区光荣岭4号福建省南平环境监测中心站办公室。逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。
七、投标文件的密封和标记
　　为方便开标时唱标，投标人应将《营业执照》、《报价函》、《投标人基本情况一览表》、《法人身份证复印件》及其他招标文件要求的复印件盖章后装入信封密封提交，并在信封上清晰标明项目名称、投标人名称和“在（投标截止时间）前不得启封” 的字样，封口处应加盖投标人印章。如果未按要求密封和标记，招标人对误投或提前启封概不负责。
　　投标人需提交的投标文件份数：2份（正本1份，副本1份），投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
八、联系方式
　　服务项目单位：福建省南平环境监测中心站
　　办公地址：福建省南平市延平区光荣岭4号
　　联系人：李先生 
　　联系方法：0599-8831644


 

