多功能声级计维修采购文件

采购单位：福建省福州环境监测中心站
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第一章 采购邀请函
福建省福州环境监测中心站拟对多功能声级计维修采购项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2026年8月24日18:00前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站

联系人与联系电话：林先生，15960000209
福建省福州环境监测中心站

                                2026年8月18日
第二章 供应商须知
一、项目概况
（一）项目名称：多功能声级计维修
（二）项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号

（三）预算要求：本项目采购价格以人民币9万元为上限。

（四）付款方式

项目完成通过验收后，采购人收到中标方发票十个工作日内，支付中标方全部费用。

（五）维修要求：

对采购人3套多功能声级计（生产厂家：杭州爱华仪器有限公司、型号：AWA6228）进行维修，具体要求如下：

1.维修所需更换的配件应为适配采购人设备的原厂全新件。

2.维修完成后，设备需满足2025年发布的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025）》，仪器具备防篡改、北斗定位、打印防伪、日志记录、声纹采集等功能，其中两套具备振动测定功能。
3.更换的配件提供不少于12个月质保期，质保期内漂移、故障免费更换。
4.为保证原厂质量，需要原设备生产厂家出具的维修授权函。

5.因维修产生的维修工程师差旅住宿、主机或配件邮寄等所有费用由中标方承担。
6.维修完成后，安排专业技术人员上门仪器操作培训（培训时间以采购人约定为准）。
7.合同签订后 10 个工作日内完成供货、现场安装调试。
（六）维修内容
维修完成后仪器能够正常运行，仪器相关参数通过计量检定（提供检定证书，含声校准器），预计所需配件及性能要求如下：

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	原厂噪声传感器
	套
	3
	原厂全新专用传感器，执行GB/T 3785.1-2023（IEC 61672） 精度1级。

	2
	声校准器
	套
	3
	性能符合GB/T 15173-2010和IEC 60942：2003对1级声校准器的技术要求。

	3
	噪声户外监测箱
	套
	3
	内置40000mA/h以上蓄电池，传感器具备防风防雨防鸟停设计，高度高于地面1.6米以上。

	4
	增加北斗定位模块及配套软件
	套
	3
	满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025）》的要求。

	5
	升级防篡改功能软件
	套
	3
	满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025）》的要求。

	6
	振动传感器
	套
	2
	原厂全新专用传感器，满足ISO 8041-1:2017；GB/T 23716—2009《人体对振动的响应—测量仪器》。

	7
	升级环境振动测量功能及软件
	套
	2
	满足原厂功能，满足GB 10071-88《城市区域环境振动测量方法》的要求。

	8
	微型打印机
	套
	3
	与维修后声级计配套使用


二、报价文件
（一）单位授权书:（1）若申请人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若申请人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）申请人为自然人的，可不填写本授权书。

（二）营业执照等证明文件:申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（三）财务状况报告：申请人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的申请人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的申请人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的申请人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的申请人、成立年限满半年但不足1年的申请人、成立年限不足半年的申请人），应选择提供资信证明复印件。

（四）依法缴纳税收证明材料：申请人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的申请人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

（五）依法缴纳社会保障资金证明材料：申请人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的申请人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

（六）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：重大违法记录指申请人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（七）信用记录查询结果：（1）信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。（2）信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（3）经查询，申请人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

三、评定方式
评标工作将按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低评标价法。

四、评审原则
需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件。
五、评审事项
本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订维修合同（协议）。
六、结算方式
1.付款以转账方式支付，乙方必须提供正规的发票（普票）。

2.项目完成并验收通过，甲方收到乙方发票十个工作日内，支付乙方全部费用。

七、本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。
