新型污染物监测设备技术参数要求

品目1 显微红外光谱仪

一、配置要求

1、主机（含室温检测器，液氮MCT单点检测器，液氮MCT阵列检测器）1套

2、自动平台  1套

3、锗晶体ATR物镜  1磁

4、金刚石压力池   1套

5、大样品检测扩展平台 1个

6、大样品金刚石晶体ATR附件 1

7、混合物解析软件含15万张高清谱图库1套

8、制样工具箱  1套

9、一体式体视显微镜  1套

10、电脑工作站 1套

二、主要技术参数：

1、功能：适应于检测大小：0.01–5mm的微塑料检测

2、干涉仪：具有三维激光控制自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能，保证长期检测的高稳定性、准确性，无光谱偏离和失真。

3、显微光谱范围：7800-450 cm-1。

4、显微镜检测器：同时安装三个独立的检测器，软件控制自动切换：

5、小于50 µm样品专用的MCT检测器；

6、专为显微镜优化设计的室温检测器；

7、阵列MCT检测器。

8、红外显微镜信噪比：优于25,000:1（MCT-A检测器，4 cm-1光谱分辨率，2分钟采集）

9、全自动化设计：软件控制调节光阑，“全视”设计；全自动切换反射/透射模式；全自动操作透射聚焦和定位；全自动操作反射聚焦；软件控制独立反射、透射照明。

10、空间分辨率：10 μm以下（ATR分辨率小于3μm）。

11、自动平台：配置快速断路锁定功能的 2" x 5" 高精度自动平台。

12、具备超快成像能力，1.2 x 1.2 mm区域，≤10步/秒，16 cm-1分辨率，单点MCT采集时间小于4.5分钟，阵列检测器采集时间小于20秒钟。

13、物镜：15倍物镜和15倍聚焦镜，N.A.值不小于0.7。

14、系统性能校正：包括可安装在样品台上的用于透射、反射和ATR模式的NIS追溯标准品，方法符合ASTM E1421。

15、嵌入式Ge晶体ATR物镜，光通量≥50%，采集与观测同时进行，无需升降晶体；带有压力显示全自动操作ATR接触数字设计。

16、嵌入式金刚石ATR物镜，光通量≥50%，采集与观测同时进行，无需升降晶体；带有压力显示全自动操作ATR接触数字设计。

17、液氮保持时间≥14小时。

18、图像视屏观察可双屏显示图像和谱图分析，且无限放大视图。

19、内置聚苯乙烯可追溯验证轮，确保国际认可的参考标准的可追溯性。

20、软件和谱图库：

20.1、驱动软件：包括红外主机及相关部件的驱动及控制软件，可实现光路、检测器等的自动准直；

20.2、红外专用分析软件：主要功能包括实时数据采集，支持实验记录本和各种实验报告格式，谱图预览，可支持智能型附件，光谱质量检查，光学台状态检查，全方位多媒体系统诊断，快捷工具图标，QC 比对功能，谱库管理，谱图处理功能，自动水蒸气和二氧化碳校正，多种数据格式转换，多种编辑功能（例如剪贴、复制、粘贴），各种强大的数据处理功能（包括基线校正，直线生成，建空白区，标峰，差谱，平滑，光谱转换，ATR校正，K-K校正，曲线拟合，解卷积，求导等多项数学处理功能）；具谱图解析专家智能帮助系统及自建谱库功能等；

20.3、多组分谱库检索，可自动识别混合物样品的成分，避免传统检索和差减过程中的繁琐处理和人为误差。包含15万张以上高清谱库。

21、大样品光学台检测附件：

21.1、检测器：高性能室温检测器，仪器能自动识别、参数设置，检测器采用24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换器。

21.2、红外配置光谱范围：7,800-350cm-1 可扩展其它光谱范围。

21.3、波数精度：优于0.005cm-1

21.4、ASTM E1421傅立叶红外光谱仪全光谱标准线性准确度：优于0.1%T。

21.5、灵敏度：在达到全光谱线性准确度优于0.1%T条件下：

峰-峰值信噪比优于10,000:1（在样品仓两侧均配置密封窗片条件下，4 cm-1分辨率，5秒钟扫描）；

峰-峰置信噪比优于50,000:1（在样品仓配置双密封窗片条件下，4 cm-1分辨率，1分钟扫描）;即峰-峰噪声值<9.65×10-6Abs.。

21.6、分辨率：优于0.4cm-1(基本配置)

21.7、高稳定快速扫描功能：40张谱图/秒（8cm-1数据点分辨率/16cm-1光谱分辨率）。

21.8、光学系统：采用全智能化控制，仪器全方位状态实时监控，具有对各种应用附件适配性测试，性能验证，自动光谱质量检查，维护设定和预先提示等独到标准功能，消除各种误差，确保检测光谱高准确性。

21.9、干燥密封系统：光学台采用特殊密封设计，配有防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有独到干燥防潮性能。

21.10、数据接口：USB2.0标准快速计算机与仪器通讯接口。

21.11、智能型透射测样装置：适配各种固、液、气测样装置而无需光路调整，仪器能自动识别、设置和适配性诊断等智能化操作。

21.12、快捷操作方式：主机面板配备快捷操作功能键，仅需一个按键即可完成的流程化检测，实现零培训操作。

21.13、智能型衰减全反射(ATR)检测附件,仪器能对附件自动识别、设置和性能诊断。配置金刚石晶体检测板，以及包括锥形、碗型等压头的检测压力控制装置；

21.14、软件应能进行粒径大小、分布统计及成分自动识别。

21.15、液体透射检测样品架,包括KBr窗片。

22、屏显显微镜

22.1、显示像素：200 万(彩色高清)

22.2、接口模式：HDMI

22.3、显示屏：11.6英寸

22.4、光学镜头：0.25X~1.8X 平行光

22.5、放大倍数  10X~70X

22.6、视场范围：22mmX12mm

22.7、照明：一体式 LED 环形光源

22.8、工作距离：100mm

23、计算机

品牌商用PC电脑，含Intel® i7CPU四核处理器，内存16GB， 1TB硬盘， 25″LCD显示器。

品目2显微拉曼光谱仪

一、配置要求：

1、显微激光共聚焦拉曼成像光谱仪主机 1台

2、明暗场照明  1套

3、透射照明    1套

4、10X明暗场物镜  1个

5、20X明暗场物镜  1个

6、100X明暗场物镜  1个

7、50X长焦明暗场物镜1个

8、785nm 近红外高亮度激光激发组件 1套

9、532nm激光激发组件  1套

10、532nm激发的扩展拉曼光谱范围光栅  1套

11、不平整表面自动聚焦软件  1套

12、混合物分离软件-标准拉曼版 1套

13、凝聚相拉曼光谱库  1套

14、拉曼高分子数据库  1套

15、标准红外与拉曼匹配光谱库 1套

16、拉曼有机数据库 1套

17、拉曼制样工具包 1套

含拉曼制样工具包：液体不锈钢样品池、表面增强剂、进口镀铝载玻片、移液器、进口物镜镜头清洗纸、洗耳球，标准硫磺品，单晶硅片、防尘仪器罩

18、镀银滤膜（10片装/盒）2盒

19、镀金滤膜（10片装/盒）2盒

20、电热干燥箱 1台

21、除湿机  1台

22、过滤前处理装置1套

23、10L液氮罐

24、电脑工作站（含打印机） 1套

25、便携式数据处理系统

二、主要技术参数

1、光谱仪设计

1.1、光谱仪采用三反射镜无色差消像差光路设计，不允许采用透射式光路，全光谱范围无色差，系统通光效率>30%。

1.2、仪器采用I 级激光安全等级标准和模块化高稳固设计。

1.3、仪器的研究级显微镜、高分辨率光栅、高性能CCD探测器，以及光学系统的主要部件与浇铸合金基座整体结合，保证系统高稳定性。

1.4、光谱仪不允许放置在显微镜的上部，确保仪器重心的稳定性、避免显微镜白光光源加热光谱仪和光谱仪研究级品质。

1.5、显微镜与光谱仪不允许采用延长管联接，确保仪器整体性和稳定性。

2、灵敏度

2.1、拉曼快速成像灵敏度：单晶硅一阶峰的信噪比优于150:1。

（检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，样品点功率10mW，狭缝宽度（或针孔） 25微米，光栅刻线>700线/mm,总曝光时间2毫秒,binning = 1，50X或100X显微物镜）。

2.2、单点常规灵敏度

单晶硅三阶峰的信噪比优于20:1，可观察到四阶峰。

（检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，样品点功率10mW，光栅刻线>700线/mm，狭缝宽度（或针孔） 25微米，总曝光时间300秒,binning = 1，50X或100X显微物镜）。

3、光谱分辨率：<1cm-1

（检测条件：采用氖灯测量，100×物镜，1800线光栅，+1级衍射；测量氖灯谱线585nm半高宽，全半高宽（FWHM）:<2cm-1）。

4、光谱重复性：优于±0.1cm-1

（检验方法：使用表面抛光的单晶硅样品，50×物镜，光谱范围50～3500cm-1，重复20次。观测硅一阶拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.1 cm-1）

5、共聚焦技术：

（1）软件控制机械式针孔式真共聚焦技术，以保证层析测量的精度。不允许采用虚拟狭缝共焦技术。

（2）双光阑光学设计：针孔与狭缝处于同一共轭位置，简化光学传递元件，提高拉曼信号传递效率，保证共焦与非共焦下都能实现高灵敏度。计算机控制针孔与狭缝自动切换

（3）空间分辨率：横向分辨率 < 1微米 ，光轴方向纵向分辨率< 2微米

6、拉曼光谱测量范围：

532nm激光激发：50cm-1-6000cm-1拉曼位移(可扩展至9000cm-1)

785nm激光激发: 50cm-1-3250cm-1拉曼位移

7、激光激发组件

7.1、532nm高亮度长寿命固体激光器，激光输出功率90mW, TEM00空间模式。

7.2、785nm 高亮度长寿命半导体激光器，激光输出功率80mW, TEM00空 间模式。

7.3须具备升级第四激光激发的能力

7.4瑞利滤光装置：各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片

7.5低波数测量能力:532nm与785nm所对应拉曼测量低波数到50cm-1。（低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50cm-1，并测量位于50cm-1的硫磺拉曼峰位）。

7.6样品点激光功率控制衰减：到样品激光功率调节50级

7.7、针对每个激发波长，分别采用优化闪耀角高通光效率高分辨光栅：至少包含600线/mm, 1200线/mm, 1800线/mm等光栅

8、EMCCD探测器

8.1、配置EMCCD探测器

8.2、真空密封，致冷温度至少-70ºC控制。

8.3、可见与近红外增强，量子效率:500-700 nm处> 90%，700-800nm处>80%

8.4、暗噪声0.00007e-/pixel/sec

8.5、读出噪声: < 1电子/像元（EM模式）

9、共聚焦显微镜

9.1、研究级显微镜，配10X目镜。

9.2、配置10X、20X 、50XLWD、100X物镜

9.3、明暗场照明

9.4、原装反射光源

9.5、原装透射光源

9.6、彩色摄像系统，可在计算机上显示存储图像

10、拉曼快速成像技术

10.1高精度快速拉曼三维扫描成像自动平台：

10.1.1、X、Y方向最小步长精度0.1微米，Z方向最小步长精度0.2微米

10.1.2、XY方向采用10nm精度 光学encoder伺服反馈闭环控制

10.1.3、XY方向采用磁悬浮驱动控制

10.1.4、XY方向移动距离4x3英寸，采用软件和操纵杆双重自动控制

10.1.5、软件精确控制摄像图像联接，可实现快速大面积拉曼成像

10.2、光谱采集速度：>550张/秒

10.3、最大一次成像面积：100mm x75mm

10.4、XY，XZ和YZ二维拉曼成像

10.5、XYZ方向三维立体拉曼成像

10.5.1、双屏显示，双屏显示技术，进行拉曼成像与数据分析

10.5.2、典型拉曼成像时间<12分钟 :

10.5.3、785nm或532nm激光激发

10.5.4、激光到样品光斑为点光源（不允许线光源）

10.5.5、光谱扫描范围：100cm-1-3500cm-1,

10.5.6、样品为药片（不允许采用本征拉曼散射很强的硅片等半导体材料）

10.5.7、成像药片区域：直径约1.2cm

10.5.8、成像步长25微米

10.5.9、总光谱数须大于20万张。

11、软件可自动统计微塑料数量、种类、大小尺寸等信息

12、智能控制与仪器校正功能

12.1、自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路与白光光路至显微镜载物台上的微米级样品点上,自动实现全光路共轴与能量优化。

12.2、为确保长时间采集光谱或拉曼成像的波长准确度和精度，采用新型实时X轴校标，后台自动运行，无需任何外置校标源，无需人工操作。

12.3、自动曝光采集：无需摸索样品测试曝光时间，即可得到最佳拉曼光谱信息。

12.4、自动荧光背景扣除：可自动扣除拉曼光谱的荧光背景，适用每个激发波长。无需改变激光输出频率而对拉曼光谱进行差谱的扣除荧光背景的激光微差方法，以避免拉曼光谱变形与失真。

12.5、自动校准系统：样品拉曼光谱采集前，可自动利用白光光源校准纵坐标拉曼光强度；利用氖灯原子线自动运行整个光谱波数校准；利用聚苯乙烯标准样自动校准激光器频率。完全克服样品拉曼光谱采集过程中校标源对拉曼信号的干扰。

12.6、自动切换拉曼信号采集模式与白光照明模式。

13、软件应能进行粒径大小、分布统计及成分自动识别。

14、计算机\拉曼制样工具包\光学平台

14.1、拉曼快速成像专用计算机工作站：优于Interl Core i7-3770处理器（3.4GHz）,至少64GB内存，大于1TB硬盘，Win10 64位操作系统，优于22英寸双显示屏。

14.2、拉曼制样工具包：液体不锈钢样品池、表面增强剂、进口镀铝载玻片、移液器、进口物镜镜头清洗纸、洗耳球，标准硫磺品，单晶硅片、防尘仪器罩）

15、数据处理系统

内存容量：16GB，处理器：intel i7，固态硬盘（SSD）：512GB