附件1

省级危险废物鉴别中心进口仪器设备参数要求

- 全自动烷基汞分析仪

- 应用范围

符合HJ 702-2014附录O等测试方法相关要求。

- 二、技术参数

1、主要用途：用于环境介质、生物样品中各种形态的汞含量的测定和研究,在固体废物中主要用于甲基汞、乙基汞的测定。

2、电源电压: 单相AC  220V ±10%  / 50Hz

3、技术指标

3.1自动进样器：≥70位。

3.2金属进样针：保证无烷基汞的吸附，同时兼顾使用强度和寿命。

3.3异位吹扫模块：吹扫管体积≥60ml，吹扫管上下均有开口。

3.4原位吹扫模块：使用瓶内顶空方式吹扫，进样量≥25ml。

3.5捕集脱附模块：具有对样品进行吸附、干燥、脱附等功能，平行三通道或以上捕集管，至少能同时对三个样品进行分析。吸附、干燥、脱附、反吹等每个步骤均不共用电磁阀通道，避免交叉污染。

3.6配备液体传感器，水汽进入捕集管会报警。

3.7气相色谱高温裂解模块：甲基汞、乙基汞的分辨率均大于1.5。每个填充柱保证大于100000个以上样品的超长使用寿命。

3.8冷原子荧光检测器，汞检出限到达0.002ng/L。检测器触摸控制屏上可轻松调节设置电压，可自动归零，通过高清晰LCD显示信号和设定。

- 配置

- 汞形态分析系统主机（包含自动进样器、异位吹扫模块、原位吹扫模块、捕集脱附模块、气相色谱分离及高温裂解模块、冷蒸汽原子荧光检测器、仪器连接附件）           1套

- 仪器控制及数据处理软件                            1套

- 标准品（汞标准品及衍生化试剂）                    1套

- 数据输入、输出装置                                 1套

- 吹扫瓶                                             200个

- 吹扫管											  2个

- X射线荧光光谱仪

- 应用范围

符合HJ 1211-2021测试方法相关要求。

- 技术参数

1.1  测量方式：顺序扫描式

1.2  分析元素范围：元素F~U。

1.3  含量范围：ppm到100%

1.4  一位手动放样进样器：样品最大直径51.5mm，液体、松散粉末、小样品放入液体杯中，最多50ml。

1.5  高压发生器：

1.5.1最大功率≥400W；最大电压≥50kV

1.5.2最大电流≥17mA , 1-17 mA间0.1 mA连续可调。

1.6  X射线光管：

1.6.1类型：端窗Rh靶陶瓷光管, Be窗厚度75μm

1.6.2最高功率≥1kW ，最高电压≥50kV，最高电流≥50mA

1.7  测角仪：

1.7.1角度准确度：≤ 0.001°

1.7.2 扫描速度：≥700°/Min

1.7.3定位方式：θ/2θ分别驱动，光学定位。

1.8 探测器：正比探测器及高灵敏度固体探测器，全真空扫描，计数率线性范围≥2Mcps。

1.9配置LiF200、PET、O-Mg之间元素分析的人工多层膜晶体

1.10 光谱室温度稳定性：≤±0.1℃。

1.11  软件：全自动安装与校准系统；光谱仪及进样器状态的实时、动态图形显示。定量分析软件具有分析曲线的自动导航功能；自动优化测量参数；自动校正谱线重叠干扰；具备基体校正功能；分析结果超出警戒线自动显示与报警等功能。

1.12 配置无标定量软件。

1.13 配置滤光片转换器：≥5位滤光片转换器。

1.14 配置真空及氦气体冲洗系统。

- 配置

- 1、波长射散型X射线荧光光谱仪主机	 1台

- 2、操作软件								1套

- 3稳压电源：UPS电源（≥1小时）    1台

- 4、P10气体减压阀					1个

- 5、输入输出系统						1套

- ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪

- 应用范围

符合HJ 766-2015测试方法相关要求。

- 技术参数

1、进样系统：

基体进样系统：配置高精度气体质量流量控制器，工作站自动控制稀释，快速进行样品稀释，稀释倍数≥100倍；基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析；进样位数≥100。

2、射频发生器：

2.1、离子源：要求频率≥25MHz，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配。

2.2 气路控制:提供至少5路气体控制，包括雾化气、辅助气、稀释气、等离子气、碰撞气；

2.2. 配置碰撞或反应模式消除干扰，碰撞、反应模式可使用的H2和He气体，无需腐蚀性碰撞反应气体。

2.4．接口 ：为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，样品锥口口径≧1.0mm,截取锥口径0.5-0.9mm；

2.5 雾化室：耐≥2.5%高盐样品。

3四级杆质量分析器：

质谱范围：至少覆盖1-260mu， 驱动频率 ≥ 2.0MHz。

4、真空系统：真空度最高可达10-8Tor。

5、软件：中文或英文界面

6、仪器性能指标

6.1、质量范围：最小值≤1、最大值≥260amu。

6.2、质量分辨率：至少满足在0.1-2.0amu区间内。

6.3、线性动态范围：≥ 10个数量级。

6.4、背景稳定性：≤1 cps（5、9或220amu）。

6.5、长期稳定性：≤ 3% RSD（2小时）。

6.6、检出限：轻质量元素: Be或Li≤0.5ppt；中质量数元素：In ≤0.1 ppt；高质量数元素：U ≤0.1 ppt。

- 配置

1、 ICP-MS主机              1套

2、自动稀释的进样系统       1套

3、 工作站软件               1套

4、 配套循环冷却水系统       1套

5、 原厂仪器调试液            1套

6、多元素混合内标溶液:100ml  1瓶

7、自动进样器                1套

8、 数据采集、输出系统        1套

9、 样品锥、截取锥            5套

10、 不间断电源UPS（≥2小时） 1套

- HPLC-MS 高效液相质谱联用仪

- 应用范围

符合GB 5085.6附录I等测试方法相关要求。

- 技术参数

（一）检测要求

2.1 超高效液相色谱仪

2.1.1二元超高压梯度泵

2.1.1.1流速范围：至少覆盖0.001-5mL/min

2.1.1.2流量精度：≤ 0.07 % RSD

2.1.1.3流量准确度：± 1 %

2.1.1.4最高耐压：≥1000 bar

2.1.1.5在线真空脱气机：≥4路

2.1.2自动进样器

2.1.2.1 洗针：内外洗针方式，≥3路洗针溶剂，≥4种洗针模式

2.1.2.2进样体积: ≥0.1-50 uL，步进：0.1uL

2.1.2.3进样精度：小于0.25 % RSD

2.1.2.4样品容量：≥100位（2 ml样品瓶）

2.1.2.5最高耐压： 1000 bar

2.1.2.6交叉污染：小于0.004 %

2.1.2.7 样品室控温：≥4-40℃

2.1.3.柱温箱

2.1.3.1温度范围：至少覆盖4-85˚C

2.1.3.2温度精确度：± 0.1˚C

2.2 三重四极杆串联质谱仪

2.2.1 质量分析器类型:三重四极杆串联质谱仪

2.2.2 离子源

配置独立的ESI源和APCI源。

ESI源流速耐受要求：最大流速≥3mL/min。

APCI源流速耐受要求：最大流速≥3mL/min

2.2.2.3离子源内具有加热雾化气，辅助加热气最高温度可达300℃以上

2.2.2.4离子源接口要求采用带气帘气技术的一级锥孔结构（非二级锥孔结构）或毛细管传输设计

2.3 质谱系统

2.3.1四级杆扫描质量范围(m/z)：至少覆盖5~2000 amu

2.3.2在半峰宽0.7amu下，扫描速度≥15000 amu/s

2.3.3 MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms

2.3.4 线性范围：≥6个数量级

2.3.5 质量稳定性：全质量范围质量稳定性优于0.1Da/48hr

2.3.6 灵敏度

ESI+灵敏度：1pg 利血平，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），过色谱柱，信噪比>1,000,000:1

ESI-灵敏度：1 pg 氯霉素，MRM离子对为m/z321与152，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），过色谱柱，信噪比＞1,000,000:1

2.2.7仪器重现性：5ppb和50ppb的利血平连续5次进样RSD＜1%。

2.2.8 正负离子切换速率：≤30 ms。

- 配置

1、超高压二元泵系统含脱气机        1套

2、高性能自动进样器                1套

3、柱温箱                          1套

4、台式串联四级杆质谱主机(含独立ESI和APCI离子源及相关配套硬件）1套

5、注射针泵                        1套

6、安装调试试剂                    1套

7、液质工作站软件                  1套

8、备品备件：透明1.5ml样品瓶500个，色谱柱1根，ESI喷雾针5根，机械泵油4瓶

9、氮气发生器                       1台

10、不间断电源（10KVA，蓄电两小时）  1台

11 数据采集、输出系统                 1套