车载电感耦合等离子体质谱仪技术维保项目采购文件

采购单位：福建省福州环境监测中心站

项目编号：FZHJJC-2025011

时    间：2025年7月
目录
车载电感耦合等离子质谱仪技术维保采购项目


 PAGEREF _Toc532916737 \h 1
1

采购文件

3

第一章  采购邀请函

4

第二章  供应商须知

第一章采购邀请函
福建省福州环境监测中心站拟对车载电感耦合等离子体质谱仪技术维保项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2025年7月21日下午18:00时（北京时间）前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站

联系人与联系电话：梁先生，18250488236。
福建省福州环境监测中心站

                                2025年7月16日

第二章 供应商须知
一、项目概况
（一）项目名称：车载电感耦合等离子体质谱仪技术维保项目

（二）项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号
（三）服务期限：根据合同要求开始服务之日起服务期一年（以合同签订时间为准）
（四）预算要求：根据初步市场调研情况，本项目采购价格以4.84 万元为上限。

（五）付款方式

计划2025年12月支付合同总额的50%，合同期满后支付合同总额的50%。（实际付款根据中标人履约时长及情况、考核结果进行相应扣减，其中2025年12月支付款项考核时间截至2025年11月20日）。
（六）采购内容：

我站车载电感耦合等离子体质谱仪（以下简称车载ICPMS）主要用于重金属项目分析，设备于2025年3月份质保到期，因ICPMS维护专业性较强，按照环保部有关文件关于环保设施可委托专业公司运营管理，充分发挥专业公司技术人员齐全、熟悉仪器设备性能、处理问题响应及时的优势，保证环境监测数据的真实可靠的精神，我站拟采购第三方技术维保服务，确保仪器正常运行。
一、运维总体要求

1、仪器维护参照《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）中有关要求。
2、制定并实施运维年度工作计划，包括运维内容、运维记录、质量保证和质量控制要求，保证监测数据可追溯。驻场人员驻场时间不少于7个月。投标方应承诺，驻场人员按照投标书要求完成所有工作，并接受业主方的不定期工作考评。如两次考核不合格，应按业主方要求重新安排合适人选。
  3、保证对仪器设备故障及时响应，48小时内解决故障，如故障未解决，应提供备机（通信和电力线路故障除外，如无法提供备机，应提交解决方案，经采购单位同意，并限期解决）。
二、运维内容

维护包括环境检查、仪器与系统检查、易损件更换、试剂更换、管理清洗等工作。定期对车载ICPMS进行巡检，巡检次数每两月一次，并记录巡检情况。每次对系统巡检时进行下列工作：

1、查看电感耦合等离子体质谱仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、环境温、湿度工作时是否正常，检查有无漏液、管路是否有气泡等；定期清洗管路。

2、依据仪器运行情况制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；所有的耗材和零配件应备有库存保证及时更换，易耗品（试剂、垫圈、管路、阀等）应在现场有贮备。

3、检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期。每次更换主要试剂后按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。试剂配制完成后张贴标签，并能够提供试剂来源证明。

4、检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

5、在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的RF源、四级杆驱动、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。对仪器的响应值和稳定性程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。

6、故障检修是指针对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。当系统仪器出现故障，须在一个运行周期内采取响应措施，对于不易诊断和维护的设备故障，如72小时内无法排除，应及时上报采购方备案：

7、在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞和RF源老化等问题），则在现场进行检修。若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的关键部件进行整体更换才能恢复系统正常运行时，须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购方。

三、报价文件
（一）单位授权书:（1）若申请人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若申请人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）申请人为自然人的，可不填写本授权书。
（二）营业执照等证明文件:申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（三）财务状况报告：申请人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的申请人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的申请人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的申请人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的申请人、成立年限满半年但不足1年的申请人、成立年限不足半年的申请人），应选择提供资信证明复印件。
（四）依法缴纳税收证明材料：申请人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的申请人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

（五）依法缴纳社会保障资金证明材料：申请人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的申请人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
（六）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：重大违法记录指申请人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（七）信用记录查询结果：（1）信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。（2）信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（3）经查询，申请人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
报价材料应于2025年7月21日下午18:00时前（北京时间）之前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

四、评定方式
评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低价评标法。

六、评审原则
需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。
七、评审事项
本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。
八、结算方式
1.付款以转账方式支付，乙方必须提供正规的发票（普票）。

2.项目完成后，甲方收到乙方发票十个工作日内，支付乙方全部费用。

九、本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。
6

