# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

### 备案编号：CGXM-2026-350001-03873[2026]01616

### 项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

### 采购人：福建省环境监测中心站

### 代理机构：福建中实招标有限公司

### 编制时间：2026年04月

## 第一章 投标邀请

福建中实招标有限公司 采用公开招标方式组织 省控环境空气自动监测站委托运维服务项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2026-350001-03873[2026]01616

### 2、项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目

节能产品：不适用于本项目

环境标志产品：不适用于本项目

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

采购包2：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

采购包3：不专门面向中小企业采购

采购包4：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

采购包4：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

采购包2：不接受

采购包3：不接受

采购包4：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省环境监测中心站

地址： 福州市鼓楼区福飞南路138号

邮编： 350003

联系人： 徐芹磊

联系电话： 0591-83571292

### 12、代理机构：福建中实招标有限公司

地址： 温泉街道华林路201号华林大厦10层02室

邮编： 350003

联系人： 陈小芳、胡文姬、郑玲

联系电话： 0591-87767689-8613

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建中实招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,868,750.00

采购包最高限价（元）: 2,868,750.00

采购包保证金金额（元）: 28,687.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-1 | 1.00 | 2,868,750.00 | 年 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 2,975,000.00

采购包最高限价（元）: 2,975,000.00

采购包保证金金额（元）: 29,750.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-2 | 1.00 | 2,975,000.00 | 年 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 5,100,000.00

采购包最高限价（元）: 5,100,000.00

采购包保证金金额（元）: 51,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-3 | 1.00 | 5,100,000.00 | 年 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包4：

采购包预算金额（元）: 5,206,250.00

采购包最高限价（元）: 5,206,250.00

采购包保证金金额（元）: 52,062.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-4 | 1.00 | 5,206,250.00 | 年 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-1 | 年 | 元 | 2,868,750.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

省控环境空气自动站运维服务-1

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-1 | 省控环境空气自动站运维服务-1 | 年 | 元 | 2,868,750.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-2 | 年 | 元 | 2,975,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

省控环境空气自动站运维服务-2

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-2 | 省控环境空气自动站运维服务-2 | 年 | 元 | 2,975,000.00 | 总价 | 无 |

采购包3：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-3 | 年 | 元 | 5,100,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

省控环境空气自动站运维服务-3

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-3 | 省控环境空气自动站运维服务-3 | 年 | 元 | 5,100,000.00 | 总价 | 无 |

采购包4：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-4 | 年 | 元 | 5,206,250.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

省控环境空气自动站运维服务-4

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-4 | 省控环境空气自动站运维服务-4 | 年 | 元 | 5,206,250.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 采购包2：不组织 采购包3：不组织 采购包4：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； 采购包2：不允许合同分包； 采购包3：不允许合同分包； 采购包4：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 若综合得分有相同的最高分，则在综合得分相同的投标人中按报价优惠顺序推荐中标候选人，若综合得分和报价均相同的，则在综合得分和报价均相同的投标人中按技术质量得分高低顺序推荐中标候选人，若综合得分、报价和技术质量得分均相同的，则在综合得分、报价和技术质量得分均相同的投标人中按商务质量得分高低顺序推荐中标候选人，若综合得分、报价、技术质量得分和商务质量得分均相同的，按随机抽取推荐中标候选人。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建中实招标有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.收费标准以单个采购包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取（服务费按照标准下浮20%计取）：（0，100]万元 1.50%；（100，500]万元 0.8%；（500，1000]万元 0.45%；不足4000元，按4000元计取。2.招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。3.中标服务费缴交账号：开户行：交通银行福州华林支行账号：351008040018000752005开户名：福建中实招标有限公司。 (2)其他： 无 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 无 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建中实招标有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建中实招标有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建中实招标有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建中实招标有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建中实招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建中实招标有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建中实招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建中实招标有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建中实招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建中实招标有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建中实招标有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建中实招标有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建中实招标有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建中实招标有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建中实招标有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建中实招标有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建中实招标有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建中实招标有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建中实招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建中实招标有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建中实招标有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建中实招标有限公司 提出询问， 福建中实招标有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建中实招标有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建中实招标有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建中实招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建中实招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包4：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

采购包4：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料） |

采购包2：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料） |

采购包3：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料） |

采购包4：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料） |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建中实招标有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建中实招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建中实招标有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建中实招标有限公司 统一对外发布。

②对 福建中实招标有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包4：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；2.招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；3.属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料，不含招标文件规定的备品备件价格）。2、投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“三、商务要求”项下标“★”的内容响应不满足招标文件要求。3、属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。 |

价格符合性：无

采购包2：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；2.招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；3.属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。4.本项目投标人可对个别采购包或全部采购包（四个包）进行投标，但只能成为其中一个采购包的中标候选人，本项目按照采购包1至采购包4的顺序进行评审，当投标人成为前面包组（采购包1）的投标的中标候选人后，即参加后面包组（采购包2）的投标，符合性审查不通过，按无效投标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料，不含招标文件规定的备品备件价格）。2、投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“三、商务要求”项下标“★”的内容响应不满足招标文件要求。3、属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。 |

价格符合性：无

采购包3：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；2.招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；3.属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。4.本项目投标人可对个别采购包或全部采购包（四个包）进行投标，但只能成为其中一个采购包的中标候选人，本项目按照采购包1至采购包4的顺序进行评审，当投标人成为前面包组（采购包1、采购包2）的投标的中标候选人后，即参加后面包组（采购包3）的投标，符合性审查不通过，按无效投标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料，不含招标文件规定的备品备件价格）。2、投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“三、商务要求”项下标“★”的内容响应不满足招标文件要求。3、属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。 |

价格符合性：无

采购包4：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；2.招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；3.属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。4.本项目投标人可对个别采购包或全部采购包（四个包）进行投标，但只能成为其中一个采购包的中标候选人，本项目按照采购包1至采购包4的顺序进行评审，当投标人成为前面包组（采购包1、采购包2、采购包3）的投标的中标候选人后，即参加后面包组（采购包4）的投标，符合性审查不通过，按无效投标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料，不含招标文件规定的备品备件价格）。2、投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“三、商务要求”项下标“★”的内容响应不满足招标文件要求。3、属于招标文件规定评标委员会否决其投标的情形。 |

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建中实招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

技术项（F2×A2）满分为69.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 13.80 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分， ①标注有“★”号的技术和服务要求条款（共5项），投标人必须全部实质性响应，有负偏离（未响应）的将视为投标无效；②标注“▲”号的技术和服务要求条款（共3项），有负偏离（或未响应）的，每项扣4.6分，正偏离不加分。 |
| 2、技术响应 情况 | 27.20 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分，未标注“★”“▲”号的技术和服务要求条款（共17项），有负偏离（或未响应）的，每项扣1.6分，正偏离不加分。 |
| 3、运维人员 | 3.00 | 是 | 投标人应为本采购包配置足够的现场运维技术人员，现场运维人员与其负责的日常维护站点数量比值不低于1/4（低于4个子站的至少配置1人），即配置的现场运维技术人员≥7人，人员均具有生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证且有空气自动监测运维经验。 在满足上述要求的基础上，所配置的现场运维技术人员具有2年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得0.5分；具有3年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得1分；满分3分。 注：须提供人员名单（至少7人）、培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 4、项目联络员 | 3.00 | 是 | 投标人为本采购包在省站配置的项目联络员（1人）具备本科及以上学历且有相关空气站数据监控、数据分析经验的得3分，满分3分。 注：须提供人员名单，学历证书、工作经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 5、车辆配置 | 3.00 | 是 | 投标人按招标文件技术要求配置巡检车辆，配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1辆），即配置巡检车辆≥4辆。满足上述要求的得3分，满分3分。 注：①如投标人配置的是自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；②如投标人配置的是租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期须至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺中标后1个月内配置，需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 6、服务网点 承诺 | 3.00 | 是 | 投标人已设立或承诺中标后1个月内设置一个符合要求的技术服务网点（含质量保证实验室和系统支持实验室）的得3分，满分3分。 注：需提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 7、耗材备件 | 3.00 | 是 | 投标人承诺配备招标文件技术要求中所涉及设备的耗材备件，耗材按照不少于3个月的消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置；承诺满足要求的得3分，满分3分。 注：提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 8、主要设备 备机 | 3.00 | 是 | 投标人提供SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪（1套备机包含以上六项指标自动监测仪）作为备机，备机套数与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1套），即备机≥4套。 满足上述要求的得3分。满分3分。 注：①投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；②已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺合同签订后运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 9、辅助设备 备机 | 2.00 | 是 | 投标人提供辅助设备备机2套（1套备机包含：工控机、交换机、宽带路由器各1台）的得2分，满分2分。 注：①已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；②如投标人承诺合同签订后运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 10、站房数智化改造 | 3.00 | 是 | 投标人承诺中标后6个月内应抽不少于5%比例数量（仅第一年执行）的站点开展并完成站房数智化改造（即数量≥2个），且至少1个站点按照《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》）中“自动控制单元”要求改造，“附录B 站房自动化控制配备装置要求”必配和选配均需配齐，同时实现颗粒物监测设备数智化改造。 在满足上述要求的基础上，每增加一个站点开展并完成数智化改造的得1分，满分3分。 注：需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 11、运维质量1 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供的质量保证、质量控制体系和监测设备标准化操作规程，制定相应质控措施。由评标委员会进行评分： （1）质量保证、质量控制体系完善，主要设备标准化操作规程全面详细、可操作性强，完全符合采购需求，高效保证运维质量，得0.5分；（2）建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，标准化操作规程涵盖了拟运维省控空气站内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本符合本项目采购需求，得0.2分；（3）质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，无法满足运维需求或未提供质量保证和质量控制体系或监测设备标准化操作规程可操作性较差，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程或未编制监测设备标准化操作规程，得0分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 |
| 12、运维质量2 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供运维措施。运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。同时应充分考虑所投包的运维城市自然环境、交通状况、空气质量现状等因素。由评标委员会进行评分： （1）针对本采购包制定了详细且严谨的规章制度、故障维修等措施，提供了具体的日常维护方案、定期巡检和故障维修方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，充分考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，完全满足采购需求，得0.5分；（2）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投包件部分城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，基本满足采购需求，得0.2分；（3）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，或未提供明确的日常管理维护方案，得0分。 |
| 13、数据审核 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供的数据审核方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对省控空气站数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但是方法和依据略有欠缺；或针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，或审核措施有明显错误，或未提供数据审核方案，得0分。 |
| 14、异常数据识别与处理 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供异常数据识别与处理方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的异常数据识别方案，系统地阐述异常数据识别方法和依据，提出切实可行的处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分异常数据识别的方法，阐述了识别依据，但是方法和依据略有欠缺；或提出了处理措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种异常数据识别方法，阐述了识别依据及处理措施，但识别方法片面，可能导致错判或漏判，或处理措施有明显错误，或未提供异常数据识别与处理方案，得0分。 |
| 15、颗粒物比对服务承诺 | 2.00 | 是 | 投标人承诺将根据采购人相关比对工作要求，配置专业颗粒物比对人员至少2名，配合开展颗粒物手工采样器量值传递、省控空气站PM10与PM2.5自动监测仪器的手工或自动比对工作，主要负责制定比对方案、颗粒物采样、运输、称重及数据分析报表等。提供承诺书（格式自拟）得2分，否则不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为21.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、空气站运维业绩 | 6.00 | 是 | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至开标截止日，承担的同类环境空气质量自动监测站运维服务业绩（不包括废气监测站、微站监测运维，运维范围至少包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪），每提供一个站点运维业绩得0.1分，满分6分。 注：1）投标人在同一个站点多次承担运维服务的，按一个站点计算。 2）须提供业绩清单及所有站点清单、相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件的不得分。①业绩清单包括但不限于运维项目名称，合同甲方名称，合同签订时间，联系人及电话，服务地所在省市，运维站点数量，是否包含六项指标分析仪，运维服务时间(区间)，证明材料在投标文件中对应页码等。 ②运维合同需包括但不限于合同首页，主要内容页，签章页，签订日期页等的复印件。③若运维合同不能体现运维服务地所在省市、运维指标覆盖范围、运维服务时间，则须提供能体现上述内容的合同甲方出具的证明(格式自拟)，并加盖合同甲方公章；若不同合同中服务地所在省市有重复的，则还须从证明材料中体现站点名称，否则视为同一站点。（空气站运维业绩、项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分） |
| 2、项目运维管理水平 | 4.00 | 是 | 根据投标人拟投入的项目负责人（1人）情况进行评分： （1）具有5年及以上空气自动监测运维经验的得1分，需提供培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料。 （2）具有项目管理经验：自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来作为项目负责人完成至少3个项目的得3分，需提供项目业绩清单、业绩相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件，若上述业绩证明材料无法体现项目负责人名字的还应提供劳动合同等相关证明材料。注：投标人提供上述证明材料以及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 （空气站运维业绩、项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分） |
| 3、运维执行水平 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟投入的运维技术人员情况进行评分：具有项目运维执行经验，自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来完成的运维项目业绩，提供1份运维项目业绩的得1分，满分3分。注：提供运维技术人员培训合格证(生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证)、业绩清单、相关中标公告的下载网页(注明网址)、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件，若上述业绩证明材料无法体现运维技术人员名字的还应提供劳动合同等相关证明材料，以及投标人为其缴纳的投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)六个月中任一月份的社保证明材料。(空气站运维业绩，项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分)。 |
| 4、运维保障提升服务 | 4.00 | 是 | 为保证空气自动站运维服务质量，提升运维保障能力，投标人承诺提供紫外辐射和太阳总辐射监测及组分分析服务的得4分，满分4分。 注：需提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 5、应急服务能力 | 4.00 | 是 | 投标人提供应急预案并承诺应急到达现场时间：应急到达现场时间≤2小时，得4分；2小时＜应急到达现场时间≤4小时，得3分；注：须提供应急预案及承诺函（格式自拟）并加盖公章，未承诺或承诺不符要求或未提供应急预案的不得分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于最高限价45%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包2：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

技术项（F2×A2）满分为69.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 13.80 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分， ①标注有“★”号的技术和服务要求条款（共5项），投标人必须全部实质性响应，有负偏离（未响应）的将视为投标无效；②标注“▲”号的技术和服务要求条款（共3项），有负偏离（或未响应）的，每项扣4.6分，正偏离不加分。 |
| 2、技术响应 情况 | 27.20 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分，未标注“★”“▲”号的技术和服务要求条款（共17项），有负偏离（或未响应）的，每项扣1.6分，正偏离不加分。 |
| 3、运维人员 | 3.00 | 是 | 投标人应为本采购包配置足够的现场运维技术人员，现场运维人员与其负责的日常维护站点数量比值不低于1/4（低于4个子站的至少配置1人），即配置的现场运维技术人员≥7人，人员均具有生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证且有空气自动监测运维经验。 在满足上述要求的基础上，所配置的现场运维技术人员具有2年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得0.5分；具有3年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得1分；满分3分。 注：须提供人员名单（≥7）、培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 4、项目联络员 | 3.00 | 是 | 投标人为本采购包在省站配置的项目联络员（1人）具备本科及以上学历且有相关空气站数据监控、数据分析经验的得3分，满分3分。 注：须提供人员名单，学历证书、工作经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 5、车辆配置 | 3.00 | 是 | 投标人按招标文件技术要求配置巡检车辆，配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1辆），即配置巡检车辆≥4辆。满足上述要求的得3分，满分3分。 注：①如投标人配置的是自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；②如投标人配置的是租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期须至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺中标后1个月内配置，需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 6、服务网点 承诺 | 3.00 | 是 | 投标人已设立或承诺中标后1个月内设置一个符合要求的技术服务网点（含质量保证实验室和系统支持实验室）的得3分，满分3分。 注：需提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 7、耗材备件 | 3.00 | 是 | 投标人承诺配备招标文件技术要求中所涉及设备的耗材备件，耗材按照不少于3个月的消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置；承诺满足要求的得3分，满分3分。 注：提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 8、主要设备 备机 | 3.00 | 是 | 投标人提供SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪（1套备机包含以上六项指标自动监测仪）作为备机，备机套数与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1套），即备机≥4套。 满足上述要求的得3分。满分3分。 注：①投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；②已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺合同签订后运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 9、辅助设备 备机 | 2.00 | 是 | 投标人提供辅助设备备机2套（1套备机包含：工控机、交换机、宽带路由器各1台）的得2分。满分2分。 注：①已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；②如投标人承诺合同签订后、运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 10、站房数智化改造 | 3.00 | 是 | 投标人承诺中标后6个月内应抽不少于5%比例数量（仅第一年执行）的站点开展并完成站房数智化改造（即数量≥2个），且至少1个站点按照《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》）中“自动控制单元”要求改造，“附录B 站房自动化控制配备装置要求”必配和选配均需配齐，同时实现颗粒物监测设备数智化改造。 在满足上述要求的基础上，每增加一个站点开展并完成数智化改造的得1分，满分3分。 注：需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 11、运维质量1 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供的质量保证、质量控制体系和监测设备标准化操作规程，制定相应质控措施。由评标委员会进行评分： （1）质量保证、质量控制体系完善，主要设备标准化操作规程全面详细、可操作性强，完全符合采购需求，高效保证运维质量，得0.5分；（2）建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，标准化操作规程涵盖了拟运维省控空气站内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本符合本项目采购需求，得0.2分；（3）质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，无法满足运维需求或未提供质量保证和质量控制体系或监测设备标准化操作规程可操作性较差，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程或未编制监测设备标准化操作规程，得0分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 |
| 12、运维质量2 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供运维措施。运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。同时应充分考虑所投包的运维城市自然环境、交通状况、空气质量现状等因素。由评标委员会进行评分： （1）针对本采购包制定了详细且严谨的规章制度、故障维修等措施，提供了具体的日常维护方案、定期巡检和故障维修方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，充分考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，完全满足采购需求，得0.5分；（2）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投包件部分城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，基本满足采购需求，得0.2分；（3）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，或未提供明确的日常管理维护方案，得0分。 |
| 13、数据审核 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供的数据审核方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对省控空气站数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但是方法和依据略有欠缺；或针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，或审核措施有明显错误，或未提供数据审核方案，得0分。 |
| 14、异常数据识别与处理 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供异常数据识别与处理方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的异常数据识别方案，系统地阐述异常数据识别方法和依据，提出切实可行的处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分异常数据识别的方法，阐述了识别依据，但是方法和依据略有欠缺；或提出了处理措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种异常数据识别方法，阐述了识别依据及处理措施，但识别方法片面，可能导致错判或漏判，或处理措施有明显错误，或未提供异常数据识别与处理方案，得0分。 |
| 15、颗粒物比对服务承诺 | 2.00 | 是 | 投标人承诺将根据采购人相关比对工作要求，配置专业颗粒物比对人员至少2名，配合开展颗粒物手工采样器量值传递、省控空气站PM10与PM2.5自动监测仪器的手工或自动比对工作，主要负责制定比对方案、颗粒物采样、运输、称重及数据分析报表等。提供承诺书（格式自拟）得2分，否则不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为21.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、空气站运维业绩 | 6.00 | 是 | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至开标截止日，承担的同类环境空气质量自动监测站运维服务业绩（不包括废气监测站、微站监测运维，运维范围至少包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪），每提供一个站点运维业绩得0.1分，满分6分。 注：1）投标人在同一个站点多次承担运维服务的，按一个站点计算。 2）须提供业绩清单及所有站点清单、相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件的不得分。①业绩清单包括但不限于运维项目名称，合同甲方名称，合同签订时间，联系人及电话，服务地所在省市，运维站点数量，是否包含六项指标分析仪，运维服务时间(区间)，证明材料在投标文件中对应页码等。 ②运维合同需包括但不限于合同首页，主要内容页，签章页，签订日期页等的复印件。③若运维合同不能体现运维服务地所在省市，运维指标覆盖范围、运维服务时间、则须提供能体现上述内容的合同甲方出具的证明(格式自拟)，并加盖合同甲方公章(原件或复印件均可)；若不同合同中服务地所在省市有重复的，则还须从证明材料中体现站点名称，否则视为同一站点。（该项业绩评分与2、项目运维管理水平、3、运维执行水平不得重复得分，重复则不得分） |
| 2、项目运维管理水平 | 4.00 | 是 | 根据投标人拟投入的项目负责人（1人）情况进行评分： （1）具有5年及以上空气自动监测运维经验的得1分，需提供培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料。 （2）具有项目管理经验：自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来作为项目负责人完成至少3个项目的得3分。需提供项目业绩清单、业绩相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件，若上述业绩证明材料无法体现项目负责人名字的还应提供劳动合同等相关证明材料。 注：投标人提供上述证明材料以及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 （空气站运维业绩、项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分） |
| 3、运维执行水平 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟投入的运维技术人员情况进行评分：具有项目运维执行经验，自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来完成的运维项目业绩，提供1份运维项目业绩的得1分，满分3分。注：提供运维技术人员培训合格证(生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证)、业绩清单、相关中标公告的下载网页(注明网址)、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件，若上述业绩证明材料无法体现运维技术人员名字的还应提供劳动合同等相关证明材料，以及投标人为其缴纳的投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)六个月中任一月份的社保证明材料。(空气站运维业绩，项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分)。 |
| 4、运维保障提升服务 | 4.00 | 是 | 为保证空气自动站运维服务质量，提升运维保障能力，投标人承诺提供颗粒物和VOCs监测及组分分析服务的得4分，满分4分。注：需提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 5、应急服务能力 | 4.00 | 是 | 投标人提供应急预案并承诺应急到达现场时间：应急到达现场时间≤2小时，得4分；2小时＜应急到达现场时间≤4小时，得3分；注：须提供应急预案及承诺函（格式自拟）并加盖公章，未承诺或承诺不符要求或未提供应急预案的不得分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于最高限价45%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包3：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%；工程项目为5%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函，否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、招标文件规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为69.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 13.80 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分， ①标注有“★”号的技术和服务要求条款（共5项），投标人必须全部实质性响应，有负偏离（未响应）的将视为投标无效；②标注“▲”号的技术和服务要求条款（共3项），有负偏离（或未响应）的，每项扣4.6分，正偏离不加分。 |
| 2、技术响应 情况 | 27.20 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分，未标注“★”“▲”号的技术和服务要求条款（共17项），有负偏离（或未响应）的，每项扣1.6分，正偏离不加分。 |
| 3、运维人员 | 3.00 | 是 | 投标人应为本采购包配置足够的现场运维技术人员，现场运维人员与其负责的日常维护站点数量比值不低于1/4（低于4个子站的至少配置1人），即配置的现场运维技术人员≥12人，人员均具有生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证且有空气自动监测运维经验。 在满足上述要求的基础上，所配置的现场运维技术人员具有2年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得0.5分；具有3年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得1分；满分3分。 注：须提供人员名单（≥12人）、培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 4、项目联络员 | 3.00 | 是 | 投标人为本采购包在省站配置的项目联络员（2人）具备本科及以上学历且有相关空气站数据监控、数据分析经验的得3分，满分3分。 注：须提供人员名单，学历证书、工作经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 5、车辆配置 | 3.00 | 是 | 投标人按招标文件技术要求配置巡检车辆，配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1辆），即配置巡检车辆≥6辆。满足上述要求的得3分，满分3分。 注：①如投标人配置的是自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；②如投标人配置的是租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期须至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺中标后1个月内配置，需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 6、服务网点 承诺 | 3.00 | 是 | 投标人已设立或承诺中标后1个月内设置一个符合要求的技术服务网点（含质量保证实验室和系统支持实验室）的得3分，满分3分。 注：需提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 7、耗材备件 | 3.00 | 是 | 投标人承诺配备招标文件技术要求中所涉及设备的耗材备件，耗材按照不少于3个月的消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置；承诺满足要求的得3分，满分3分。 注：提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 8、主要设备 备机 | 3.00 | 是 | 投标人提供SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪（1套备机包含以上六项指标自动监测仪）作为备机，备机套数与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1套），即备机≥6套。 满足上述要求的得3分。满分3分。 注：①投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；②已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺合同签订后运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 9、辅助设备 备机 | 2.00 | 是 | 投标人提供辅助设备备机2套（1套备机包含：工控机、交换机、宽带路由器各1台）的得2分。满分2分。 注：①已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；②如投标人承诺合同签订后运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 10、站房数智化改造 | 3.00 | 是 | 投标人承诺中标后6个月内应抽不少于5%比例数量（仅第一年执行）的站点开展并完成站房数智化改造（即数量≥3个），且至少1个站点按照《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》）中“自动控制单元”要求改造，“附录B 站房自动化控制配备装置要求”必配和选配均需配齐，同时实现颗粒物监测设备数智化改造。 在满足上述要求的基础上，每增加一个站点开展并完成数智化改造的得1分，满分3分。 注：需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 11、运维质量1 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供的质量保证、质量控制体系和监测设备标准化操作规程，制定相应质控措施。由评标委员会进行评分： （1）质量保证、质量控制体系完善，主要设备标准化操作规程全面详细、可操作性强，完全符合采购需求，高效保证运维质量，得0.5分；（2）建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，标准化操作规程涵盖了拟运维省控空气站内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本符合本项目采购需求，得0.2分；（3）质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，无法满足运维需求或未提供质量保证和质量控制体系或监测设备标准化操作规程可操作性较差，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程或未编制监测设备标准化操作规程，得0分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 |
| 12、运维质量2 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供运维措施。运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。同时应充分考虑所投包的运维城市自然环境、交通状况、空气质量现状等因素。由评标委员会进行评分： （1）针对本采购包制定了详细且严谨的规章制度、故障维修等措施，提供了具体的日常维护方案、定期巡检和故障维修方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，充分考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，完全满足采购需求，得0.5分；（2）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投包件部分城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，基本满足采购需求，得0.2分；（3）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，或未提供明确的日常管理维护方案，得0分。 |
| 13、数据审核 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供的数据审核方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对省控空气站数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但是方法和依据略有欠缺；或针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，或审核措施有明显错误，或未提供数据审核方案，得0分。 |
| 14、异常数据识别与处理 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供异常数据识别与处理方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的异常数据识别方案，系统地阐述异常数据识别方法和依据，提出切实可行的处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分异常数据识别的方法，阐述了识别依据，但是方法和依据略有欠缺；或提出了处理措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种异常数据识别方法，阐述了识别依据及处理措施，但识别方法片面，可能导致错判或漏判，或处理措施有明显错误，或未提供异常数据识别与处理方案，得0分。 |
| 15、颗粒物比对服务承诺 | 2.00 | 是 | 投标人承诺将根据采购人相关比对工作要求，配置专业颗粒物比对人员至少2名，配合开展颗粒物手工采样器量值传递、省控空气站PM10与PM2.5自动监测仪器的手工或自动比对工作，主要负责制定比对方案、颗粒物采样、运输、称重及数据分析报表等。提供承诺书（格式自拟）得2分，否则不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为21.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、空气站运维业绩 | 6.00 | 是 | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至开标截止日，承担的同类环境空气质量自动监测站运维服务业绩（不包括废气监测站、微站监测运维，运维范围至少包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪），每提供一个站点运维业绩得0.1分，满分6分。 注：1）投标人在同一个站点多次承担运维服务的，按一个站点计算。 2）须提供业绩清单及所有站点清单、相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分。①业绩清单包括但不限于运维项目名称，合同甲方名称，合同签订时间，联系人及电话，服务地所在省市，运维站点数量，是否包含六项指标分析仪，运维服务时间(区间)，证明材料在投标文件中对应页码等。 ②运维合同需包括但不限于合同首页，主要内容页，签章页，签订日期页等的复印件。③若运维合同不能体现运维服务地所在省市、运维指标覆盖范围、运维服务时间，则须提供能体现上述内容的合同甲方出具的证明(格式自拟)，并加盖合同甲方公章(原件或复印件均可)；若不同合同中服务地所在省市有重复的，则还须从证明材料中体现站点名称，否则视为同一站点。（空气站运维业绩、项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分） |
| 2、项目运维管理水平 | 4.00 | 是 | 根据投标人拟投入的项目负责人（1人）情况进行评分： （1）具有5年及以上空气自动监测运维经验的得1分，需提供培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料。 （2）具有项目管理经验：自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来作为项目负责人完成至少3个项目的得3分。注：需提供项目业绩清单，相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件。 注：投标人提供上述证明材料以及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 （空气站运维业绩、项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分） |
| 3、运维执行水平 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟投入的运维技术人员情况进行评分：具有项目运维执行经验，自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来完成的运维项目业绩，提供1份运维项目业绩的得1分，满分3分。注：提供运维技术人员培训合格证(生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证)、业绩清单、相关中标公告的下载网页(注明网址)，中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件，若上述业绩证明材料无法体现运维技术人员名字的还应提供劳动合同等相关证明材料，以及投标人为其缴纳的投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)六个月中任一月份的社保证明材料。(空气站运维业绩，项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分)。 |
| 4、运维保障提升服务 | 4.00 | 是 | 为保证空气自动站运维服务质量，提升运维保障能力，投标人承诺提供现场监督与智能分析服务的得4分，满分4分。 注：需提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 5、应急服务能力 | 4.00 | 是 | 投标人提供应急预案并承诺应急到达现场时间：应急到达现场时间≤2小时，得4分；2小时＜应急到达现场时间≤4小时，得3分；注：须提供应急预案及承诺函（格式自拟）并加盖公章，未承诺或承诺不符要求或未提供应急预案的不得分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于最高限价45%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包4：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%；工程项目为5%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函，否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、招标文件规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为69.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 13.80 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分， ①标注有“★”号的技术和服务要求条款（共5项），投标人必须全部实质性响应，有负偏离（未响应）的将视为投标无效；②标注“▲”号的技术和服务要求条款（共3项），有负偏离（或未响应）的，每项扣4.6分，正偏离不加分。 |
| 2、技术响应 情况 | 27.20 | 是 | 根据投标人对招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”逐项响应情况，由评委进行评议评分，未标注“★”“▲”号的技术和服务要求条款（共17项），有负偏离（或未响应）的，每项扣1.6分，正偏离不加分。 |
| 3、运维人员 | 3.00 | 是 | 投标人应为本采购包配置足够的现场运维技术人员，现场运维人员与其负责的日常维护站点数量比值不低于1/4（低于4个子站的至少配置1人），即配置的现场运维技术人员≥13人，人员均具有生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证且有空气自动监测运维经验。 在满足上述要求的基础上，所配置的现场运维技术人员具有2年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得0.5分；具有3年以上空气自动监测运维经验的，每有1人的得1分；满分3分。 注：须提供人员名单（≥13人）、培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 4、项目联络员 | 3.00 | 是 | 投标人为本采购包在省站配置的项目联络员（2人）具备本科及以上学历且有相关空气站数据监控、数据分析经验的得3分，满分3分。 注：须提供人员名单，学历证书、工作经验相关证明材料及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 |
| 5、车辆配置 | 3.00 | 是 | 投标人按招标文件技术要求配置巡检车辆，配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1辆），即配置巡检车辆≥7辆。满足上述要求的得3分，满分3分。 注：①如投标人配置的是自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；②如投标人配置的是租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期须至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺中标后1个月内配置，需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 6、服务网点 承诺 | 3.00 | 是 | 投标人已设立或承诺中标后1个月内设置一个符合要求的技术服务网点（含质量保证实验室和系统支持实验室）的得3分，满分3分。 注：需提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 7、耗材备件 | 3.00 | 是 | 投标人承诺配备招标文件技术要求中所涉及设备的耗材备件，耗材按照不少于3个月的消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置；承诺满足要求的得3分，满分3分。 注：提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 8、主要设备 备机 | 3.00 | 是 | 投标人提供SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪（1套备机包含以上六项指标自动监测仪）作为备机，备机套数与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8（低于8个子站的至少配置1套），即备机≥7套。 满足上述要求的得3分。满分3分。 注：①投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；②已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；③如投标人承诺合同签订后运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 9、辅助设备 备机 | 2.00 | 是 | 投标人提供辅助设备备机2套（1套备机包含：工控机、交换机、宽带路由器各1台）的得2分。满分2分。 注：①已经购买备机或租赁的，提供购置发票或采购合同复印件或租赁合同复印件，租赁合同周期需至少覆盖整个服务期；②如投标人承诺合同签订后运维工作正式开展前配齐（须明确备机数量），需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |
| 10、站房数智化改造 | 3.00 | 是 | 投标人承诺中标后6个月内应抽不少于5%比例数量（仅第一年执行）的站点开展并完成站房数智化改造（即数量≥3个），且至少1个站点按照《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》）中“自动控制单元”要求改造，“附录B 站房自动化控制配备装置要求”必配和选配均需配齐，同时实现颗粒物监测设备数智化改造。 在满足上述要求的基础上，每增加一个站点开展并完成数智化改造的得1分，满分3分。 注：需提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 11、运维质量1 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供的质量保证、质量控制体系和监测设备标准化操作规程，制定相应质控措施。由评标委员会进行评分： （1）质量保证、质量控制体系完善，主要设备标准化操作规程全面详细、可操作性强，完全符合采购需求，高效保证运维质量，得0.5分；（2）建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，标准化操作规程涵盖了拟运维省控空气站内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本符合本项目采购需求，得0.2分；（3）质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，无法满足运维需求或未提供质量保证和质量控制体系或监测设备标准化操作规程可操作性较差，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程或未编制监测设备标准化操作规程，得0分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 |
| 12、运维质量2 | 0.50 | 否 | 根据投标人提供运维措施。运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。同时应充分考虑所投包的运维城市自然环境、交通状况、空气质量现状等因素。由评标委员会进行评分： （1）针对本采购包制定了详细且严谨的规章制度、故障维修等措施，提供了具体的日常维护方案、定期巡检和故障维修方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，充分考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，完全满足采购需求，得0.5分；（2）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投包件部分城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，基本满足采购需求，得0.2分；（3）制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，或未提供明确的日常管理维护方案，得0分。 |
| 13、数据审核 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供的数据审核方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对省控空气站数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但是方法和依据略有欠缺；或针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对省控空气站数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，或审核措施有明显错误，或未提供数据审核方案，得0分。 |
| 14、异常数据识别与处理 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供异常数据识别与处理方案与项目的适用性。由评标委员会进行评分： （1）对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的异常数据识别方案，系统地阐述异常数据识别方法和依据，提出切实可行的处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得1分；（2）提供了部分异常数据识别的方法，阐述了识别依据，但是方法和依据略有欠缺；或提出了处理措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得0.5分；（3）提供了几种异常数据识别方法，阐述了识别依据及处理措施，但识别方法片面，可能导致错判或漏判，或处理措施有明显错误，或未提供异常数据识别与处理方案，得0分。 |
| 15、颗粒物比对服务承诺 | 2.00 | 是 | 投标人承诺将根据采购人相关比对工作要求，配置专业颗粒物比对人员至少2名，配合开展颗粒物手工采样器量值传递、省控空气站PM10与PM2.5自动监测仪器的手工或自动比对工作，主要负责制定比对方案、颗粒物采样、运输、称重及数据分析报表等。提供承诺书（格式自拟）得2分，否则不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为21.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、空气站运维业绩 | 6.00 | 是 | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至开标截止日，承担的同类环境空气质量自动监测站运维服务业绩（不包括废气监测站、微站监测运维，运维范围至少包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪），每提供一个站点运维业绩得0.1分，满分6分。 注：1）投标人在同一个站点多次承担运维服务的，按一个站点计算。 2）须提供业绩清单及所有站点清单、相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分。①业绩清单包括但不限于运维项目名称，合同甲方名称，合同签订时间，联系人及电话，服务地所在省市，运维站点数量，是否包含六项指标分析仪，运维服务时间(区间)，证明材料在投标文件中对应页码等。 ②运维合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页，签订日期页等的复印件。③若运维合同不能体现运维服务地所在省市，运维指标覆盖范围，运维服务时间，则须提供能体现上述内容的合同甲方出具的证明(格式自拟)，并加盖合同甲方公章(原件或复印件均可)；若不同合同中服务地所在省市有重复的，则还须从证明材料中体现站点名称，否则视为同一站点。（空气站运维业绩、项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分） |
| 2、项目运维管理水平 | 4.00 | 是 | 根据投标人拟投入的项目负责人（1人）情况进行评分： （1）具有5年及以上空气自动监测运维经验的得1分，需提供培训合格证（生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证）、劳动合同等运维经验相关证明材料。 （2）具有项目管理经验：自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来作为项目负责人完成至少3个项目的得3分。注：需提供项目业绩清单、业绩相关中标公告的下载网页（注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件，若上述业绩证明材料无法体现项目负责人名字的还应提供劳动合同等相关证明材料。注：投标人提供上述证明材料以及投标人为其缴纳的投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）六个月中任一月份的社保证明材料。 （空气站运维业绩、项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分） |
| 3、运维执行水平 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟投入的运维技术人员情况进行评分：具有项目运维执行经验，自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来完成的运维项目业绩，提供1份运维项目业绩的得1分，满分3分。注：提供运维技术人员培训合格证(生态环境政府部门颁发的环境空气质量自动监测培训合格证明或上岗证)、业绩清单、相关中标公告的下载网页(注明网址)、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目验收合格的相关证明文件复印件，若上述业绩证明材料无法体现运维技术人员名字的还应提供劳动合同等相关证明材料，以及投标人为其缴纳的投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)六个月中任一月份的社保证明材料。(空气站运维业绩，项目运维管理水平和运维执行水平提供的业绩不得重复，重复的不得分)。 |
| 4、运维保障提升服务 | 4.00 | 是 | 为保证空气自动站运维服务质量，提升运维保障能力，投标人承诺提供运维管理与考核系统服务的得4分，满分4分。 注：需提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 5、应急服务能力 | 4.00 | 是 | 投标人提供应急预案并承诺应急到达现场时间：应急到达现场时间≤2小时，得4分；2小时＜应急到达现场时间≤4小时，得3分；注：须提供应急预案及承诺函（格式自拟）并加盖公章，未承诺或承诺不符要求或未提供应急预案的不得分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价低于最高限价45%的，即省控环境空气自动监测站委托运维服务项目响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1、采购内容：2026-2028年福建省152个省控空气站（见表1）日常运行维护。

2、分包情况：本项目划分为4个采购包件进行采购。

采购包1覆盖三明（永安市、明溪县、清流县、宁化县、大田县、尤溪县等县合计14个）、龙岩（合计13个），共计27个站点；

采购包2覆盖三明（建宁、泰宁、将乐、沙县等县合计9个）、南平（合计19个），共计28个站点；

采购包3覆盖福州（合计18个）、莆田（合计4个）、泉州（惠安县合计5个）、宁德（合计18个）、平潭（合计3个），共计48个站点；

采购包4覆盖厦门（合计4个）、泉州（石狮市、晋江市、南安市、泉港区、安溪县、永春县、德化县等县合计20个）、漳州（合计25个），共计49个站点。

3、本项目投标人可对个别采购包或全部采购包（四个包）进行投标，但只能成为其中一个采购包的中标候选人，本项目按照采购包1至采购包4的顺序进行评审，当投标人成为前面包组（采购包1）的投标的中标候选人后，即参加后面包组（采购包2、采购包3、采购包4）的投标，符合性审查不通过，按无效投标处理。

表1 省控空气站站点情况

| 包号 | 序号 | 城市 | 县（市、区） | 站点类别 | 点位名称 | 站点数小计（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1 | 龙岩市 | 漳平市 | 省控城市站 | 漳平市委 | 27 |
|  | 2 | 龙岩市 | 漳平市 | 省控城市站 | 漳平市第二实验小学 |  |
|  | 3 | 龙岩市 | 长汀县 | 省控城市站 | 长汀二中 |  |
|  | 4 | 龙岩市 | 长汀县 | 省控城市站 | 长汀职专 |  |
|  | 5 | 龙岩市 | 永定区 | 省控城市站 | 永定区环保局 |  |
|  | 6 | 龙岩市 | 永定区 | 省控城市站 | 永定二中 |  |
|  | 7 | 龙岩市 | 上杭县 | 省控城市站 | 上杭县环保局 |  |
|  | 8 | 龙岩市 | 上杭县 | 省控城市站 | 县一中 |  |
|  | 9 | 龙岩市 | 武平县 | 省控城市站 | 武平县政府 |  |
|  | 10 | 龙岩市 | 武平县 | 省控城市站 | 武平一中 |  |
|  | 11 | 龙岩市 | 连城县 | 省控城市站 | 连城县职业教育中心 |  |
|  | 12 | 龙岩市 | 连城县 | 省控城市站 | 连城县实验小学西城校区 |  |
|  | 13 | 龙岩市 | 永定 | 重点监控区域空气站 | 龙岩高新区 |  |
|  | 14 | 三明市 | 永安市 | 省控城市站 | 永安四中 |  |
|  | 15 | 三明市 | 永安市 | 省控城市站 | 永安市监测站 |  |
|  | 16 | 三明市 | 永安市 | 省控城市站 | 永安市教育局 |  |
|  | 17 | 三明市 | 永安市 | 重点监控区域空气站 | 永安尼葛开发区 |  |
|  | 18 | 三明市 | 明溪县 | 省控城市站 | 明溪县环保局 |  |
|  | 19 | 三明市 | 明溪县 | 省控城市站 | 县宾馆 |  |
|  | 20 | 三明市 | 清流县 | 省控城市站 | 清流县环保局 |  |
|  | 21 | 三明市 | 清流县 | 省控城市站 | 城关小学 |  |
|  | 22 | 三明市 | 宁化县 | 省控城市站 | 三明工贸学校 |  |
|  | 23 | 三明市 | 宁化县 | 省控城市站 | 县第七中 |  |
|  | 24 | 三明市 | 大田县 | 省控城市站 | 文昌 |  |
|  | 25 | 三明市 | 大田县 | 省控城市站 | 玉田站 |  |
|  | 26 | 三明市 | 尤溪县 | 省控城市站 | 尤溪实验小学 |  |
|  | 27 | 三明市 | 尤溪县 | 省控城市站 | 县自来水厂 |  |
| 采购包2 | 1 | 南平市 | 邵武市 | 省控城市站 | 邵武七中 | 28 |
|  | 2 | 南平市 | 邵武市 | 省控城市站 | 邵武一中 |  |
|  | 3 | 南平市 | 武夷山市 | 省控城市站 | 武夷山一中 |  |
|  | 4 | 南平市 | 武夷山市 | 省控城市站 | 武夷学院 |  |
|  | 5 | 南平市 | 建瓯市 | 省控城市站 | 建瓯市环保局 |  |
|  | 6 | 南平市 | 建瓯市 | 省控城市站 | 水西林场 |  |
|  | 7 | 南平市 | 建阳区 | 省控城市站 | 建阳农工校 |  |
|  | 8 | 南平市 | 建阳区 | 省控城市站 | 建阳区环保局 |  |
|  | 9 | 南平市 | 建阳区 | 省控城市站 | 胜德山庄 |  |
|  | 10 | 南平市 | 顺昌县 | 省控城市站 | 顺昌实验小学 |  |
|  | 11 | 南平市 | 顺昌县 | 省控城市站 | 林业技术推广中心 |  |
|  | 12 | 南平市 | 浦城县 | 省控城市站 | 浦城一中 |  |
|  | 13 | 南平市 | 浦城县 | 省控城市站 | 县特殊学校 |  |
|  | 14 | 南平市 | 光泽县 | 省控城市站 | 光泽县委 |  |
|  | 15 | 南平市 | 光泽县 | 省控城市站 | 光泽县林业局 |  |
|  | 16 | 南平市 | 松溪县 | 省控城市站 | 松溪二中 |  |
|  | 17 | 南平市 | 松溪县 | 省控城市站 | 松溪县环保局 |  |
|  | 18 | 南平市 | 政和县 | 省控城市站 | 新环保大楼 |  |
|  | 19 | 南平市 | 政和县 | 省控城市站 | 政和二中 |  |
|  | 20 | 三明市 | 建宁县 | 省控城市站 | 建宁原县政府 |  |
|  | 21 | 三明市 | 建宁县 | 省控城市站 | 智华中学 |  |
|  | 22 | 三明市 | 泰宁县 | 省控城市站 | 泰宁一中 |  |
|  | 23 | 三明市 | 泰宁县 | 省控城市站 | 泰宁四中 |  |
|  | 24 | 三明市 | 将乐县 | 省控城市站 | 将乐县科技局 |  |
|  | 25 | 三明市 | 将乐县 | 省控城市站 | 将乐县委党校 |  |
|  | 26 | 三明市 | 沙县区 | 省控城市站 | 沙县环保局 |  |
|  | 27 | 三明市 | 沙县区 | 省控城市站 | 沙县三中 |  |
|  | 28 | 三明市 | 沙县区 | 重点监控区域空气站 | 三明高新金沙园 |  |
| 采购包3 | 1 | 福州市 | 福清市 | 省控城市站 | 福清市监测站 | 48 |
|  | 2 | 福州市 | 福清市 | 省控城市站 | 崇文小学 |  |
|  | 3 | 福州市 | 长乐区 | 省控城市站 | 郑和花园 |  |
|  | 4 | 福州市 | 长乐区 | 省控城市站 | 长乐市政府 |  |
|  | 5 | 福州市 | 闽侯县 | 省控城市站 | 闽侯一中 |  |
|  | 6 | 福州市 | 闽侯县 | 省控城市站 | 科技文化中心 |  |
|  | 7 | 福州市 | 连江县 | 省控城市站 | 小湾村 |  |
|  | 8 | 福州市 | 连江县 | 省控城市站 | 连江县医院 |  |
|  | 9 | 福州市 | 罗源县 | 省控城市站 | 罗源县环保局 |  |
|  | 10 | 福州市 | 罗源县 | 省控城市站 | 罗源一中 |  |
|  | 11 | 福州市 | 闽清县 | 省控城市站 | 老人会 |  |
|  | 12 | 福州市 | 闽清县 | 省控城市站 | 台山水厂 |  |
|  | 13 | 福州市 | 永泰县 | 省控城市站 | 上马路 |  |
|  | 14 | 福州市 | 永泰县 | 省控城市站 | 城南小学 |  |
|  | 15 | 福州市 | 福州 | 重点监控区域空气站 | 高新区创新园 |  |
|  | 16 | 福州市 | 福清市 | 重点监控区域空气站 | 江阴工业区 |  |
|  | 17 | 福州市 | 福州 | 重点监控区域空气站 | 马尾亭江镇政府站 |  |
|  | 18 | 福州市 | 福清市 | 重点监控区域空气站 | 元洪投资区 |  |
|  | 19 | 宁德市 | 福安市 | 省控城市站 | 福安市文化馆 |  |
|  | 20 | 宁德市 | 福安市 | 省控城市站 | 福安一中 |  |
|  | 21 | 宁德市 | 福鼎市 | 省控城市站 | 福鼎六中 |  |
|  | 22 | 宁德市 | 福鼎市 | 省控城市站 | 实验小学 |  |
|  | 23 | 宁德市 | 霞浦县 | 省控城市站 | 霞浦县第六中学 |  |
|  | 24 | 宁德市 | 霞浦县 | 省控城市站 | 县第三小学 |  |
|  | 25 | 宁德市 | 古田县 | 省控城市站 | 宁德市特殊教育学校 |  |
|  | 26 | 宁德市 | 古田县 | 省控城市站 | 玉田中学 |  |
|  | 27 | 宁德市 | 屏南县 | 省控城市站 | 闽东电力公司 |  |
|  | 28 | 宁德市 | 屏南县 | 省控城市站 | 屏南县职业中学 |  |
|  | 29 | 宁德市 | 寿宁县 | 省控城市站 | 寿宁县气象局 |  |
|  | 30 | 宁德市 | 寿宁县 | 省控城市站 | 县党校 |  |
|  | 31 | 宁德市 | 周宁县 | 省控城市站 | 周宁县环保局 |  |
|  | 32 | 宁德市 | 周宁县 | 省控城市站 | 人社局 |  |
|  | 33 | 宁德市 | 柘荣县 | 省控城市站 | 柘荣县环保局 |  |
|  | 34 | 宁德市 | 柘荣县 | 省控城市站 | 县自来水厂 |  |
|  | 35 | 宁德市 | 蕉城区 | 重点监控区域空气站 | 第三水厂 |  |
|  | 36 | 宁德市 | 宁德 | 重点监控区域空气站 | 三都澳港区 |  |
|  | 37 | 平潭 | 平潭 | 省控城市站 | 县政府 |  |
|  | 38 | 平潭 | 平潭 | 省控城市站 | 36脚湖 |  |
|  | 39 | 平潭 | 平潭 | 重点监控区域空气站 | 金井港区 |  |
|  | 40 | 莆田市 | 仙游县 | 省控城市站 | 仙游县监测站 |  |
|  | 41 | 莆田市 | 仙游县 | 省控城市站 | 鲤南镇政府 |  |
|  | 42 | 莆田市 | 涵江 | 重点监控区域空气站 | 涵江华侨职专 |  |
|  | 43 | 莆田市 | 秀屿区 | 重点监控区域空气站 | 西乌垞村 |  |
|  | 44 | 泉州市 | 惠安县 | 省控城市站 | 惠安县体育馆 |  |
|  | 45 | 泉州市 | 惠安县 | 省控城市站 | 城南第二实验小学 |  |
|  | 46 | 泉州市 | 惠安县 | 省控城市站 | 科山中学 |  |
|  | 47 | 泉州市 | 惠安县 | 重点监控区域空气站 | 后建村委会 |  |
|  | 48 | 泉州市 | 惠安县 | 重点监控区域空气站 | 杜厝村委会 |  |
| 采购包4 | 1 | 泉州市 | 石狮市 | 省控城市站 | 金林村 | 49 |
|  | 2 | 泉州市 | 石狮市 | 省控城市站 | 前廊村 |  |
|  | 3 | 泉州市 | 石狮市 | 重点监控区域空气站 | 石湖作业区 |  |
|  | 4 | 泉州市 | 晋江市 | 省控城市站 | 晋江一中 |  |
|  | 5 | 泉州市 | 晋江市 | 省控城市站 | 曾井小区 |  |
|  | 6 | 泉州市 | 晋江市 | 重点监控区域空气站 | 出口加工区 |  |
|  | 7 | 泉州市 | 南安市 | 省控城市站 | 南安一中 |  |
|  | 8 | 泉州市 | 南安市 | 省控城市站 | 南美子站 |  |
|  | 9 | 泉州市 | 泉港区 | 省控城市站 | 泉港区环保局 |  |
|  | 10 | 泉州市 | 泉港区 | 省控城市站 | 凤北村 |  |
|  | 11 | 泉州市 | 泉港区 | 重点监控区域空气站 | 仙境村 |  |
|  | 12 | 泉州市 | 安溪县 | 省控城市站 | 安溪砖文 |  |
|  | 13 | 泉州市 | 安溪县 | 省控城市站 | 安溪上山 |  |
|  | 14 | 泉州市 | 永春县 | 省控城市站 | 永春师范 |  |
|  | 15 | 泉州市 | 永春县 | 省控城市站 | 永春一中 |  |
|  | 16 | 泉州市 | 德化县 | 省控城市站 | 龙门滩大厦 |  |
|  | 17 | 泉州市 | 德化县 | 省控城市站 | 德化县环保局 |  |
|  | 18 | 泉州市 | 鲤城区 | 重点监控区域空气站 | 上村社区 |  |
|  | 19 | 泉州市 | 泉州台商投资区 | 重点监控区域空气站 | 秀江中学 |  |
|  | 20 | 泉州市 | 泉州经济技术开发区 | 重点监控区域空气站 | 实验学校 |  |
|  | 21 | 厦门市 | 翔安区 | 重点监控区域空气站 | 马巷何厝 |  |
|  | 22 | 厦门市 | 海沧区 | 重点监控区域空气站 | 新阳工业区 |  |
|  | 23 | 厦门市 | 集美区 | 重点监控区域空气站 | 集美杏林南路站 |  |
|  | 24 | 厦门市 | 海沧区 | 重点监控区域空气站 | 嵩屿码头 |  |
|  | 25 | 漳州市 | 龙海区 | 省控城市站 | 龙海中医院 |  |
|  | 26 | 漳州市 | 龙海区 | 省控城市站 | 海澄月港 |  |
|  | 27 | 漳州市 | 云霄县 | 省控城市站 | 立人学校 |  |
|  | 28 | 漳州市 | 云霄县 | 省控城市站 | 县环保局 |  |
|  | 29 | 漳州市 | 漳浦县 | 省控城市站 | 漳浦县气象局 |  |
|  | 30 | 漳州市 | 漳浦县 | 省控城市站 | 漳浦一中 |  |
|  | 31 | 漳州市 | 诏安县 | 省控城市站 | 诏安县监测站 |  |
|  | 32 | 漳州市 | 诏安县 | 省控城市站 | 诏安县医院 |  |
|  | 33 | 漳州市 | 长泰区 | 省控城市站 | 长泰县环保局 |  |
|  | 34 | 漳州市 | 长泰区 | 省控城市站 | 原长泰一中 |  |
|  | 35 | 漳州市 | 东山县 | 省控城市站 | 东山二中 |  |
|  | 36 | 漳州市 | 东山县 | 省控城市站 | 东山一中附小 |  |
|  | 37 | 漳州市 | 南靖县 | 省控城市站 | 南靖县监测站 |  |
|  | 38 | 漳州市 | 南靖县 | 省控城市站 | 县博物馆 |  |
|  | 39 | 漳州市 | 平和县 | 省控城市站 | 平和县环保局 |  |
|  | 40 | 漳州市 | 平和县 | 省控城市站 | 平和金华小学分校 |  |
|  | 41 | 漳州市 | 华安县 | 省控城市站 | 华安县监测站 |  |
|  | 42 | 漳州市 | 华安县 | 省控城市站 | 实验二小 |  |
|  | 43 | 漳州市 | 漳州开发区 | 重点监控区域空气站 | 招商水务 |  |
|  | 44 | 漳州市 | 台商投资区 | 重点监控区域空气站 | 台商华侨中学 |  |
|  | 45 | 漳州市 | 漳州高新区 | 重点监控区域空气站 | 靖圆镇村办 |  |
|  | 46 | 漳州市 | 龙文区 | 重点监控区域空气站 | 龙文发展 |  |
|  | 47 | 漳州市 | 古雷区 | 重点监控区域空气站 | 古雷北部 |  |
|  | 48 | 漳州市 | 龙海 | 重点监控区域空气站 | 后石港区 |  |
|  | 49 | 漳州市 | 古雷区 | 重点监控区域空气站 | 古雷南部 |  |

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

### 采购包1

★（一）基本要求

运行维护服务范围包括：站房所有空气质量监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备、辅助设备设施五个部分的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，颗粒物自动或手工比对工作，监测数据的审核上报，承担场地站房维护和维修、电力、网络通讯等费用。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪（如有）；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪等。气象（参数主要包括风速、风向、温度、湿度、气压）监测仪器的运维及质控校准；数据采集与传输设备包括工控机、交换机、宽带路由器；辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、自动灭火器、智能监控系统（含视频监控、环境监控及门禁管理）等（智能监控系统设备如有缺漏，须负责自行配齐）。投标人负责站房及仪器设备财产安全。

运维工作必须接受福建省生态环境厅（以下简称“省厅”）、福建省环境监测中心站（以下简称“省站”）、省驻市环境监测中心站（以下简称“驻市站”）安排的质量检查和考核，确保省控空气站各项监测仪器正常稳定运行并与省级平台正常联网。投标人应对每个站点提供有资质的防雷检测部门出具的检测合格证书。

运维过程中涉及站点迁移的，投标人免费负责监测仪器、辅助设备等的搬迁和安装等具体工作。若服务期内有新增或替换站点、仪器，新增站点、仪器的费用不超过合同总金额5%的，所需费用包含在本合同中。

（二）运维技术要求

★1、总体要求

1.1投标人中标后按照省厅或省站要求按时完成省控空气站点位运维交接工作，当省控空气站监测设备无法满足性能指标要求或检测不合格时，投标人应提供备机。在服务期结束时或合同终止执行时，按照省站要求与新运维单位完成交接工作。

1.2省控空气站站房的场地站房电费和网络通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由投标人承担，并包含在本项目投标报价中。

1.3投标人需积极响应采购人对省控空气站实施的数智化改造工作要求。

2、机构、人员、车辆、设备及辅助设施配备要求

【评审项1】2.1机构

投标人在采购人指定地点设立技术服务网点，提供的技术服务网点应包括质量保证实验室和系统支持实验室，实验室应具备对监测仪器和设备进行量值传递、校准、性能审核和维护维修，并对检修后的监测仪器、设备进行校准和性能测试的条件。

质量保证实验室和系统支持实验室基本要求：

质量保证实验室和系统支持实验室应独立隔开，实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在（25±5）℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、动态校准仪、质控用标准气体、1套臭氧传递系统、标准流量计、标准压力计、配套维修工具等。

▲2.2人员

2.2.1投标人应选派项目联络员在省站进行省控空气站的运维管理，省站有权要求投标人撤换不符合管理要求的项目联络员，未经省站同意，擅自更换项目联络员，每更换一人扣除合同款的5%。

2.2.2 投标人应保证配备足够的专业运维人员。

2.2.3投标人根据采购人相关比对工作要求配置专业颗粒物比对人员开展相关工作。

省控空气站现场运维人员、颗粒物比对人员以及选派到省站的项目联络员均应遵守省站相关规定。

【评审项2】2.3车辆

投标人配备的专用运维车辆须保障空气站日常维护正常运行，运维车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。

▲2.4设备及耗材配件

2.4.1其他设备

运维工作需配备必要的设备，设备数量要求见表2。

表2  其他设备配置要求清单

| 其他设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 大、小量程标准流量计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准气压计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准温、湿度计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 各种标准气体 | 每4个站点至少1套(每套需包含SO2/NO（NO2）/CO三种标气，低于4个站点的须配1套) |
| 臭氧标准传递系统 | 至少配置1套（包括臭氧校准仪、零气发生器、动态校准仪等） |
| 自动化滤膜称重系统（不低于十万分之一分析天平） | 至少配置1套 |
| 颗粒物手工采样器 | 至少配置6台及不少于1000张特氟龙滤膜耗材 |
| 样品保存和运输设备 | 至少配置1套 |
| 盖革-米勒计数器 | 至少配置1台 |

2.4.2备机

2.4.2.1主要设备备机

投标人提供的备机监测原理须与原机匹配，气态污染物备机监测原理为点式分析仪，设备备机性能及功能应满足相关国家标准和技术要求，且须通过适用性检测并向省站备案。

2.4.2.2辅助设备备机

投标人提供的辅助设备备机，工控机、交换机、宽带路由器须保障数据采集和传输的有效。

2.4.3耗材备件

投标人提供的仪器设备的耗材和备件必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，应经省站确认），严禁使用劣质备品备件和耗材。

★2.5运维辅助服务

投标人中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的运维辅助服务。

2.5.1成因分析与追踪溯源服务

为保证空气自动站运维服务质量，提升运维保障能力，投标人须提供成因分析与追踪溯源服务。

投标人中标后须提供紫外辐射和太阳总辐射监测（紫外辐射计和太阳总辐射计各6套），并提供VOCs采样分析等质量控制服务。

2.5.1.1紫外辐射计：适用于环境监测中连续、自动测量太阳紫外辐射强度。核心波段：UVA+UVB，测量波长：290-390 nm，精度：±5%，测量时间：≤1 s，防护：IP67。

2.5.1.2太阳总辐射计：适用于环境监测中连续、自动监测水平面上全光谱太阳辐射。精度等级：B级，测量范围：0-4000 W/m²，光谱范围：0.28-3.0 μm，响应时间(95%)：≤10 s，防护：IP67。

2.5.2站房数智化改造。

投标人通过优化组件、自动运维维护、智能审核、管理升级等不同技术手段和方式对运维站点进行无人化运维改造，中标人根据实际运行效果和质控结果，征得采购人同意后，可调整相应数量的现场人员、车辆、运维频次和考核等。

（1）智能感知自动控制单元：包括温湿度、气瓶压力、采样管气温、采样管流速、电流电压、烟雾报警、水浸等传感器，同时配备电源自动控制装置、智能门禁装置。用于连续自动监控站房内的动力环境条件、辅助设备运行情况以及监控人员进出情况、站房周边情况，并控制空调、照明、排风扇等装置。

（2）控制单元：用于对监测站房内的监测设备、辅助设备、自动质控单元、和自动维护单元等进行自动、远程控制；同时可对监测数据的显示、采集、处理、存储、分析、判断和传输。

（3）自动质控和维护单元：安装气态污染物监测仪自动化质控和维护装置，实现零点、跨度和多点的定时质控和远程质控；同时气态污染物监测仪进气管路的过滤膜备自动更换功能。其中，颗粒物监测设备数智化改造的，需具备颗粒物监测设备、流量和标准膜或标准粒子自动检查功能。

3、运维工作内容

【评审项3】3.1运维过程中主要完成以下工作：

(1)省控空气站的日常运行维护。

(2)省控空气站的日常质量管理。

(3)省控空气站的日常安全管理。

(4)省控空气站监测数据的日常审核、上报。

(5)省控空气站的仪器设备维护保养及故障维修。

(6)省控空气站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

(7)省控空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障省控空气站与省级平台、中国环境监测总站通讯正常。涉及省站开发的数采软件的技术问题可报告省站协调解决。

(8)根据工作需要开展省控空气站PM10与PM2.5自动监测的联机或手工比对。

(9)根据工作需要开展新购置PM2.5监测仪器验收检查过程中的日常运维工作，并负责验收比对检查场地视频监控设备的安装及监测数据的联网，负责将验收比对完成的新购置PM2.5监测仪器运输至拟更换点位。

(10)当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(11)当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(12)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾等不可抗力导致），投标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告省站，省站视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

(13)涉及站点迁移的，投标人应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

(14)做好站房门禁和视频监控系统的维修及维护工作。

【评审项4】3.2颗粒物手工比对

中标人提供的颗粒物采样器，经采购人按要求对颗粒物采样器进行平行性和准确性检查，合格的采样器方可用于现场比对。

3.2.1常规比对，每季度抽取一定数量的空气站点进行手工比对，每个站点的比对应不少于5个有效时段的比对数据，比对结果计算每个采样时段的相对误差。

3.2.2连续比对，省站每年视情况要求对站点颗粒物自动监测仪器进行连续比对，在规定时间内提供至少23个有效手工比对数据，比对结果计算参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）表3“参比方法比对测试”要求。

4、运维工作目标

【评审项5】运维期间，投标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

▲4.1投标人确保提供及时、准确、有效的监测数据，省控空气站的运行质量应达到以下指标：

(1)所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2)各项指标数据获取率达到90%以上（含90%，以小时值计）。

(3)各项指标数据有效率达到80%以上（含80%，以小时值计）。

(4)异常情况处理率100%。

5、运维工作要求

【评审项6】投标人应遵守省厅、省站关于省控空气站运行管理的各项规定，如运维期间省厅、省站出台新的省控空气站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行，运维工作要求详见招标文件附件中的附件3。

【评审项7】5.1运维工作一般要求如下：

5.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

5.1.2保持站房外20m以内的环境清洁。

5.1.3检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

5.1.4保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下。

5.1.5设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

5.1.6定期检查消防、防雷等安全设施。

5.1.7每次维护后做好系统运行维护记录。

5.1.8进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

【评审项8】5.2每日工作内容至少包括：

项目联络员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

5.2.1判断系统数据采集与传输情况。

5.2.2根据视频在线系统，检查站房内外部有无安全隐患、人为干扰隐患。

5.2.3根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

5.2.4发现监测数据异常，应立即通知省站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。

5.2.5在污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.2.6根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况。

5.2.7每日检查数据是否及时上传至省级平台，发现数据断网及时恢复。

5.2.8投标人对省控空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交。

每日12时前完成省控空气站前日各站点原始小时值的审核，报送复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。

【评审项9】5.3每周工作内容至少包括：

每周至少巡视省控空气站站房内外机周边环境1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作至少包括：

5.3.1查看省控空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

5.3.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

5.3.3检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

5.3.4检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作。

5.3.5对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修（每年4-10月臭氧污染高发季节，不得在9时至20时之间开展臭氧运维及质控工作）。

5.3.6按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护（如输出压力、加热温度）。

5.3.7检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

5.3.8检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

5.3.9检查省控空气站的通讯系统，保证省控空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

5.3.10对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

5.3.11检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，按运维要求及时更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

5.3.12在冬、夏季节应注意省控空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

5.3.13应及时清除省控空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

5.3.14应经常检查避雷设施是否可靠，省控空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

5.3.15检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

5.3.16每周对气象仪器、供电系统、视频监控系统等设备

的运行情况进行检查。

5.3.17每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

5.3.18每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省站汇报。

5.3.19每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

【评审项10】5.4每月工作内容至少包括：

5.4.1清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器检测器、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.4.2清洁β法颗粒物监测仪仪器的压头及纸带下的垫块，污染天气应增加清洁频次。

5.4.3检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪，超过国家相关规范要求时应进行校准。

5.4.4 长光程仪器SO2、NO2和O3标准光谱文件更新，检查调整光路。

【评审项11】5.5每季度工作内容至少包括：

5.5.1采样支管及采样风机每季度至少清洗（或更换）一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.5.2对气态分析仪进行精密度审核。

5.5.3采用臭氧传递标准对省控空气站臭氧工作标准进行标准传递。

5.5.4检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器等。

5.5.5对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.5.6长光程仪器，清洁角反射镜，SO2、NO2和O3标准光谱文件重做，并进行单点校准检查。

【评审项12】5.6每半年工作内容至少包括：

5.6.1对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

5.6.2振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯。

5.6.3更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

5.6.4对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

5.6.5对能见度仪器进行校准。

5.6.6检查和校准气象五参数设备。

5.6.7 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查、光浊度零点测试或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

5.6.8 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

5.6.9 清洁采样总管、颗粒物采样管并检漏。

5.6.10 长光程仪器检查（更换）氙灯，并进行多点校准。

【评审项13】5.7每年工作内容至少包括：

长光程仪器更新FS文件（背景谱和汞灯谱）、颗粒物监测仪的浊度计内部清洁、对于加装滤膜动态测量系统的仪器每年清洁一次基态/参比态气路切换阀；每年更换一次样品气体干燥器。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

对所有子站线路安全进行检查，防雷系统每年检测一次，并出具防雷检测合格报告。

【评审项14】5.8投标人应建立省控空气站维护档案

对省控空气站的运维工作进行详细记录，并每年将运维记录在省站进行归档。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：省控空气站运行维护记录、颗粒物监测仪校准检查记录、气态污染物监测仪校准检查记录、空气自动监测系统仪器设备维修记录、空气自动监测系统备品备件管理记录、省控空气站主要消耗材料使用记录、多点线性校准表格、省控空气站室内外环境记录、标准物质使用记录、空气自动监测系统仪器资料保管清单，详见招标文件附件中的附件3。

【评审项15】5.9日常运维其他相关要求如下：

5.9.1每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

5.9.2投标人保证满足环保部门对省控空气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在2小时之内响应，6小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，投标人必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

5.9.3当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站，省站组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

5.9.4严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

【评审项16】5.10质量控制要求

投标人需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

5.10.1量值溯源要求

投标人在每个省控空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家一级标准物质或国家标准样品，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

投标人应每年将省控空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到省级计量单位，每半年将臭氧传递标准向省级臭氧传递标准进行溯源，每年将颗粒物手工采样器送至省站进行性能审核，性能指标均应符合要求。

5.10.2日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：①安装时；②移动位置时；③进行可能影响校准结果的维修或维护后；④监测仪暂停工作一段时间后；⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

5.10.3质量检查

投标人必须接受省厅、省站及驻市站质量检查。

5.10.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时填写报送。

【评审项17】5.11系统设备维修要求

5.11.1维修更换工作要求

投标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

5.11.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

5.11.3对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.12交接要求。投标人中标后根据采购人要求实施交接，内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等，经审核确认后，开展运维交接工作。对需要交接的相关文档、资料、系统、设备等形成清单；设备性能开展测试，对基础设施具体情况进行确认；需更换备机的，相关备机性能测试和功能检查均须合格，确认交接工作全部完成后，向采购人提交完整交接记录。

5.13其他未尽事宜，按照国家相关标准规范执行。

★（三）监督考核要求

省站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

运维考核要求

1. 监督管理

1.1 数据必须真实有效。

1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议，见招标文件附件中的附件1），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，省站有权终止合同。

1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实省站有权终止运维合同。

2.考核办法

每月由省站组织驻市站对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据有效率(以下简称两率)以及运行维护的内容。

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量总和时应扣除因不可抗力（如停电）、现场检查等造成的停止监测的小时值数据。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.1数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据获取率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据有效率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据有效率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据有效率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分由省站组织驻市站按照《运行维护考核扣分标准细则》内容进行运行维护评分。若当季度存在驻市站按照《现场检查表》（见招标文件附件中的附件2）对站点进行现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=现场检查评分（100分）×15%+月运行维护评分（30分）×50%；若无现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=月运行维护评分（30分）。

运行维护考核扣分标准细则（总分30分）

| 序号 | 问 题 | 扣分标准 （每期次考核时从运行维护部分总分30分中扣除，直至扣完为止) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按运维要求时限到现场开展运维工作的 | 每次一次扣5分 |
| 2 | 未按运维要求时限完成运维工作 | 周、月任务缺失一项扣1分；季度、半年、年任务缺失一项扣2分 |
| 3 | 质控结果不合格应重新校准并再次检查至合格 | 未做到每一项扣1分，其中，MFC流量超出±2%每次扣2分 |
| 4 | 使用过期标气或非一级标气开展运维的 | 每项气态污染物扣2分 |
| 5 | 发出异常任务单（每日8时～22时）后未在2小时内到达现场，未在4小时内完成维修或提出解决方案 | 每次扣1分 |
| 6 | 站点需要更换备机的，未在发出异常任务单后48小时内更换备机 | 每次扣2分 |
| 7 | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否通过有资质的单位进行计量检定或校准 | 每项不符合扣2分 |
| 8 | 点式气态分析仪质控操作过程未采用软件自动完成的，因特殊原因可不扣分 | 每项扣1分 |
| 9 | 点式气态分析仪质控因特殊原因采用手工操作时，目标浓度稳定后持续时间至少5分钟，仪器数据未稳定就进行校准的情况 | 每项扣1分 |
| 10 | 动态校准仪臭氧工作标准超出量值溯源有效期的 | 当季度每月扣2分 |
| 11 | 未经同意在工控机中加装各类远程软件，qq、微信等数据传输、聊天软件等 | 发生网络安全问题，当季度每月扣2分，因网络安全漏洞，被有关部门通报的，当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 12 | 尚未取得培训合格证或证书不在有效期内的人员运维本项目 | 当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 13 | 颗粒物监测仪重要参数发生改变 | 颗粒物监测仪浓度系数K、B值与说明书不一致，且不能提供响应校准依据的，每项（PM10/PM2.5）扣5分；加热方式及加热参数设置值发生改变的，每项（PM10/PM2.5）扣5分 |
| 14 | 未按要求完成颗粒物手工比对任务 | 每发生一次扣1000元 |
| 15 | 现场检查中发现的问题，运维单位未及时完成整改的（不可抗力因素除外，运维单位应及时告知）。 | 未在检查后1个月内完成整改的，扣2000元 |

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

4.中标人在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

5.其他规定

中标人有下列情形之一的，省站将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况，发现非运维人员进出房，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现中标人未达到省厅和省站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当年度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

★（四）参考技术规范和标准

1.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 818-2018；

2.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018；

3.《环境空气臭氧监测一级校准技术规范》HJ 817-2018；

4.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 653-2021；

5.《环境空气颗粒物（ PM10和PM2.5 ）连续自动监测系统安装和验收技术规范》HJ 655-2013；

6.国家环境监测网环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）；

7.《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO）自动监测系统技术要求及检测方法)HJ 654-2013；

8.《环境空气气态污染物（ SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统安装验收技术规范》HJ 193-2013；

9.《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行)》；

10.其他现行有效的技术规范及国家标准。

以上规范如有更新，以最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范。

采购包2

★（一）基本要求

运行维护服务范围包括：站房所有空气质量监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备、辅助设备设施五个部分的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，颗粒物自动或手工比对工作，监测数据的审核上报，承担场地站房维护和维修、电力、网络通讯等费用。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪（如有）；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪等。气象（参数主要包括风速、风向、温度、湿度、气压）监测仪器的运维及质控校准；数据采集与传输设备包括工控机、交换机、宽带路由器；辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、自动灭火器、智能监控系统（含视频监控、环境监控及门禁管理）等（智能监控系统设备如有缺漏，须负责自行配齐）。投标人负责站房及仪器设备财产安全。

运维工作必须接受福建省生态环境厅（以下简称“省厅”）、福建省环境监测中心站（以下简称“省站”）、省驻市环境监测中心站（以下简称“驻市站”）安排的质量检查和考核，确保省控空气站各项监测仪器正常稳定运行并与省级平台正常联网。投标人应对每个站点提供有资质的防雷检测部门出具的检测合格证书。

运维过程中涉及站点迁移的，投标人免费负责监测仪器、辅助设备等的搬迁和安装等具体工作。若服务期内有新增或替换站点、仪器，新增站点、仪器的费用不超过合同总金额5%的，所需费用包含在本合同中。

（二）运维技术要求

★1、总体要求

1.1投标人中标后按照省厅或省站要求按时完成省控空气站点位运维交接工作，当省控空气站监测设备无法满足性能指标要求或检测不合格时，投标人应提供备机。在服务期结束时或合同终止执行时，按照省站要求与新运维单位完成交接工作。

1.2省控空气站站房的场地站房电费和网络通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由投标人承担，并包含在本项目投标报价中。

1.3投标人需积极响应采购人对省控空气站实施的数智化改造工作要求。

2、机构、人员、车辆、设备及辅助设施配备要求

【评审项1】2.1机构

投标人在采购人指定地点设立技术服务网点，提供的技术服务网点应包括质量保证实验室和系统支持实验室，实验室应具备对监测仪器和设备进行量值传递、校准、性能审核和维护维修，并对检修后的监测仪器、设备进行校准和性能测试的条件。

质量保证实验室和系统支持实验室基本要求：

质量保证实验室和系统支持实验室应独立隔开，实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在（25±5）℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、动态校准仪、质控用标准气体、1套臭氧传递系统、标准流量计、标准压力计、配套维修工具等。

▲2.2人员

2.2.1投标人应选派项目联络员在省站进行省控空气站的运维管理，省站有权要求投标人撤换不符合管理要求的项目联络员，未经省站同意，擅自更换项目联络员，每更换一人扣除合同款的5%。

2.2.2 投标人应保证配备足够的专业运维人员。

2.2.3投标人根据采购人相关比对工作要求配置专业颗粒物比对人员开展相关工作。

省控空气站现场运维人员、颗粒物比对人员以及选派到省站的项目联络员均应遵守省站相关规定。

【评审项2】2.3车辆

投标人配备的专用运维车辆须保障空气站日常维护正常运行，运维车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。

▲2.4设备及耗材配件

2.4.1其他设备

运维工作需配备必要的设备，设备数量要求见表3。

表3  其他设备配置要求清单

| 其他设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 大、小量程标准流量计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准气压计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准温、湿度计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 各种标准气体 | 每4个站点至少1套(每套需包含SO2/NO（NO2）/CO三种标气，低于4个站点的须配1套) |
| 臭氧标准传递系统 | 至少配置1套（包括臭氧校准仪、零气发生器、动态校准仪等） |
| 自动化滤膜称重系统（不低于十万分之一分析天平） | 至少配置1套 |
| 颗粒物手工采样器 | 至少配置6台及不少于1000张特氟龙滤膜耗材 |
| 样品保存和运输设备 | 至少配置1套 |
| 盖革-米勒计数器 | 至少配置1台 |

2.4.2备机

2.4.2.1主要设备备机

投标人提供的备机监测原理须与原机匹配，气态污染物备机监测原理为点式分析仪，设备备机性能及功能应满足相关国家标准和技术要求，且须通过适用性检测并向省站备案。

2.4.2.2辅助设备备机

投标人提供的辅助设备备机，工控机、交换机、宽带路由器须保障数据采集和传输的有效。

2.4.3耗材备件

投标人提供的仪器设备的耗材和备件必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，应经省站确认），严禁使用劣质备品备件和耗材。

★2.5运维辅助服务

投标人中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的运维辅助服务。

2.5.1成因分析与追踪溯源服务

为保证空气自动站运维服务质量，提升运维保障能力，投标人须提供成因分析与追踪溯源服务。

投标人中标后须提供颗粒物和VOCs监测（便携式颗粒物和VOC监测仪各6套），并提供VOCs采样分析等质量控制服务。

2.5.1.1颗粒物便携监测仪：环境监测用颗粒物便携监测仪，核心用于现场快速、移动测量PM2.5、PM10等。监测参数：PM2.5、PM10，检测方法：光散射法，测量量程：0-10 mg/m³，示值误差：≤±10%，响应时间：≤10 s。

2.5.1.2 VOCs便携监测仪：环境监测用VOCs便携监测仪，主要用于现场快速检测、排查、溯源挥发性有机物。测量量程：0-50 ppm，检出限：0.01 ppm，响应时间：≤10 s，续航：≥12 h。

2.5.2站房数智化改造。

投标人通过优化组件、自动运维维护、智能审核、管理升级等不同技术手段和方式对运维站点进行无人化运维改造，中标人根据实际运行效果和质控结果，征得采购人同意后，可调整相应数量的现场人员、车辆、运维频次和考核等。

（1）智能感知自动控制单元：包括温湿度、气瓶压力、采样管气温、采样管流速、电流电压、烟雾报警、水浸等传感器，同时配备电源自动控制装置、智能门禁装置。用于连续自动监控站房内的动力环境条件、辅助设备运行情况以及监控人员进出情况、站房周边情况，并控制空调、照明、排风扇等装置。

（2）控制单元：用于对监测站房内的监测设备、辅助设备、自动质控单元、和自动维护单元等进行自动、远程控制；同时可对监测数据的显示、采集、处理、存储、分析、判断和传输。

（3）自动质控和维护单元：安装气态污染物监测仪自动化质控和维护装置，实现零点、跨度和多点的定时质控和远程质控；同时气态污染物监测仪进气管路的过滤膜备自动更换功能。其中，颗粒物监测设备数智化改造的，需具备颗粒物监测设备、流量和标准膜或标准粒子自动检查功能。

3、运维工作内容

【评审项3】3.1运维过程中主要完成以下工作：

(1)省控空气站的日常运行维护。

(2)省控空气站的日常质量管理。

(3)省控空气站的日常安全管理。

(4)省控空气站监测数据的日常审核、上报。

(5)省控空气站的仪器设备维护保养及故障维修。

(6)省控空气站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

(7)省控空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障省控空气站与省级平台、中国环境监测总站通讯正常。涉及省站开发的数采软件的技术问题可报告省站协调解决。

(8)根据工作需要开展省控空气站PM10与PM2.5自动监测的联机或手工比对。

(9)根据工作需要开展新购置PM2.5监测仪器验收检查过程中的日常运维工作，并负责验收比对检查场地视频监控设备的安装及监测数据的联网，负责将验收比对完成的新购置PM2.5监测仪器运输至拟更换点位。

(10)当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(11)当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(12)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾等不可抗力导致），投标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告省站，省站视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

(13)涉及站点迁移的，投标人应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

(14)做好站房门禁和视频监控系统的维修及维护工作。

【评审项4】3.2颗粒物手工比对

中标人提供的颗粒物采样器，经采购人按要求对颗粒物采样器进行平行性和准确性检查，合格的采样器方可用于现场比对。

3.2.1常规比对，每季度抽取一定数量的空气站点进行手工比对，每个站点的比对应不少于5个有效时段的比对数据，比对结果计算每个采样时段的相对误差。

3.2.2连续比对，省站每年视情况要求对站点颗粒物自动监测仪器进行连续比对，在规定时间内提供至少23个有效手工比对数据，比对结果计算参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）表3“参比方法比对测试”要求。

4、运维工作目标

【评审项5】运维期间，投标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

▲4.1投标人确保提供及时、准确、有效的监测数据，省控空气站的运行质量应达到以下指标：

(1)所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2)各项指标数据获取率达到90%以上（含90%，以小时值计）。

(3)各项指标数据有效率达到80%以上（含80%，以小时值计）。

(4)异常情况处理率100%。

5、运维工作要求

【评审项6】投标人应遵守省厅、省站关于省控空气站运行管理的各项规定，如运维期间省厅、省站出台新的省控空气站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行，运维工作要求详见招标文件附件中的附件3。

【评审项7】5.1运维工作一般要求如下：

5.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

5.1.2保持站房外20m以内的环境清洁。

5.1.3检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

5.1.4保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下。

5.1.5设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

5.1.6定期检查消防、防雷等安全设施。

5.1.7每次维护后做好系统运行维护记录。

5.1.8进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

【评审项8】5.2每日工作内容至少包括：

项目联络员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

5.2.1判断系统数据采集与传输情况。

5.2.2根据视频在线系统，检查站房内外部有无安全隐患、人为干扰隐患。

5.2.3根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

5.2.4发现监测数据异常，应立即通知省站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。

5.2.5在污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.2.6根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况。

5.2.7每日检查数据是否及时上传至省级平台，发现数据断网及时恢复。

5.2.8投标人对省控空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交。

每日12时前完成省控空气站前日各站点原始小时值的审核，报送复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。

【评审项9】5.3每周工作内容至少包括：

每周至少巡视省控空气站站房内外机周边环境1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作至少包括：

5.3.1查看省控空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

5.3.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

5.3.3检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

5.3.4检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作。

5.3.5对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修（每年4-10月臭氧污染高发季节，不得在9时至20时之间开展臭氧运维及质控工作）。

5.3.6按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护（如输出压力、加热温度）。

5.3.7检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

5.3.8检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

5.3.9检查省控空气站的通讯系统，保证省控空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

5.3.10对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

5.3.11检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，按运维要求及时更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

5.3.12在冬、夏季节应注意省控空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

5.3.13应及时清除省控空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

5.3.14应经常检查避雷设施是否可靠，省控空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

5.3.15检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

5.3.16每周对气象仪器、供电系统、视频监控系统等设备

的运行情况进行检查。

5.3.17每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

5.3.18每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省站汇报。

5.3.19每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

【评审项10】5.4每月工作内容至少包括：

5.4.1清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器检测器、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.4.2清洁β法颗粒物监测仪仪器的压头及纸带下的垫块，污染天气应增加清洁频次。

5.4.3检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪，超过国家相关规范要求时应进行校准。

5.4.4 长光程仪器SO2、NO2和O3标准光谱文件更新，检查调整光路。

【评审项11】5.5每季度工作内容至少包括：

5.5.1采样支管及采样风机每季度至少清洗（或更换）一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.5.2对气态分析仪进行精密度审核。

5.5.3采用臭氧传递标准对省控空气站臭氧工作标准进行标准传递。

5.5.4检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器等。

5.5.5对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.5.6长光程仪器，清洁角反射镜，SO2、NO2和O3标准光谱文件重做，并进行单点校准检查。

【评审项12】5.6每半年工作内容至少包括：

5.6.1对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

5.6.2振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯。

5.6.3更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

5.6.4对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

5.6.5对能见度仪器进行校准。

5.6.6检查和校准气象五参数设备。

5.6.7 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查、光浊度零点测试或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

5.6.8 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

5.6.9 清洁采样总管、颗粒物采样管并检漏。

5.6.10 长光程仪器检查（更换）氙灯，并进行多点校准。

【评审项13】5.7每年工作内容至少包括：

长光程仪器更新FS文件（背景谱和汞灯谱）、颗粒物监测仪的浊度计内部清洁、对于加装滤膜动态测量系统的仪器每年清洁一次基态/参比态气路切换阀；每年更换一次样品气体干燥器。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

对所有子站线路安全进行检查，防雷系统每年检测一次，并出具防雷检测合格报告。

【评审项14】5.8投标人应建立省控空气站维护档案

对省控空气站的运维工作进行详细记录，并每年将运维记录在省站进行归档。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：省控空气站运行维护记录、颗粒物监测仪校准检查记录、气态污染物监测仪校准检查记录、空气自动监测系统仪器设备维修记录、空气自动监测系统备品备件管理记录、省控空气站主要消耗材料使用记录、多点线性校准表格、省控空气站室内外环境记录、标准物质使用记录、空气自动监测系统仪器资料保管清单，详见招标文件附件中的附件3。

【评审项15】5.9日常运维其他相关要求如下：

5.9.1每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

5.9.2投标人保证满足环保部门对省控空气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在2小时之内响应，6小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，投标人必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

5.9.3当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站，省站组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

5.9.4严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

【评审项16】5.10质量控制要求

投标人需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

5.10.1量值溯源要求

投标人在每个省控空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家一级标准物质或国家标准样品，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

投标人应每年将省控空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到省级计量单位，每半年将臭氧传递标准向省级臭氧传递标准进行溯源，每年将颗粒物手工采样器送至省站进行性能审核，性能指标均应符合要求。

5.10.2日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：①安装时；②移动位置时；③进行可能影响校准结果的维修或维护后；④监测仪暂停工作一段时间后；⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

5.10.3质量检查

投标人必须接受省厅、省站及驻市站质量检查。

5.10.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时填写报送。

【评审项17】5.11系统设备维修要求

5.11.1维修更换工作要求

投标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

5.11.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

5.11.3对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.12交接要求。投标人中标后根据采购人要求实施交接，内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等，经审核确认后，开展运维交接工作。对需要交接的相关文档、资料、系统、设备等形成清单；设备性能开展测试，对基础设施具体情况进行确认；需更换备机的，相关备机性能测试和功能检查均须合格，确认交接工作全部完成后，向采购人提交完整交接记录。

5.13其他未尽事宜，按照国家相关标准规范执行。

★（三）监督考核要求

省站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

运维考核要求

1. 监督管理

1.1 数据必须真实有效。

1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议，见招标文件附件中的附件1），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，省站有权终止合同。

1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实省站有权终止运维合同。

2.考核办法

每月由省站组织驻市站对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据有效率(以下简称两率)以及运行维护的内容。

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量总和时应扣除因不可抗力（如停电）、现场检查等造成的停止监测的小时值数据。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.1数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据获取率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据有效率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据有效率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据有效率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分由省站组织驻市站按照《运行维护考核扣分标准细则》内容进行运行维护评分。若当季度存在驻市站按照《现场检查表》（见招标文件附件中的附件2）对站点进行现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=现场检查评分（100分）×15%+月运行维护评分（30分）×50%；若无现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=月运行维护评分（30分）。

运行维护考核扣分标准细则（总分30分）

| 序号 | 问 题 | 扣分标准 （每期次考核时从运行维护部分总分30分中扣除，直至扣完为止) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按运维要求时限到现场开展运维工作的 | 每次一次扣5分 |
| 2 | 未按运维要求时限完成运维工作 | 周、月任务缺失一项扣1分；季度、半年、年任务缺失一项扣2分 |
| 3 | 质控结果不合格应重新校准并再次检查至合格 | 未做到每一项扣1分，其中，MFC流量超出±2%每次扣2分 |
| 4 | 使用过期标气或非一级标气开展运维的 | 每项气态污染物扣2分 |
| 5 | 发出异常任务单（每日8时～22时）后未在2小时内到达现场，未在4小时内完成维修或提出解决方案 | 每次扣1分 |
| 6 | 站点需要更换备机的，未在发出异常任务单后48小时内更换备机 | 每次扣2分 |
| 7 | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否通过有资质的单位进行计量检定或校准 | 每项不符合扣2分 |
| 8 | 点式气态分析仪质控操作过程未采用软件自动完成的，因特殊原因可不扣分 | 每项扣1分 |
| 9 | 点式气态分析仪质控因特殊原因采用手工操作时，目标浓度稳定后持续时间至少5分钟，仪器数据未稳定就进行校准的情况 | 每项扣1分 |
| 10 | 动态校准仪臭氧工作标准超出量值溯源有效期的 | 当季度每月扣2分 |
| 11 | 未经同意在工控机中加装各类远程软件，qq、微信等数据传输、聊天软件等 | 发生网络安全问题，当季度每月扣2分，因网络安全漏洞，被有关部门通报的，当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 12 | 尚未取得培训合格证或证书不在有效期内的人员运维本项目 | 当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 13 | 颗粒物监测仪重要参数发生改变 | 颗粒物监测仪浓度系数K、B值与说明书不一致，且不能提供响应校准依据的，每项（PM10/PM2.5）扣5分；加热方式及加热参数设置值发生改变的，每项（PM10/PM2.5）扣5分 |
| 14 | 未按要求完成颗粒物手工比对任务 | 每发生一次扣1000元 |
| 15 | 现场检查中发现的问题，运维单位未及时完成整改的（不可抗力因素除外，运维单位应及时告知）。 | 未在检查后1个月内完成整改的，扣2000元 |

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

4.中标人在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

5.其他规定

中标人有下列情形之一的，省站将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况，发现非运维人员进出房，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现中标人未达到省厅和省站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当年度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

★（四）参考技术规范和标准

1.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 818-2018；

2.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018；

3.《环境空气臭氧监测一级校准技术规范》HJ 817-2018；

4.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 653-2021；

5.《环境空气颗粒物（ PM10和PM2.5 ）连续自动监测系统安装和验收技术规范》HJ 655-2013；

6.国家环境监测网环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）；

7.《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO）自动监测系统技术要求及检测方法)HJ 654-2013；

8.《环境空气气态污染物（ SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统安装验收技术规范》HJ 193-2013；

9.《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行)》；

10.其他现行有效的技术规范及国家标准。

以上规范如有更新，以最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范。

采购包3

★（一）基本要求

运行维护服务范围包括：站房所有空气质量监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备、辅助设备设施五个部分的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，颗粒物自动或手工比对工作，监测数据的审核上报，承担场地站房维护和维修、电力、网络通讯等费用。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪（如有）；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪等。气象（参数主要包括风速、风向、温度、湿度、气压）监测仪器的运维及质控校准；数据采集与传输设备包括工控机、交换机、宽带路由器；辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、自动灭火器、智能监控系统（含视频监控、环境监控及门禁管理）等（智能监控系统设备如有缺漏，须负责自行配齐）。投标人负责站房及仪器设备财产安全。

运维工作必须接受福建省生态环境厅（以下简称“省厅”）、福建省环境监测中心站（以下简称“省站”）、省驻市环境监测中心站（以下简称“驻市站”）安排的质量检查和考核，确保省控空气站各项监测仪器正常稳定运行并与省级平台正常联网。投标人应对每个站点提供有资质的防雷检测部门出具的检测合格证书。

运维过程中涉及站点迁移的，投标人免费负责监测仪器、辅助设备等的搬迁和安装等具体工作。若服务期内有新增或替换站点、仪器，新增站点、仪器的费用不超过合同总金额5%的，所需费用包含在本合同中。

（二）运维技术要求

★1、总体要求

1.1投标人中标后按照省厅或省站要求按时完成省控空气站点位运维交接工作，当省控空气站监测设备无法满足性能指标要求或检测不合格时，投标人应提供备机。在服务期结束时或合同终止执行时，按照省站要求与新运维单位完成交接工作。

1.2省控空气站站房的场地站房电费和网络通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由投标人承担，并包含在本项目投标报价中。

1.3投标人需积极响应采购人对省控空气站实施的数智化改造工作要求。

2、机构、人员、车辆、设备及辅助设施配备要求

【评审项1】2.1机构

投标人在采购人指定地点设立技术服务网点，提供的技术服务网点应包括质量保证实验室和系统支持实验室，实验室应具备对监测仪器和设备进行量值传递、校准、性能审核和维护维修，并对检修后的监测仪器、设备进行校准和性能测试的条件。

质量保证实验室和系统支持实验室基本要求：

质量保证实验室和系统支持实验室应独立隔开，实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在（25±5）℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、动态校准仪、质控用标准气体、1套臭氧传递系统、标准流量计、标准压力计、配套维修工具等。

▲2.2人员

2.2.1投标人应选派项目联络员在省站进行省控空气站的运维管理，省站有权要求投标人撤换不符合管理要求的项目联络员，未经省站同意，擅自更换项目联络员，每更换一人扣除合同款的5%。

2.2.2 投标人应保证配备足够的专业运维人员。

2.2.3投标人根据采购人相关比对工作要求配置专业颗粒物比对人员开展相关工作。

省控空气站现场运维人员、颗粒物比对人员以及选派到省站的项目联络员均应遵守省站相关规定。

【评审项2】2.3车辆

投标人配备的专用运维车辆须保障空气站日常维护正常运行，运维车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。

▲2.4设备及耗材配件

2.4.1其他设备

运维工作需配备必要的设备，设备数量要求见表4。

表4  其他设备配置要求清单

| 其他设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 大、小量程标准流量计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准气压计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准温、湿度计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 各种标准气体 | 每4个站点至少1套(每套需包含SO2/NO（NO2）/CO三种标气，低于4个站点的须配1套) |
| 臭氧标准传递系统 | 至少配置1套（包括臭氧校准仪、零气发生器、动态校准仪等） |
| 自动化滤膜称重系统（不低于十万分之一分析天平） | 至少配置1套 |
| 颗粒物手工采样器 | 至少配置6台及不少于1000张特氟龙滤膜耗材 |
| 样品保存和运输设备 | 至少配置1套 |
| 盖革-米勒计数器 | 至少配置1台 |

2.4.2备机

2.4.2.1主要设备备机

投标人提供的备机监测原理须与原机匹配，气态污染物备机监测原理为点式分析仪，设备备机性能及功能应满足相关国家标准和技术要求，且须通过适用性检测并向省站备案。

2.4.2.2辅助设备备机

投标人提供的辅助设备备机，工控机、交换机、宽带路由器须保障数据采集和传输的有效。

2.4.3耗材备件

投标人提供的仪器设备的耗材和备件必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，应经省站确认），严禁使用劣质备品备件和耗材。

★2.5运维辅助服务

投标人中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的运维辅助服务。

2.5.1现场监督检查与智能分析服务

为保证空气自动站运维服务质量，提升运维保障能力，投标人中标后须提供现场监督检查与智能分析服务，配备现场监督检查人员1名（具备B级及以上驾照），根据要求配合采购人对全省空气站进行现场监督检查，并提供检查结果智能分析。智能分析包括数据处理终端、基础软件、模型服务、本地化部署实施及维护等。系统核心功能涵盖知识库管理、监测及分析、文档智能审核及生成等功能。数据处理终端（不低于）：CPU：Intel Xeon Gold 6530/主频2.1G/睿频4.0G/32核心/64线程/160M/270W，内存：64G DDR5，硬盘：1.92TB/SATA3.0/2.5寸/企业级（2个），GPU卡：48GB 4090（2张），网卡：I350。

2.5.2站房数智化改造。

投标人通过优化组件、自动运维维护、智能审核、管理升级等不同技术手段和方式对运维站点进行无人化运维改造，中标人根据实际运行效果和质控结果，征得采购人同意后，可调整相应数量的现场人员、车辆、运维频次和考核等。

（1）智能感知自动控制单元：包括温湿度、气瓶压力、采样管气温、采样管流速、电流电压、烟雾报警、水浸等传感器，同时配备电源自动控制装置、智能门禁装置。用于连续自动监控站房内的动力环境条件、辅助设备运行情况以及监控人员进出情况、站房周边情况，并控制空调、照明、排风扇等装置。

（2）控制单元：用于对监测站房内的监测设备、辅助设备、自动质控单元、和自动维护单元等进行自动、远程控制；同时可对监测数据的显示、采集、处理、存储、分析、判断和传输。

（3）自动质控和维护单元：安装气态污染物监测仪自动化质控和维护装置，实现零点、跨度和多点的定时质控和远程质控；同时气态污染物监测仪进气管路的过滤膜备自动更换功能。其中，颗粒物监测设备数智化改造的，需具备颗粒物监测设备、流量和标准膜或标准粒子自动检查功能。

3、运维工作内容

【评审项3】3.1运维过程中主要完成以下工作：

(1)省控空气站的日常运行维护。

(2)省控空气站的日常质量管理。

(3)省控空气站的日常安全管理。

(4)省控空气站监测数据的日常审核、上报。

(5)省控空气站的仪器设备维护保养及故障维修。

(6)省控空气站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

(7)省控空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障省控空气站与省级平台、中国环境监测总站通讯正常。涉及省站开发的数采软件的技术问题可报告省站协调解决。

(8)根据工作需要开展省控空气站PM10与PM2.5自动监测的联机或手工比对。

(9)根据工作需要开展新购置PM2.5监测仪器验收检查过程中的日常运维工作，并负责验收比对检查场地视频监控设备的安装及监测数据的联网，负责将验收比对完成的新购置PM2.5监测仪器运输至拟更换点位。

(10)当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(11)当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(12)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾等不可抗力导致），投标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告省站，省站视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

(13)涉及站点迁移的，投标人应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

(14)做好站房门禁和视频监控系统的维修及维护工作。

【评审项4】3.2颗粒物手工比对

中标人提供的颗粒物采样器，经采购人按要求对颗粒物采样器进行平行性和准确性检查，合格的采样器方可用于现场比对。

3.2.1常规比对，每季度抽取一定数量的空气站点进行手工比对，每个站点的比对应不少于5个有效时段的比对数据，比对结果计算每个采样时段的相对误差。

3.2.2连续比对，省站每年视情况要求对站点颗粒物自动监测仪器进行连续比对，在规定时间内提供至少23个有效手工比对数据，比对结果计算参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）表3“参比方法比对测试”要求。

4、运维工作目标

【评审项5】运维期间，投标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

▲4.1投标人确保提供及时、准确、有效的监测数据，省控空气站的运行质量应达到以下指标：

(1)所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2)各项指标数据获取率达到90%以上（含90%，以小时值计）。

(3)各项指标数据有效率达到80%以上（含80%，以小时值计）。

(4)异常情况处理率100%。

5、运维工作要求

【评审项6】投标人应遵守省厅、省站关于省控空气站运行管理的各项规定，如运维期间省厅、省站出台新的省控空气站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行，运维工作要求详见招标文件附件中的附件3。

【评审项7】5.1运维工作一般要求如下：

5.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

5.1.2保持站房外20m以内的环境清洁。

5.1.3检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

5.1.4保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下。

5.1.5设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

5.1.6定期检查消防、防雷等安全设施。

5.1.7每次维护后做好系统运行维护记录。

5.1.8进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

【评审项8】5.2每日工作内容至少包括：

项目联络员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

5.2.1判断系统数据采集与传输情况。

5.2.2根据视频在线系统，检查站房内外部有无安全隐患、人为干扰隐患。

5.2.3根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

5.2.4发现监测数据异常，应立即通知省站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。

5.2.5在污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.2.6根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况。

5.2.7每日检查数据是否及时上传至省级平台，发现数据断网及时恢复。

5.2.8投标人对省控空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交。

每日12时前完成省控空气站前日各站点原始小时值的审核，报送复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。

【评审项9】5.3每周工作内容至少包括：

每周至少巡视省控空气站站房内外机周边环境1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作至少包括：

5.3.1查看省控空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

5.3.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

5.3.3检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

5.3.4检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作。

5.3.5对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修（每年4-10月臭氧污染高发季节，不得在9时至20时之间开展臭氧运维及质控工作）。

5.3.6按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护（如输出压力、加热温度）。

5.3.7检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

5.3.8检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

5.3.9检查省控空气站的通讯系统，保证省控空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

5.3.10对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

5.3.11检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，按运维要求及时更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

5.3.12在冬、夏季节应注意省控空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

5.3.13应及时清除省控空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

5.3.14应经常检查避雷设施是否可靠，省控空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

5.3.15检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

5.3.16每周对气象仪器、供电系统、视频监控系统等设备

的运行情况进行检查。

5.3.17每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

5.3.18每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省站汇报。

5.3.19每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

【评审项10】5.4每月工作内容至少包括：

5.4.1清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器检测器、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.4.2清洁β法颗粒物监测仪仪器的压头及纸带下的垫块，污染天气应增加清洁频次。

5.4.3检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪，超过国家相关规范要求时应进行校准。

5.4.4 长光程仪器SO2、NO2和O3标准光谱文件更新，检查调整光路。

【评审项11】5.5每季度工作内容至少包括：

5.5.1采样支管及采样风机每季度至少清洗（或更换）一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.5.2对气态分析仪进行精密度审核。

5.5.3采用臭氧传递标准对省控空气站臭氧工作标准进行标准传递。

5.5.4检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器等。

5.5.5对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.5.6长光程仪器，清洁角反射镜，SO2、NO2和O3标准光谱文件重做，并进行单点校准检查。

【评审项12】5.6每半年工作内容至少包括：

5.6.1对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

5.6.2振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯。

5.6.3更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

5.6.4对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

5.6.5对能见度仪器进行校准。

5.6.6检查和校准气象五参数设备。

5.6.7 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查、光浊度零点测试或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

5.6.8 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

5.6.9 清洁采样总管、颗粒物采样管并检漏。

5.6.10 长光程仪器检查（更换）氙灯，并进行多点校准。

【评审项13】5.7每年工作内容至少包括：

长光程仪器更新FS文件（背景谱和汞灯谱）、颗粒物监测仪的浊度计内部清洁、对于加装滤膜动态测量系统的仪器每年清洁一次基态/参比态气路切换阀；每年更换一次样品气体干燥器。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

对所有子站线路安全进行检查，防雷系统每年检测一次，并出具防雷检测合格报告。

【评审项14】5.8投标人应建立省控空气站维护档案

对省控空气站的运维工作进行详细记录，并每年将运维记录在省站进行归档。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：省控空气站运行维护记录、颗粒物监测仪校准检查记录、气态污染物监测仪校准检查记录、空气自动监测系统仪器设备维修记录、空气自动监测系统备品备件管理记录、省控空气站主要消耗材料使用记录、多点线性校准表格、省控空气站室内外环境记录、标准物质使用记录、空气自动监测系统仪器资料保管清单，详见招标文件附件中的附件3。

【评审项15】5.9日常运维其他相关要求如下：

5.9.1每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

5.9.2投标人保证满足环保部门对省控空气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在2小时之内响应，6小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，投标人必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

5.9.3当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站，省站组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

5.9.4严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

【评审项16】5.10质量控制要求

投标人需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

5.10.1量值溯源要求

投标人在每个省控空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家一级标准物质或国家标准样品，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

投标人应每年将省控空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到省级计量单位，每半年将臭氧传递标准向省级臭氧传递标准进行溯源，每年将颗粒物手工采样器送至省站进行性能审核，性能指标均应符合要求。

5.10.2日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：①安装时；②移动位置时；③进行可能影响校准结果的维修或维护后；④监测仪暂停工作一段时间后；⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

5.10.3质量检查

投标人必须接受省厅、省站及驻市站质量检查。

5.10.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时填写报送。

【评审项17】5.11系统设备维修要求

5.11.1维修更换工作要求

投标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

5.11.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

5.11.3对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.12交接要求。投标人中标后根据采购人要求实施交接，内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等，经审核确认后，开展运维交接工作。对需要交接的相关文档、资料、系统、设备等形成清单；设备性能开展测试，对基础设施具体情况进行确认；需更换备机的，相关备机性能测试和功能检查均须合格，确认交接工作全部完成后，向采购人提交完整交接记录。

5.13其他未尽事宜，按照国家相关标准规范执行。

★（三）监督考核要求

省站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

运维考核要求

1. 监督管理

1.1 数据必须真实有效。

1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议，见招标文件附件中的附件1），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，省站有权终止合同。

1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实省站有权终止运维合同。

2.考核办法

每月由省站组织驻市站对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据有效率(以下简称两率)以及运行维护的内容。

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量总和时应扣除因不可抗力（如停电）、现场检查等造成的停止监测的小时值数据。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.1数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据获取率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据有效率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据有效率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据有效率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分由省站组织驻市站按照《运行维护考核扣分标准细则》内容进行运行维护评分。若当季度存在驻市站按照《现场检查表》（见招标文件附件中的附件2）对站点进行现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=现场检查评分（100分）×15%+月运行维护评分（30分）×50%；若无现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=月运行维护评分（30分）。

运行维护考核扣分标准细则（总分30分）

| 序号 | 问 题 | 扣分标准 （每期次考核时从运行维护部分总分30分中扣除，直至扣完为止) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按运维要求时限到现场开展运维工作的 | 每次一次扣5分 |
| 2 | 未按运维要求时限完成运维工作 | 周、月任务缺失一项扣1分；季度、半年、年任务缺失一项扣2分 |
| 3 | 质控结果不合格应重新校准并再次检查至合格 | 未做到每一项扣1分，其中，MFC流量超出±2%每次扣2分 |
| 4 | 使用过期标气或非一级标气开展运维的 | 每项气态污染物扣2分 |
| 5 | 发出异常任务单（每日8时～22时）后未在2小时内到达现场，未在4小时内完成维修或提出解决方案 | 每次扣1分 |
| 6 | 站点需要更换备机的，未在发出异常任务单后48小时内更换备机 | 每次扣2分 |
| 7 | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否通过有资质的单位进行计量检定或校准 | 每项不符合扣2分 |
| 8 | 点式气态分析仪质控操作过程未采用软件自动完成的，因特殊原因可不扣分 | 每项扣1分 |
| 9 | 点式气态分析仪质控因特殊原因采用手工操作时，目标浓度稳定后持续时间至少5分钟，仪器数据未稳定就进行校准的情况 | 每项扣1分 |
| 10 | 动态校准仪臭氧工作标准超出量值溯源有效期的 | 当季度每月扣2分 |
| 11 | 未经同意在工控机中加装各类远程软件，qq、微信等数据传输、聊天软件等 | 发生网络安全问题，当季度每月扣2分，因网络安全漏洞，被有关部门通报的，当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 12 | 尚未取得培训合格证或证书不在有效期内的人员运维本项目 | 当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 13 | 颗粒物监测仪重要参数发生改变 | 颗粒物监测仪浓度系数K、B值与说明书不一致，且不能提供响应校准依据的，每项（PM10/PM2.5）扣5分；加热方式及加热参数设置值发生改变的，每项（PM10/PM2.5）扣5分 |
| 14 | 未按要求完成颗粒物手工比对任务 | 每发生一次扣1000元 |
| 15 | 现场检查中发现的问题，运维单位未及时完成整改的（不可抗力因素除外，运维单位应及时告知）。 | 未在检查后1个月内完成整改的，扣2000元 |

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

4.中标人在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

5.其他规定

中标人有下列情形之一的，省站将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况，发现非运维人员进出房，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现中标人未达到省厅和省站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当年度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

★（四）参考技术规范和标准

1.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 818-2018；

2.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018；

3.《环境空气臭氧监测一级校准技术规范》HJ 817-2018；

4.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 653-2021；

5.《环境空气颗粒物（ PM10和PM2.5 ）连续自动监测系统安装和验收技术规范》HJ 655-2013；

6.国家环境监测网环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）；

7.《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO）自动监测系统技术要求及检测方法)HJ 654-2013；

8.《环境空气气态污染物（ SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统安装验收技术规范》HJ 193-2013；

9.《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行)》；

10.其他现行有效的技术规范及国家标准。

以上规范如有更新，以最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范。

采购包4

★（一）基本要求

运行维护服务范围包括：站房所有空气质量监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备、辅助设备设施五个部分的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，颗粒物自动或手工比对工作，监测数据的审核上报，承担场地站房维护和维修、电力、网络通讯等费用。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪（如有）；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪等。气象（参数主要包括风速、风向、温度、湿度、气压）监测仪器的运维及质控校准；数据采集与传输设备包括工控机、交换机、宽带路由器；辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、自动灭火器、智能监控系统（含视频监控、环境监控及门禁管理）等（智能监控系统设备如有缺漏，须负责自行配齐）。投标人负责站房及仪器设备财产安全。

运维工作必须接受福建省生态环境厅（以下简称“省厅”）、福建省环境监测中心站（以下简称“省站”）、省驻市环境监测中心站（以下简称“驻市站”）安排的质量检查和考核，确保省控空气站各项监测仪器正常稳定运行并与省级平台正常联网。投标人应对每个站点提供有资质的防雷检测部门出具的检测合格证书。

运维过程中涉及站点迁移的，投标人免费负责监测仪器、辅助设备等的搬迁和安装等具体工作。若服务期内有新增或替换站点、仪器，新增站点、仪器的费用不超过合同总金额5%的，所需费用包含在本合同中。

（二）运维技术要求

★1、总体要求

1.1投标人中标后按照省厅或省站要求按时完成省控空气站点位运维交接工作，当省控空气站监测设备无法满足性能指标要求或检测不合格时，投标人应提供备机。在服务期结束时或合同终止执行时，按照省站要求与新运维单位完成交接工作。

1.2省控空气站站房的场地站房电费和网络通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由投标人承担，并包含在本项目投标报价中。

1.3投标人需积极响应采购人对省控空气站实施的数智化改造工作要求。

2、机构、人员、车辆、设备及辅助设施配备要求

【评审项1】2.1机构

投标人在采购人指定地点设立技术服务网点，提供的技术服务网点应包括质量保证实验室和系统支持实验室，实验室应具备对监测仪器和设备进行量值传递、校准、性能审核和维护维修，并对检修后的监测仪器、设备进行校准和性能测试的条件。

质量保证实验室和系统支持实验室基本要求：

质量保证实验室和系统支持实验室应独立隔开，实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在（25±5）℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、动态校准仪、质控用标准气体、1套臭氧传递系统、标准流量计、标准压力计、配套维修工具等。

▲2.2人员

2.2.1投标人应选派项目联络员在省站进行省控空气站的运维管理，省站有权要求投标人撤换不符合管理要求的项目联络员，未经省站同意，擅自更换项目联络员，每更换一人扣除合同款的5%。

2.2.2 投标人应保证配备足够的专业运维人员。

2.2.3投标人根据采购人相关比对工作要求配置专业颗粒物比对人员开展相关工作。

省控空气站现场运维人员、颗粒物比对人员以及选派到省站的项目联络员均应遵守省站相关规定。

【评审项2】2.3车辆

投标人配备的专用运维车辆须保障空气站日常维护正常运行，运维车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。

▲2.4设备及耗材配件

2.4.1其他设备

运维工作需配备必要的设备，设备数量要求见表5。

表5  其他设备配置要求清单

| 其他设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 大、小量程标准流量计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准气压计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 标准温、湿度计 | 每4个站点至少1套（低于4个站点的须配1套） |
| 各种标准气体 | 每4个站点至少1套(每套需包含SO2/NO（NO2）/CO三种标气，低于4个站点的须配1套) |
| 臭氧标准传递系统 | 至少配置1套（包括臭氧校准仪、零气发生器、动态校准仪等） |
| 自动化滤膜称重系统（不低于十万分之一分析天平） | 至少配置1套 |
| 颗粒物手工采样器 | 至少配置6台及不少于1000张特氟龙滤膜耗材 |
| 样品保存和运输设备 | 至少配置1套 |
| 盖革-米勒计数器 | 至少配置1台 |

2.4.2备机

2.4.2.1主要设备备机

投标人提供的备机监测原理须与原机匹配，气态污染物备机监测原理为点式分析仪，设备备机性能及功能应满足相关国家标准和技术要求，且须通过适用性检测并向省站备案。

2.4.2.2辅助设备备机

投标人提供的辅助设备备机，工控机、交换机、宽带路由器须保障数据采集和传输的有效。

2.4.3耗材备件

投标人提供的仪器设备的耗材和备件必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，应经省站确认），严禁使用劣质备品备件和耗材。

★2.5运维辅助服务

投标人中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的运维辅助服务。

2.5.1运维管理与考核系统服务

投标人须提供运维管理与考核系统，包括运维技术服务和软件服务，包括但不限于以下几项：

2.5.1.1运维技术服务：实时检查省控空气站自动监测数据上传智慧平台及与国家平台联网情况，出现异常时，及时排除故障，确保数据及时、连续、完整；所有涉及对数采系统进行配置调整、升级开发和故障排除的，须主动协助解决；智能监控系统平台运维等其他相关的技术支持、运行维护等技术服务工作，须无条件配合。

2.5.1.2仪器质控自动化服务：强化省控空气站6项监测指标质控全过程自动监管。实现由软件自动完成质控全流程（涵盖零点、跨度、精度、多点检查等关键项目，并自动判定质控结果是否合格）。质控完成后，系统自动上传质控类型、起止时间、操作人员、质控结果及数据曲线等详细信息至智慧平台备查，实现质控过程可追溯、可审计，有效提升质控工作效率与数据可靠性。

2.5.1.3异常事件智能规范处理服务：新增空气自动站异常事件智能规范处理功能（替代原来的点位异常事件报备），建立AI智能化、规范化、全流程的闭环管理机制。系统支持三种事件触发途径：一是基于预设规则AI自动识别监测数据，仪器运行参数、站房智能监控数据异常并生成事件；二是省级监测站主动添加发现的异常情况；三是运维单位日常运维过程中上报问题。根据事件严重程度划分不同等级，低等级异常可采用简化流程快速处理，重大异常则严格执行"事件登记-事件处理-事件审核"三级标准化流程，确保每个异常事件从发现、处理到存档全程留痕、责任清晰、处理规范。

2.5.1.4运维过程数字化服务：空气自动站运维过程数字化功能通过轻量化记录模式，实现运维业务的精准留痕与高效管理。系统按周、月、季度、半年、年度等周期维度，快速登记本次运维涉及的巡检、检查、维护、校准、审核等具体事项及处理结果，后台自动关联站点信息、运维时间、人员身份，形成结构化运维日志。支持按周期类型、运维内容、处理状态等多维度检索与统计分析，既满足运维过程可追溯的管理需求，又为后续现场检查提供清晰的数字化台账，实现运维工作量量化考核与服务质量动态评估，在减轻一线人员填报负担的同时，保障运维监管有据可依、运维效能持续提升。

2.5.1.5运维服务质量保证服务：建立空气自动站运维全方位质量保证体系，通过资质、耗材、设备三重管控机制筑牢运维质量防线。一是对运维公司资质进行备案管理，建立技术人员档案库，实现运维人员上岗证的资格核验与动态管理；二是针对站点关键耗材，自动追踪标气、臭氧工作标准的溯源日期并提前预警到期更换，确保现场量值传递准确可靠；三是严格监管公司级质控设备，记录流量计、温湿度计、大气压计、手工采样器的平行性及准确性检查日期，以及臭氧校准仪的溯源校准信息，形成完整溯源链条，为监测数据真实性提供坚实保障。

2.5.1.6运维服务事后监督服务：建立多维度的量化考核体系，实现对运维服务质量的全面评估与动态监管。系统自动统计运维巡检频次、质控频次、耗品耗材更换频次等关键指标，比对其与合同约定及技术规范的符合性，自动判定运维过程是否合规。同时实时统计测点联通率、数据获取率等运行效能指标，以及异常事件处理及时率等服务响应指标，生成相应分析报表。该功能支持按时间维度、区域维度、运维单位维度进行多层级数据分析，为运维服务费用结算、绩效考核、服务评价提供客观数据支撑，形成“过程可监控、结果可量化、责任可追溯”的精细化事后监管机制。

2.5.2站房数智化改造。

投标人通过优化组件、自动运维维护、智能审核、管理升级等不同技术手段和方式对运维站点进行无人化运维改造，中标人根据实际运行效果和质控结果，征得采购人同意后，可调整相应数量的现场人员、车辆、运维频次和考核等。

（1）智能感知自动控制单元：包括温湿度、气瓶压力、采样管气温、采样管流速、电流电压、烟雾报警、水浸等传感器，同时配备电源自动控制装置、智能门禁装置。用于连续自动监控站房内的动力环境条件、辅助设备运行情况以及监控人员进出情况、站房周边情况，并控制空调、照明、排风扇等装置。

（2）控制单元：用于对监测站房内的监测设备、辅助设备、自动质控单元、和自动维护单元等进行自动、远程控制；同时可对监测数据的显示、采集、处理、存储、分析、判断和传输。

（3）自动质控和维护单元：安装气态污染物监测仪自动化质控和维护装置，实现零点、跨度和多点的定时质控和远程质控；同时气态污染物监测仪进气管路的过滤膜备自动更换功能。其中，颗粒物监测设备数智化改造的，需具备颗粒物监测设备、流量和标准膜或标准粒子自动检查功能。

3、运维工作内容

【评审项3】3.1运维过程中主要完成以下工作：

(1)省控空气站的日常运行维护。

(2)省控空气站的日常质量管理。

(3)省控空气站的日常安全管理。

(4)省控空气站监测数据的日常审核、上报。

(5)省控空气站的仪器设备维护保养及故障维修。

(6)省控空气站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

(7)省控空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障省控空气站与省级平台、中国环境监测总站通讯正常。涉及省站开发的数采软件的技术问题可报告省站协调解决。

(8)根据工作需要开展省控空气站PM10与PM2.5自动监测的联机或手工比对。

(9)根据工作需要开展新购置PM2.5监测仪器验收检查过程中的日常运维工作，并负责验收比对检查场地视频监控设备的安装及监测数据的联网，负责将验收比对完成的新购置PM2.5监测仪器运输至拟更换点位。

(10)当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(11)当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站。

(12)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾等不可抗力导致），投标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告省站，省站视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

(13)涉及站点迁移的，投标人应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

(14)做好站房门禁和视频监控系统的维修及维护工作。

【评审项4】3.2颗粒物手工比对

中标人提供的颗粒物采样器，经采购人按要求对颗粒物采样器进行平行性和准确性检查，合格的采样器方可用于现场比对。

3.2.1常规比对，每季度抽取一定数量的空气站点进行手工比对，每个站点的比对应不少于5个有效时段的比对数据，比对结果计算每个采样时段的相对误差。

3.2.2连续比对，省站每年视情况要求对站点颗粒物自动监测仪器进行连续比对，在规定时间内提供至少23个有效手工比对数据，比对结果计算参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）表3“参比方法比对测试”要求。

4、运维工作目标

【评审项5】运维期间，投标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

▲4.1投标人确保提供及时、准确、有效的监测数据，省控空气站的运行质量应达到以下指标：

(1)所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2)各项指标数据获取率达到90%以上（含90%，以小时值计）。

(3)各项指标数据有效率达到80%以上（含80%，以小时值计）。

(4)异常情况处理率100%。

5、运维工作要求

【评审项6】投标人应遵守省厅、省站关于省控空气站运行管理的各项规定，如运维期间省厅、省站出台新的省控空气站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行，运维工作要求详见招标文件附件中的附件3。

【评审项7】5.1运维工作一般要求如下：

5.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

5.1.2保持站房外20m以内的环境清洁。

5.1.3检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

5.1.4保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下。

5.1.5设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

5.1.6定期检查消防、防雷等安全设施。

5.1.7每次维护后做好系统运行维护记录。

5.1.8进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

【评审项8】5.2每日工作内容至少包括：

项目联络员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

5.2.1判断系统数据采集与传输情况。

5.2.2根据视频在线系统，检查站房内外部有无安全隐患、人为干扰隐患。

5.2.3根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

5.2.4发现监测数据异常，应立即通知省站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。

5.2.5在污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.2.6根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况。

5.2.7每日检查数据是否及时上传至省级平台，发现数据断网及时恢复。

5.2.8投标人对省控空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交。

每日12时前完成省控空气站前日各站点原始小时值的审核，报送复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以最终复核结果为准。

【评审项9】5.3每周工作内容至少包括：

每周至少巡视省控空气站站房内外机周边环境1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作至少包括：

5.3.1查看省控空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

5.3.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

5.3.3检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

5.3.4检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作。

5.3.5对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修（每年4-10月臭氧污染高发季节，不得在9时至20时之间开展臭氧运维及质控工作）。

5.3.6按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护（如输出压力、加热温度）。

5.3.7检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

5.3.8检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

5.3.9检查省控空气站的通讯系统，保证省控空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

5.3.10对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

5.3.11检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，按运维要求及时更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

5.3.12在冬、夏季节应注意省控空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

5.3.13应及时清除省控空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

5.3.14应经常检查避雷设施是否可靠，省控空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

5.3.15检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

5.3.16每周对气象仪器、供电系统、视频监控系统等设备

的运行情况进行检查。

5.3.17每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

5.3.18每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省站汇报。

5.3.19每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

【评审项10】5.4每月工作内容至少包括：

5.4.1清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器检测器、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.4.2清洁β法颗粒物监测仪仪器的压头及纸带下的垫块，污染天气应增加清洁频次。

5.4.3检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪，超过国家相关规范要求时应进行校准。

5.4.4 长光程仪器SO2、NO2和O3标准光谱文件更新，检查调整光路。

【评审项11】5.5每季度工作内容至少包括：

5.5.1采样支管及采样风机每季度至少清洗（或更换）一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.5.2对气态分析仪进行精密度审核。

5.5.3采用臭氧传递标准对省控空气站臭氧工作标准进行标准传递。

5.5.4检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器等。

5.5.5对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.5.6长光程仪器，清洁角反射镜，SO2、NO2和O3标准光谱文件重做，并进行单点校准检查。

【评审项12】5.6每半年工作内容至少包括：

5.6.1对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

5.6.2振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯。

5.6.3更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

5.6.4对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

5.6.5对能见度仪器进行校准。

5.6.6检查和校准气象五参数设备。

5.6.7 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查、光浊度零点测试或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

5.6.8 按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

5.6.9 清洁采样总管、颗粒物采样管并检漏。

5.6.10 长光程仪器检查（更换）氙灯，并进行多点校准。

【评审项13】5.7每年工作内容至少包括：

长光程仪器更新FS文件（背景谱和汞灯谱）、颗粒物监测仪的浊度计内部清洁、对于加装滤膜动态测量系统的仪器每年清洁一次基态/参比态气路切换阀；每年更换一次样品气体干燥器。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

对所有子站线路安全进行检查，防雷系统每年检测一次，并出具防雷检测合格报告。

【评审项14】5.8投标人应建立省控空气站维护档案

对省控空气站的运维工作进行详细记录，并每年将运维记录在省站进行归档。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：省控空气站运行维护记录、颗粒物监测仪校准检查记录、气态污染物监测仪校准检查记录、空气自动监测系统仪器设备维修记录、空气自动监测系统备品备件管理记录、省控空气站主要消耗材料使用记录、多点线性校准表格、省控空气站室内外环境记录、标准物质使用记录、空气自动监测系统仪器资料保管清单，详见招标文件附件中的附件3。

【评审项15】5.9日常运维其他相关要求如下：

5.9.1每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

5.9.2投标人保证满足环保部门对省控空气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在2小时之内响应，6小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，投标人必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

5.9.3当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告省站，省站组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

5.9.4严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

【评审项16】5.10质量控制要求

投标人需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

5.10.1量值溯源要求

投标人在每个省控空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家一级标准物质或国家标准样品，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

投标人应每年将省控空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到省级计量单位，每半年将臭氧传递标准向省级臭氧传递标准进行溯源，每年将颗粒物手工采样器送至省站进行性能审核，性能指标均应符合要求。

5.10.2日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：①安装时；②移动位置时；③进行可能影响校准结果的维修或维护后；④监测仪暂停工作一段时间后；⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

5.10.3质量检查

投标人必须接受省厅、省站及驻市站质量检查。

5.10.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时填写报送。

【评审项17】5.11系统设备维修要求

5.11.1维修更换工作要求

投标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

5.11.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

5.11.3对动态校准仪流量进行单点检查，超出流量误差范围时，应重新进行多点校准并检查。

5.12交接要求。投标人中标后根据采购人要求实施交接，内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等，经审核确认后，开展运维交接工作。对需要交接的相关文档、资料、系统、设备等形成清单；设备性能开展测试，对基础设施具体情况进行确认；需更换备机的，相关备机性能测试和功能检查均须合格，确认交接工作全部完成后，向采购人提交完整交接记录。

5.13其他未尽事宜，按照国家相关标准规范执行。

★（三）监督考核要求

省站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

运维考核要求

1. 监督管理

1.1 数据必须真实有效。

1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议，见招标文件附件中的附件1），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，省站有权终止合同。

1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实省站有权终止运维合同。

2.考核办法

每月由省站组织驻市站对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据有效率(以下简称两率)以及运行维护的内容。

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量总和时应扣除因不可抗力（如停电）、现场检查等造成的停止监测的小时值数据。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.1数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据获取率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据有效率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据有效率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据有效率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分由省站组织驻市站按照《运行维护考核扣分标准细则》内容进行运行维护评分。若当季度存在驻市站按照《现场检查表》（见招标文件附件中的附件2）对站点进行现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=现场检查评分（100分）×15%+月运行维护评分（30分）×50%；若无现场检查的情况，则该季度每月运行维护部分评分=月运行维护评分（30分）。

运行维护考核扣分标准细则（总分30分）

| 序号 | 问 题 | 扣分标准 （每期次考核时从运行维护部分总分30分中扣除，直至扣完为止) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按运维要求时限到现场开展运维工作的 | 每次一次扣5分 |
| 2 | 未按运维要求时限完成运维工作 | 周、月任务缺失一项扣1分；季度、半年、年任务缺失一项扣2分 |
| 3 | 质控结果不合格应重新校准并再次检查至合格 | 未做到每一项扣1分，其中，MFC流量超出±2%每次扣2分 |
| 4 | 使用过期标气或非一级标气开展运维的 | 每项气态污染物扣2分 |
| 5 | 发出异常任务单（每日8时～22时）后未在2小时内到达现场，未在4小时内完成维修或提出解决方案 | 每次扣1分 |
| 6 | 站点需要更换备机的，未在发出异常任务单后48小时内更换备机 | 每次扣2分 |
| 7 | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否通过有资质的单位进行计量检定或校准 | 每项不符合扣2分 |
| 8 | 点式气态分析仪质控操作过程未采用软件自动完成的，因特殊原因可不扣分 | 每项扣1分 |
| 9 | 点式气态分析仪质控因特殊原因采用手工操作时，目标浓度稳定后持续时间至少5分钟，仪器数据未稳定就进行校准的情况 | 每项扣1分 |
| 10 | 动态校准仪臭氧工作标准超出量值溯源有效期的 | 当季度每月扣2分 |
| 11 | 未经同意在工控机中加装各类远程软件，qq、微信等数据传输、聊天软件等 | 发生网络安全问题，当季度每月扣2分，因网络安全漏洞，被有关部门通报的，当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 12 | 尚未取得培训合格证或证书不在有效期内的人员运维本项目 | 当季度每月扣5分，扣站点运维经费 |
| 13 | 颗粒物监测仪重要参数发生改变 | 颗粒物监测仪浓度系数K、B值与说明书不一致，且不能提供响应校准依据的，每项（PM10/PM2.5）扣5分；加热方式及加热参数设置值发生改变的，每项（PM10/PM2.5）扣5分 |
| 14 | 未按要求完成颗粒物手工比对任务 | 每发生一次扣1000元 |
| 15 | 现场检查中发现的问题，运维单位未及时完成整改的（不可抗力因素除外，运维单位应及时告知）。 | 未在检查后1个月内完成整改的，扣2000元 |

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

4.中标人在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

5.其他规定

中标人有下列情形之一的，省站将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况，发现非运维人员进出房，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现中标人未达到省厅和省站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当年度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

★（四）参考技术规范和标准

1.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 818-2018；

2.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018；

3.《环境空气臭氧监测一级校准技术规范》HJ 817-2018；

4.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 653-2021；

5.《环境空气颗粒物（ PM10和PM2.5 ）连续自动监测系统安装和验收技术规范》HJ 655-2013；

6.国家环境监测网环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）；

7.《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO）自动监测系统技术要求及检测方法)HJ 654-2013；

8.《环境空气气态污染物（ SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统安装验收技术规范》HJ 193-2013；

9.《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行)》；

10.其他现行有效的技术规范及国家标准。

以上规范如有更新，以最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后按要求完成空气站运维交接。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市福飞南路138号（采购人指定地点） |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按采购人要求完成交接 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件、投标人的投标文件、双方签订的合同执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，详见8.其他，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |
| 8 | ★ | 其他 | 合同支付方式（以此条款为准）：分四期支付，1、第一期为运维3个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 2、第二期为2026年12月份，中标人向采购人出具合同款25%正式发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。本期考核结果若有不符合要求，本期扣款将在下一期款项支付时扣除。 3、第三期为运维9个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 4、第四期为运维12个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 如财政资金下达时间晚，采购人支付时间相应延迟。 |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后按要求完成空气站运维交接。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市福飞南路138号（采购人指定地点） |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按采购人要求完成交接 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件、投标人的投标文件、双方签订的合同执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，详见8.其他，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |
| 8 | ★ | 其他 | 合同支付方式（以此条款为准）：分四期支付，1、第一期为运维3个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 2、第二期为2026年12月份，中标人向采购人出具合同款25%正式发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。本期考核结果若有不符合要求，本期扣款将在下一期款项支付时扣除。 3、第三期为运维9个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 4、第四期为运维12个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 如财政资金下达时间晚，采购人支付时间相应延迟。 |

采购包3：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后按要求完成空气站运维交接。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市福飞南路138号（采购人指定地点） |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按采购人要求完成交接 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件、投标人的投标文件、双方签订的合同执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，详见8.其他，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |
| 8 | ★ | 其他 | 合同支付方式（以此条款为准）：分四期支付，1、第一期为运维3个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 2、第二期为2026年12月份，中标人向采购人出具合同款25%正式发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。本期考核结果若有不符合要求，本期扣款将在下一期款项支付时扣除。 3、第三期为运维9个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 4、第四期为运维12个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 如财政资金下达时间晚，采购人支付时间相应延迟。 |

采购包4：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后按要求完成空气站运维交接。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市福飞南路138号（采购人指定地点） |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按采购人要求完成交接 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件、投标人的投标文件、双方签订的合同执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，详见8.其他，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |
| 8 | ★ | 其他 | 合同支付方式（以此条款为准）：分四期支付，1、第一期为运维3个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 2、第二期为2026年12月份，中标人向采购人出具合同款25%正式发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。本期考核结果若有不符合要求，本期扣款将在下一期款项支付时扣除。 3、第三期为运维9个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 4、第四期为运维12个月（通过考核），中标人向采购人出具合同款25%正式发票（如有扣款，以实际支付为准），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的25%。 如财政资金下达时间晚，采购人支付时间相应延迟。 |

其他商务要求

★其他商务要求（适用于采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）

1.争议解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后30天还不能解决，任何一方均可选择 （1） 方式：

（1）采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.变更事项

如因国家/福建省政策或法规变化、其他不可抗力等原因造成采购人需求变化，采购人有权根据实际情况变更采购范围，直至合同取消，采购人对此变更不承担任何责任。投标人所报单价不得调整。

3.人员变更

在项目实施过程中，投标人应安排符合采购人要求并经过采购人审核通过的项目联络员参与工作，服务期内选派到省站的项目联络员应在采购人指定地点配合开展相关工作。采购人有权要求投标人撤换不符合管理要求的项目联络员，直到符合要求为止。投标人不得随意更换选派到省站的项目联络员，确需更换应征得采购人同意，未经采购人同意，擅自更换选派到省站的项目联络员，每更换一名人员扣除合同款的5%。

4、售后服务

本项目实施跨年度采购，2027年和2028年可执行本次采购结果，合同一年一签，根据上年度前三期服务考核情况，考核通过，签订下一年，考核不通过，则终止签订合同。。

5、违约责任

5.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成损失的，中标人还需另行支付合同额10%的赔偿。

5.2在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，并可进一步提出追索和索赔：

5.2.1签订合同后，中标人未按合同规定提供货物（服务）的。

5.2.2中标人未能按合同规定履行其义务的。

5.2.3在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的。

5.3本合同所有服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付合同额10%的赔偿。

5.4中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权中止合同，且不支付合同款。

5.5因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.6若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.7在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

5.8本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

#### 十八、合同附件

#### 十九、合同融资支付约定

19.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：1(省控环境空气自动监测站委托运维服务项目)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动监测站委托运维服务项目 | 2868750 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

投标人名称：

省控环境空气自动站运维服务-1

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-1 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2868750 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 年 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：2(省控环境空气自动监测站委托运维服务项目)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动监测站委托运维服务项目 | 2975000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

投标人名称：

省控环境空气自动站运维服务-2

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-2 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2975000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 年 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：3(省控环境空气自动监测站委托运维服务项目)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动监测站委托运维服务项目 | 5100000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

投标人名称：

省控环境空气自动站运维服务-3

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-3 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5100000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 年 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：4(省控环境空气自动监测站委托运维服务项目)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动监测站委托运维服务项目 | 5206250 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZSZBGS[GK]2026010

项目名称：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

采购包：省控环境空气自动监测站委托运维服务项目

投标人名称：

省控环境空气自动站运维服务-4

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省控环境空气自动站运维服务-4 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5206250 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 年 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。