厦门市环境空气

非甲烷总烃自动监测站运维服务采购内容说明

一、运维内容

本项目为对位于厦门市湖里区高林社区的环境空气非甲烷总烃自动监测站点提供运行维护服务，服务内容包括且不限于对非甲烷总烃分析仪的采样系统、分析系统、控制系统、数据采集和传输系统、校准系统、联网软件系统等设施提供日常运行、维护、维修、质量保证和校准等技术服务工作。

运维工作应严格按照中国环境监测总站印发的《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规范（试行）》的相关要求开展。运维服务期间，如中国环境监测总站有发布新的相关技术规范，则按新的技术规范要求开展。

二、运维时间

2026年8月1日-2027年7月31日，中标公司应于2026年7月30日起与现运维公司进行运维交接工作，并在2日内完成交接。本项目服务期限为合同签订之日起一年。当年合同届满时，采购人将在预算资金有保障，服务价格不提高情况下，且根据成交人服务情况及采购人的评估结果，确定是否签订第二年度或第三年度合同。如当年合同期满但采购人未获得下一年度预算批复或需求取消，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。

三、运维要求

（一） 系统日常运维要求

1. 每日维护内容

（1）系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的 FID 温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

（2）基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的物质进行重积分。

（3）保留时间漂移

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分,如有影响,应进行调整。

（4）数据审核

数据审核应对异常数据进行无效标识或剔除，在48小时内完成。

2. 每周巡检内容

（1）监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足 HJ193 相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足 HJ818 相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括:

1)检查站房内温度是否保持在(25士5)℃，相对湿度保持在85%以下。

2)在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度;检查采样管路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

3)检查采样总管进气、排气是否正常。

4)检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

5)检查站房排风排气装置工作是否正常。

6)检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气;检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于 2MPa(或系统相关要求值)前应更换，

7)检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性炭或无水氯化钙。

8)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

9)检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

10)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

11)检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

12)对站房周围的杂草和积水应及时清除;对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

13)检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

14)记录巡检情况。

（2）自动监测系统周巡检

1)气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

2)气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置(如除烃等)，如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

3. 其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器等重要部件。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后,应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

4. 日常运行质量体系要求

（1）人员要求

运维单位根据其负责的监测系统和运维任务对技术人员进行必要的理论和实操培训，使其能够熟练的掌握系统的运维和质控操作，掌握耗材备件更换及必要的维护工作，并熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等。运维单位应对人员能力进行考核确认，并建立相应的人员档案，保存人员的培训和考核记录。

（2）关键技术文件要求

1)质量管理工作计划

运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维工作、数据审核和标识工作、质控工作、量值传递工作的负责人员、时间频次、合格标准、耗品耗材、标准气体、计量标准器具等各项要求。

2)作业指导书

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的质量管理工作计划制定相应的作业指导书，明确各项运维工作、质控工作、数据审核工作、数据标识的具体要求，指导运维技术人员开展相关工作。

3)记录表格

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作、耗材配件更换记录等，并将一年内记录放置于点位现场备查。

（3）内部监督检查要求

运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式定期对站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。运维单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

（二）系统质量控制要求

1.每日质控

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。

- 每周质控

完成点检并做好记录，包括：氢气发生器、载气和零气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展零点检查，若非甲烷总烃测定浓度大于方法检出限，应重新校准；开展标点检查，或定量误差超过±10%，应重新校准。

- 每月质控

至少进行一次采样流量检查，当误差超过±10%，应对仪器进行校准。

- 每季质控

使用标准气体更新多点校准曲线。校准曲线上各浓度点残差的理论浓度的比值应在±10%以内。

- 每年质控

至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进校管路和检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件。保养及维修后，应进行多点校准以及重复性和检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

（三）系统质量保证要求

用于传递的皂膜流量计、湿式流量计、活塞式流量计、标准气压表、温度计，每年至少送国家有关部门进行计量检定和量值传递一次。

每半年至少对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查。

标准气体应可追溯至国家一级标准或者国际同等级以上标准。

（四）数据审核和处理

1. 无效数据剔除

日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识,剔除异常数据。分类标示可参照《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》附件2相关要求执行。

2. 数据重积分及补录

系统受气象因素变化和系统本身因素导致的峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

3. 数据补遗

监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

4. 有效数据率

运维单位应最大限度保证系统连续运行,有效数据率不低于90%，数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行;重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

- 运维耗材

为保证非甲烷总烃自动监测站日常正常运行，中标单位需定期更换运行耗材，耗材内容及更换频次如下（包括不限于）：

| 序号 | 项目 | 数量 | 建议更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱柱 | 1根 | 一年 | 耗材 |
| 2 | FID信号板 | 1个 | 一年 | 耗材 |
| 3 | FID 点火线圈 | 1件 | 一年 | 耗材 |
| 4 | 十四通阀 | 1件 | 一年 | 耗材 |
| 5 | 一级标气 | 1瓶 | 一年 | 耗材 |
| 6 | 真空采样泵 | 4件 | 三个月 | 耗材 |
| 7 | 氢气发生器 纯水 | 26件 | 半个月 | 耗材 |
| 8 | 氢氧化钾 | 1 | 一年 | 耗材 |
| 9 | 滤膜 | 3盒 | 半个月 | 耗材 |
| 10 | 干燥剂 | 26瓶 | 半个月 | 耗材 |
| 11 | 空压机 气缸皮碗 | 1 | 一年 | 耗材 |
| 12 | 质控辅助设备维护 | 1 | 一年 | / |

- 运维服务成果提交

运维单位应按以下要求及时上报运维服务成果：

- 每月维护结束后10日内提交维护状况汇总统计表报告。

- 每季维护结束后15日内提交季度维护报告。

- 半年维护结束后15日内提交半年维护报告。

- 年维护结束后15日内提交年度维护报告。

- 项目验收

根据数据有效获取率情况支付相应的款项，具体标准如下：

1.数据有效获取率≧90%，支付合同金额的100%。

2.80%≦数据有效获取率<90%，支付合同金额的90%。

3.70%≦数据有效获取率<80%，支付合同金额的70%。

4.数据有效获取率<70%，支付合同金额的50%。

- 付款方式

项目中标价格为运维服务过程中所有可能发生的费用，包括且不限于标准气体、耗材、易耗件、备品备件、子站电费、交通费、维修费、保险费、人工费等所有与完成本项目有关的费用。

项目费用分两期支付：

- 合同签订后，中标人开具正式发票，向中标人支付合同金额的50%；

- 服务期满后，采购人根据年度验收情况向中标人支付相应的尾款。

六、资质要求（下列复印件须盖单位公章）

营业执照等证明文件：报价人为企业的，提供有效的营业执照复印件；报价人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；报价人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；报价人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；报价人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；报价人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他报价人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

七、报价文件（须盖公章）

（一）法人营业执照复印件；法人代表证明及法人身份证复印件，授权委托书及授权委托人身份证复印件。

（二）需提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明。

（三）承诺完整履行服务内容的承诺函。

八、评审办法（综合评分）

8.1评审小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果评审项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

8.2.1评审小组将对相应采购包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商。如果出现相同的综合得分，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

8.2.2具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足采购邀请书全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1＋F2＋F3＋F4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，F1＋F2＋F3=100分（满分时），F4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

采购包1：综合评分法

各项评审因素的设置如下：

报价部分评分F1 满分为30.00分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购邀请书要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／最后报价）×价格权值。

技术部分评分F2           满分45分

| 评审项目 | 评审分值 | 评审方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 30 | 根据供应商针对采购邀请书“厦门市环境空气非甲烷总烃自动监测站运维服务采购内容说明”中“三、运维要求”的逐项响应情况进行评分，若有一项不满足扣1分，扣完为止（满分30分）。 |
| 1-2 | 3 | 根据供应商针对项目制定的工作计划安排进行评议并打分： ①工作计划安排全面、重点突出、分工明确、科学可行的得3分； ②工作计划安排较完整，但总体内容可行、适用、科学合理的得2分； ③工作计划安排过于简单的和未提供工作计划安排的不得分。 |
| 1-3 | 3 | 根据供应商针对本项目提出的问题解决方案（包括但不限于①运维过程中发生的问题拟采取的措施；②对运维过程中可能发生的疑难问题分析到位且针对性解决方案）进行评分： 方案内容全面，应对措施可靠、合理的得3分； 方案包含以上所有内容但存在部分不适用的得2分； 其余不得分。 |
| 1-4 | 3 | 供应商拟配备的项目运维成员具有中国环境监测总站颁发的与项目相关的运维证书加3分。 须提供身份证、证书，上述证明材料须提供复印件并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或提供不全的不得分。 |
| 1-5 | 3 | 供应商承诺在合同签订后并于2026年7月31日前跟原运维完成交接得3分，未能承诺不得分。（供应商须提供承诺书，格式自拟） |
| 1-6 | 3 | 仪器发生故障或站点数据异常时，成交供应商需6小时内现场响应，提供2小时内现场响应承诺得3分，提供4小时内现场响应承诺得2分，提供6小时内响应承诺得1分，未能承诺不得分。（供应商须提供承诺书，格式自拟） |

商务部分评分F3          满分25分

| 评审项目 | 评审分值 | 评审方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 5 | 1、供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每个得1分，满分2分。注：提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 2、供应商须承诺,供应商自身及其子公司自成立以来不存在受到监管类别降级、吊销资质或因质量问题引起责任赔偿、被法院判决败诉，或因问题被行政处罚，发生过爆炸、火灾、人员伤亡等恶性安全责任事故等情况，未受到相关政府部门的通报批评的,满足要求的得3分。（须对此作出书面承诺(承诺函格式自拟)并加盖供应商公章，未提供承诺书或虚假承诺的本项不得分。 |
| 2-2 | 6 | 供应商负责过非甲烷总烃自动监测站运维项目服务的每提供一个项目得2分，未负责过该类项目服务的不得分。满分6分。 供应商提供业绩项目中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)或中标通知书复印件或采购合同文本复印件上述证明材料须加盖供应商公章。 |
| 2-3 | 6 | 根据供应商提供的服务方案（包括但不限于是否设置客户服务机构、与客户沟通交流渠道是否方便、畅通、客户服务机构回应是否及时、应急处理能力、服务水平、对投诉和抱怨的处理客户是否满意，是否允许客户到现场监督检查情况）由评委进行评分（满分3分）： 1.方案全面、完整、详细、可行性强的得6分； 2.方案较全面完整详细、可行性较强的得4分； 3.方案基本详细、可行性一般的得2分； 4.未提供不得分。 |
| 2-4 | 3 | - 根据供应商所提供的响应文件是否能正确回应采购邀请书要求、内容是否明确、条理是否清晰、提供资料是否齐全、文字综合表述能力等情况，由评委进行横向评议并在0-3分之间评分（满分3分）； - 1.响应文件方案全面、完整、详细、可行性强、提供资料齐全、文字综合表述能力清楚的得3分； - 2.方案较全面完整详细、可行性较强、提供资料较齐全、文字综合表述能力较清楚的得2分； - 3.方案基本详细、可行性一般全面完整详细、可行性较强、提供资料一般、文字综合表述能力一般的得1分； 4.未提供不得分。 |
| 2-5 | 5 | 运维期间运维人员安全由成交供应商负责（供应商须提供承诺书，格式自拟） |

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审的报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审的报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

报 价 文 件（参考）

项 目 名 称： 厦门市环境空气非甲烷总烃 自动监测站运维服务采购

项 目 编 号： XMZCZ[ZC]2026006

供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1、报价响应函、报价一览表

2、法人营业执照复印件

3、法人代表证明及法人身份证复印件

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明

6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

报价响应函

致： 福建省厦门环境监测中心站

根据贵单位为 厦门市环境空气非甲烷总烃自动监测站运维服务采购项目的采购邀请（项目编号：XMZCZ[ZC]2026006），本签字代表（全名、职务）代表报价响应供应商（报价响应供应商名称、地址）提交下述文件一份。

1、报价响应函、报价一览表

2、法人营业执照复印件

3、法人代表证明及法人身份证复印件

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明

6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价响应供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价响应供应商保证遵守采购文件的全部规定，报价响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价响应供应商将按采购文件的规定履行责任和义务。

4. 与本采购项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

电话：                  传真：

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日  期：     年    月    日

报价一览表

报价响应供应商名称（加盖供应商公章）：

采购编号：XMZCZ[ZC]2026006                     货币单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市环境空气非甲烷总烃自动监测站运维服务采购 | 1项 |  |
| 维护时间 |  | 2026年8月1日-2027年7月31日，中标公司应于2026年7月30日起与现运维公司进行运维交接工作，并在2日内完成交接。 |  |
| 总报价（小写） |  |  |  |
| 总报价 |  | （大写）人民币 |  |

报价响应供应商（签名）：     　  　 ___

日期：     　年    月    日

法人营业执照

福建省厦门环境监测中心站：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件，该执照真实有效。

（注：上述所有证书均提供复印件，且需复印包括能说明其合格的内容，由供应商加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

法人代表证明及法人身份证复印件

授权书

福建省厦门环境监测中心站：

系我司员工，代表本司参与贵单位组织的厦门市环境空气非甲烷总烃自动监测站运维服务采购项目（项目编号 XMZCZ[ZC]2026006 ）采购活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交报价文件。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。报价代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：法定代表人、报价代表身份证件复印件

授权方

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

报价代表签字：

日     期：

无重大违法记录的书面声明

福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此书面声明。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

有无行贿犯罪情形的说明或承诺

福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前的经营活动中无行贿犯罪记录。

特此书面声明。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

福建省厦门环境监测中心站：

我司参加厦门市环境空气非甲烷总烃自动监测站运维服务采购项目（项目编号： XMZCZ[ZC]2026006 ），我司做出如下承诺：

1、

2、……

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面接受贵单位的处罚，我方对此无异议。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：