


福建省漳州环境监测中心站环境空气非甲烷总烃自动监测站运维保障服务采购项目招标公告






采购单位：福建省漳州环境监测中心站
项目编号：ZHJZXCG2026002
时    间：二〇二六年八月


[bookmark: _Toc22387]第一章 采购邀请函
福建省漳州环境监测中心站拟对环境空气非甲烷总烃自动监测站运维保障服务采购项目进行招标，现欢迎合格投标人前来提交密封的投标书。
一、招标方式：自行采购
二、招标文件获取方式：
公告电子版附件，请进入http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/下载。
三、投标截止时间：2026年8月31日18:00时 （北京时间），投标人应在此之前将密封盖章的投标文件邮寄或送达招标联系人（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
四、投标文件送达地点：漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号物联网示范园5-2栋 福建省漳州环境监测中心站总工办
联系人： 小汤  电话：0596-2053088
技术咨询：林工  电话：13235050288


福建省漳州环境监测中心站
2026年8月25日


[bookmark: _Toc11570]第二章 采购内容及要求
一、项目名称
环境空气非甲烷总烃自动监测站运维保障服务。
二、项目概述及采购要求
（一）项目概述
漳州龙文田丰环境空气中非甲烷总烃自动监测站位于漳州市龙文区步文镇田丰村漳州市第二实验小学济众楼楼顶，监测项目为甲烷、总烃、非甲烷总烃共3个项目，目前仪器设备稳定运行。
为持续做好该点位仪器设备的日常运维、耗材更换、质量保证及控制、故障维修等运维工作，需采购非甲烷总烃监测站点运维保障服务，项目内容包含仪器所需的耗材、日常维护保养、定期质量控制、故障维修、电费、网络费、人工费等运行维护保障费用。
（二）采购内容
环境空气非甲烷总烃自动监测站运维保障服务，服务周期一年，计划2026年9月至2027年9月（以交接和合同签订时间为准）。
三、预算最高控制价：79600元。
四、结算方式及期限
项目中标价格为运维服务过程中所有可能发生的费用，包括且不限于标准气体、耗材、易耗件、备品备件、电费、网络费、维修费、人工费等所有与完成本项目有关的费用。
项目费用分两期支付：
1.合同签订后，中标人开具正式等额发票，达到付款条件15日内，向中标人支付合同金额的50%；
2.服务期满后，采购人根据年度验收情况经双方确认后，中标人提供正式等额发票，达到付款条件15日内，向中标人支付项目相应的尾款。
	


五、技术要求：
（一）基本保障
1.按照《环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统技术规定（试行）》（总站气字〔2021〕61号）和《环境空气非甲烷总烃自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 1419-2025》等国家相关文件和技术规范有关要求，对非甲烷总烃自动监测站进行运维，包括但不限于站点基础设施情况及站房的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作。
2.承担非甲烷总烃自动监测站日常正常运行维护、详细的预防性检修与非外界不可抗力而发生突发性故障进行针对性维护工作。
3.运维人员应对非甲烷总烃自动监测站站房、辅助设备及周边环境定期巡检，检查结果应满足相关规范要求；保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚，保持站房外20米以内的环境清洁。
4.指派专人维护，确保站房条件满足仪器运行要求，供电、数据采集、传输及网络通讯正常，非工作人员未经许可不得入内。
5.做好站点消防、安全、防漏雨、避雷设施等检查工作。
[bookmark: OLE_LINK2]6.每次维护做好系统运行维护记录；进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。
[bookmark: _Hlk45218725]7.中标单位除需承担非甲烷总烃自动监测站日常正常运行所产生的包括但不限于人工、消耗件、备品备件等费用外，还需承担站点的其他费用如场地租金、水电、物业及网络通讯等。
（二）运维内容
1.每日一次检查系统仪器运行状态，查看相关参数，确认数据是否正常。
2.每周一次巡检，对零点、单点检查或校准，检查站房及周边情况，排查安全隐患。
3.每月整理一次站点内部环境，清洗空调滤网。
4.每季度一次标准曲线绘制，对动态校准系统流量进行检查。
5.每年一次系统稳定性、准确性、检出限检查，对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换，预防性维护后进行全面质控检查。
（三）质量保障措施
1.投标人应具备完善的管理制度及技术人员培训制度，指定运维管理人员，制定自动监测系统运行维护规章制度，相关运维人员遵照该规章制度及招标单位运行管理规定开展工作。
[bookmark: _GoBack]2.必须至少安排1名专业技术人员负责每日仪器监控及日常运行维护，根据其负责的监测系统和运维任务对技术人员进行必要的理论和实操培训，使其能够熟练的掌握系统的运维和质控操作，掌握耗材备件更换及必要的维护工作，并熟练使用数据平台，能够及时判断系统运行的异常并进行重积分、异常数据标识等。
3.运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维时间频次、合格标准，质控保证和控制，耗品耗材、标准气体更换，数据审核和标识，计量标准器具量值传递等各项工作要求。
4.运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作、耗材配件更换记录等，并将一年内记录放置于点位现场备查。
5.用于传递的流量计、标准气压表、温湿度计，每年至少送国家有关部门进行计量检定和量值传递一次，每季度至少对动态校准仪进行一次质量流量检查，标准气体应可追溯至国家一级标准或者国际同等级以上标准。
（四）数据审核
对上传至“国家光化学监测数据质控与分析平台”的数据进行审核，按时上传质控记录，记录包含标气证书、零点及单点检查、标准曲线等质控结果，对仪器设备故障及其他异常情况进行报备，对无效异常数据进行剔除，对缺失数据进行补录。
1.无效及异常数据剔除
日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，在平台数据库中对无效或异常情况进行剔除。
2. 数据补录
监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补录。
3.异常情况报备
对仪器硬件故障、仪器软件故障、数采软件故障，以及停电、自然灾害等不可抗力因素产生的故障，及时在平台上进行异常情况报备。
4.有效数据率
运维单位应最大限度保证系统连续运行,数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。
（五）运维耗材
为保证非甲烷总烃自动监测站日常正常运行，中标单位需定期更换运行耗材，耗材内容及更换频次如下（包括不限于）：
	序号
	项目
	数量
	建议更换周期
	备注

	1
	色谱柱
	1根
	一年
	耗材

	2
	FID信号板
	1个
	一年
	耗材

	3
	FID 点火线圈
	1件
	一年
	耗材

	4
	十四通阀
	1件
	一年
	耗材

	5
	一级标气
	1瓶
	一年
	耗材

	6
	真空采样泵
	4件
	三个月
	耗材

	7
	氢气发生器 纯水
	26件
	半个月
	耗材

	8
	氢氧化钾
	1
	一年
	耗材

	9
	滤膜
	3盒
	半个月
	耗材

	10
	干燥剂
	26瓶
	半个月
	耗材

	11
	空压机 气缸皮碗
	1
	一年
	耗材

	12
	质控辅助设备维护
	1
	一年
	/


（六）运维服务成果提交
运维单位应按以下要求及时上报运维服务成果：
1.半年维护结束后15日内提交半年维护报告。
2.年维护结束后15日内提交年度维护报告。
六、验收要求：
根据数据有效获取率情况支付相应的款项，具体标准如下：
1.数据有效获取率≧90%，支付合同金额的100%。
2.80%≦数据有效获取率<90%，支付合同金额的90%。
3.70%≦数据有效获取率<80%，支付合同金额的70%。
4.数据有效获取率<70%，支付合同金额的50%。


[bookmark: _Toc30094]第三章 投标人须知
一、投标人资格要求
一般资格证明文件
1、单位授权书：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供授权书；若投标人代表为单位负责人，应提交其身份证正反面复印件，可不提供授权书；投标人为自然人的，可不填写授权书。
2、营业执照等证明文件：投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、依法缴纳税收证明材料：投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件；投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求；若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
5、信用记录查询结果：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 投标方应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标方提供的查询结果”），投标方提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
其他资格证明文件
6、资格承诺函：本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，可不提供一般资格条件证明文件中的2.营业执照等证明文件、3.依法缴纳税收证明材料、4.近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的一般资格证明文件，按资格审查不合格处理。
二、其他规定
本项目不允许中标人以任何名义和理由将本项目的非主体、非关键性工作进行分包或转包，如有发现，采购方有权单方终止合同，且中标人须赔偿由此带来的一切损失。
本项目不接受联合体投标。
二三、投标材料（须盖单位公章）
符合条件的投标方应提供包括但不限于以下材料：
项目总报价、投标人资格要求中所要求条件、投标人响应评审因素的佐证材料。
以上证明文件均须盖单位公章，投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章；提交材料应真实有效，如有不实或提供的文件不完整的，取消投标人报价资格。
报价文件正本一份，副本三份。
投标文件应于2026年8月31日18:00前（北京时间），送至福建省漳州环境监测中心站总工办（漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号物联网示范园5-2栋），逾期报名或资料不全不予受理。
[bookmark: _Toc18145]第四章 评标内容
一、评标办法：
采用综合评标法，资格审查均符合要求的单位，按照本单位综合评标法评分最高者为本项目中标人（如果评分相同，以提供投标人响应评审因素的佐证材料中相关业绩份数多的投标人为中标人）。
二、评分标准
①价格项（F1×A1）满分为30分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
②技术项（F2×A2）满分为55分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1-1
	40
	根据投标人针对招标文件“第二章 采购内容及要求福建省漳州环境监测中心站环境空气非甲烷总烃自动监测站运维保障服务采购项目招标公告”中“五、技术要求”的逐项响应情况进行评分，若有一项不满足扣2分，扣完为止（满分40分）。

	1-2
	3
	根据投标人针对项目制定的工作计划安排进行评议并打分，至少包括运维内容、人员安排、工作流程、工作制度等进行评分。
①工作计划安排基本符合本项目要求的得1分；
②工作计划安排较完整，但总体内容可行、适用、科学合理的得2分；
③工作计划安排全面、重点突出、分工明确、科学可行的得3分；
④未提供或不符合项目需求的不得分。

	1-3
	3
	根据投标人提供本项目备品备件管理方案进行评分，方案应至少包括仪器备品备件库存数量和购置便利性等（提供实物图片）。
①有提供方案且符合本项目需求的得1分；
②方案有展开描述且详尽，条理清晰的得2分；
③方案有根据本项目特点，针对性强、可操作性高、突出要点的得3分；
④未提供或不符合项目需求的不得分。

	1-4
	3
	投标人拟派出的项目运维人员具有中国环境监测总站颁发的与项目相关的运维证书，每提供一名得1分,满分3分。投标人须提供身份证、相关证书复印件（原件备查）及报价截止时间前六个月(不含报价截止时间的当月)中任一月份为其缴纳社保的证明材料，未提供或提供不齐全的本项不得分。

	1-5
	3
	投标人承诺在合同签订后五个工作日内跟原运维完成交接得3分，未能承诺不得分。（投标人须提供承诺书，格式自拟，非因投标人原因导致无法按期完成交接的，不视为违反承诺）

	1-6
	3
	仪器发生故障或站点数据异常时，投标人需6小时内现场响应。提供2小时内现场响应承诺得3分，提供4小时内现场响应承诺得2分，提供6小时内响应承诺得1分，未能承诺不得分。（投标人须提供承诺书，格式自拟）仪器发生故障或站点数据异常时，可在2小时（含）内响应并到达现场处理的得3分；2小时＜响应时间≤4小时的得2分；4小时＜响应时间≤6小时的得1分，6小时以上不得分。（须提供承诺函，承诺函格式自拟）


③商务项（F3×A3）满分为15分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	2-1
	5
	1、投标人须承诺,投标人自身及其子公司自成立以来不存在受到监管类别降级、吊销资质或因质量问题引起责任赔偿、被法院判决败诉，或因问题被行政处罚，发生过爆炸、火灾、人员伤亡等恶性安全责任事故等情况，未受到相关政府部门的通报批评的,满足要求的得2分。（须对此作出书面承诺(承诺函格式自拟)并加盖投标人公章，未提供承诺书或虚假承诺的本项不得分。
2、投标人具有国家级生态环境空气监测网运维类似项目经验的得3分；省级生态环境空气监测网运维类似项目经验的得2分，市级生态环境空气监测网运维类似项目经验的得1分。须提供以下资料复印件：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件。未同时提供以上各项证明材料的，不给予计分。

	2-2
	6
	投标人负责过非甲烷总烃自动监测站运维项目服务的每提供一个项目得2分，未负责过该类项目服务的不得分。满分6分。投标人提供业绩项目中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)或中标通知书复印件或采购合同文本复印件上述证明材料须加盖投标人公章。

	2-3
	4
	投标人应承诺在漳州市城区提供常驻技术人员，提供驻点人员身份证、居住地信息（投标人须提供承诺书，格式自拟）。


三、开标事项：
(一)本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评审小组进行评定。参照采购方提供的《合同》文本签订合同，双方所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。中标单位收到中标通知书后十五个工作日，与我站签订合同。
（二）招标文件、招标文件的修改文件、中标投标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

第五章	投标文件格式
封面格式
（项目名称）
投标文件


（填写正本或副本）


项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）




投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月


1、单位授权书（若有）
致：福建省漳州环境监测中心站
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                 
接受授权方
投标人代表签字：                   
签署日期：     年   月   日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。





2、营业执照等证明文件
致：福建省漳州环境监测中心站
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：              
日期：　　年　　月　　日


3、依法缴纳税收证明材料
致：福建省漳州环境监测中心站
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：              
日期：　　年　　月　　日


4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：福建省漳州环境监测中心站
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。

※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：              
日期：　　年　　月　　日


5、信用记录查询结果
致：福建省漳州环境监测中心站

现附上截至    年   月  日  时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。



投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：              
日期：　　年　　月　　日


6、资格承诺函
致：福建省漳州环境监测中心站
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次采购活动，严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受按照有关规定处理并承担由此产生的一切责任。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日


7、技术和服务要求响应表
投标人名称：（全称加盖单位公章）
项目编号∶　　　　　　　　　　
	章节条目号
	竞争性磋商文件规定的技术和服务要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	    
	    
	    
	    

	    
	    
	    
	    

	    
	    
	    
	    





供应商代表签字：　　　　　　　　　　


8、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的材料外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。


9、报价一览表
项目编号：　　　　　　　　
货币及单位：人民币元
	投标报价
	备注

	投标总价（大写金额）：　　　　　　　　
投标总价（小写金额）：　　　　　　　　
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写 “投标报价”。
1.2 “大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：              
日期：　　年　　月　　日


2
