
车载电感耦合等离子体质谱仪
技术维保项目采购文件

项目编号：FJHJJC[YB]2026006
采购单位：福建省环境监测中心站

时    间：2026年9月
1 项目概况

1.1 项目名称

车载电感耦合等离子体质谱仪技术维保项目（项目编号：FJHJJC[YB]2026006）
1.2 项目地址

福建省福州市鼓楼区福飞南路138号

1.3 服务期限

根据合同要求开始服务之日起，服务期1年（以合同签订时间为准）。
1.4 预算要求

本项目采购价格以8.33万元为上限。

1.5 采购内容

车载电感耦合等离子体质谱仪（仪器型号：谱育科技SUPEC 7000M，以下简称车载ICP-MS）主要用于应急监测重金属项目分析。因该设备维护工作具有较强的专业性，按照生态环境部及中国环境监测总站对环保设施委托专业技术单位运营管理的有关规定要求，运维单位应满足技术人员齐整、仪器设备熟悉、维护响应及时等条件。

2 总体要求

2.1仪器维护参照《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）、《电感耦合等离子体质谱仪校准规范》（JJF 1159）及其他相关环境监测技术规范要求执行。

2.2应制定运维年度工作计划，包括运维内容、运维记录、质量保证和质量控制要求，保证监测数据可追溯，并根据工作计划实施。投标人应承诺选派的技术人员按照投标书要求完成指定工作，并自觉接受采购人监督。若技术人员能力条件无法满足采购人工作需求，投标人应按采购人要求重新选派技术人员。
2.3为保障应急监测和数据连续性，投标人应承诺配备同型号或性能不低于SUPEC 7000M的备机，在采购人设备因故障停机超过72小时无法修复或其他特殊情况时，应协调提供满足监测要求的替代设备。
2.4 投标人用于维修维护仪器设备的配件耗材，须是合法渠道且符合国家质量标准的合格件，须适用于所维修仪器设备，性能及技术指标不低于仪器设备原有配件或制造商的出厂标准。若使用非制造商原配件的替代件，须承诺替代件的适配性及性能不低于原有配件。

2.5 遇到采购人承担国家或省级重大监测任务、应急监测任务期间，投标人有义务派遣技术人员驻场配合采购人的工作开展，期间保障关键仪器设备正常运行，相关费用已包含在合同总价中。

2.6 在合同期内，投标人应对维保范围内的仪器设备可能存在的故障隐患做出评估，并进行恰当的预防性处理，保证仪器设备的安全运行。

2.7在合同期内报修而未在合同期内修复的，不因超过合同期限而失效，投标人必须完成故障修复。

2.8投标人自行负责服务过程中的一切安全责任，并向采购人保证服务人员必须做到安全维护，做好安全防护措施。采购人与投标人派遣服务人员不存在劳动合同关系，如果发生职业危害、意外工伤与事故责任等安全问题由投标人承担，采购人不承担任何责任。
3 服务要求

合同期内，投标人应对车载ICP-MS及其辅助设备提供维护保养、日常巡检、故障维修等服务，保证仪器的正常运行。

3.1维修

（1）免费更换出现故障的仪器所有零部件或设备，包括但不限于分子涡轮泵、机械泵、电源模块、主板、离子源、循环水机、数据处理设备等，并承担相应产生的工时费、差旅费、维修配件及维修维护耗材费。因采购人人为误操作、不可抗力或外部事故造成的损坏不在免费更换范围，投标人需提供维修服务，相关费用按不超过同期成交价的9折进行计算。

（2）在诊断或修复故障时所需的消耗品（包括但不限于双锥、雾化器、雾化室、炬管、石墨垫圈、蠕动泵管、仪器维护试剂等）。每个运维年度，采购人可根据实际情况要求投标人免费更换一次。超出免费更换次数的消耗品，投标人应保证优先供应，价格按不超过同期成交价的9折进行计算，并出具清单报采购人确认并申购。
3.2巡检与维护

（1）投标人应根据采购人要求上门对车载ICP-MS及其辅助设备进行巡检，每两周进行开机常规巡检一次，每两月进行调谐校准维护与仪器性能测试一次。若在巡检过程中发现零部件或设备存在异常，投标人应提出维护或更换建议，并采取相应措施。
（2）投标人应对保证仪器设备正常运行各类系统进行检查。内容包括但不限于：仪器真空系统、进样系统、离子光学系统、质量分析与检测系统、冷却系统、气路系统、供电系统、仪器稳定及减震系统等；对仪器背景噪声、灵敏度、氧化物及双电荷产率、短期稳定性等性能指标进行检查，并开展一次标准样品测试，测试结果应满足相关要求。

（3）投标人应依据仪器运行情况或监测任务频次，对仪器相关消耗品（如泵管、接头、密封件等）和零部件（如锥体、雾化室、雾化器等）进行预防性更换或清洁维护。

（4）每次维护完成或清洁、更换仪器关键零部件后，需重新对仪器进行调谐校准，并记录校准情况，做好书面维护工作记录，重要工作文件存档留底。
3.3响应时限及其他运维事项

投标人应及时响应采购人的仪器设备运维需求，包括但不限于大型活动、应急监测、故障报修及仪器培训等。其中：
（1）投标人应积极参与采购人或相关政府部门组织的大型活动，必要时应安排人员负责监测车及车载ICP-MS参观、检查等。

（2）投标人应在接到采购人故障报修通知后的2个工作日内，安排技术人员上门进行维护。

（3）突发应急监测任务时，投标人应在1小时内响应，并根据采购人需要安排至少2名技术人员参与现场技术保障工作，技术人员应在6小时内到达现场。若采购人驾驶员调度存在困难时，投标人应配合采购人工作需要，在采购人下达应急监测通知后的2个小时内，安排驾驶员到达指定地点，协助采购人开展工作，并承担人员相关费用。投标人指派的驾驶员须持有效的相应准驾车型驾驶证，无严重交通违法记录。驾驶员驾驶采购人监测车辆期间，须严格遵守交通法规，如因投标人驾驶员过错（如违章、肇事等）产生的罚款、赔偿及车辆维修等费用，由投标人承担。

（4）投标人应根据采购人工作需要，组织技术人员上门进行仪器及软件操作培训，并就仪器设备使用维护、故障判断及简单处理方法对采购人相关人员进行现场指导。

（5）合同未尽事宜，可由双方协商解决。
4 服务期限

本项目服务期为1年，实施跨年度采购，2027年、2028年可执行本次采购结果，合同实施一年一签，根据上一年度服务考核评定结果，决定下一年度合同实施情况。若通过年度考核，可根据本合同服务内容延续签订下一年度服务合同。若考核不通过，则终止合同。
5 质量保证、验收与违约责任

5.1 日常评估
每次维护、维修、校准或巡检工作结束后，投标人应出具维护工作总结材料。仪器性能指标须满足《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）及《电感耦合等离子体质谱仪校准规范》（JJF 1159）的相关要求，并以仪器设备能够满足采购人日常监测工作要求为主要评判标准，可参考设备出厂技术指标及行业规范，具体由双方协商确认。
合同服务期届满前1个月内，投标人应对仪器开展一次全面性能测试，测试时采购人须在场，测试结果合格视为本维保服务项目整体考核验收的依据。
若仪器性能测试结果未达到相关要求，投标人应继续对设备进行检修维护，直至验收合格，该维护时间不受本项目服务期限限制。
5.2 年度履约考核
服务期满前15个工作日内，采购人根据投标人全年服务响应情况（包括但不限于故障修复时效、应急保障到岗时间、巡检完成度、数据质量等）进行综合评估考核，考核标准详见附件《年度服务考核评分表》。考核评分结果≥80分，视为该年度履约考核合格，可续签下一年度服务合同。
5.3 违约责任
（1）因投标人维护不当、响应迟延等原因，导致采购人监测数据错误、数据中断或未能完成应急监测任务的，投标人应立即采取补救措施，包括但不限于无偿重新校准仪器、重新检测受影响样品、提供应急替代方案等。同时，投标人应赔偿采购人因此遭受的全部损失。

（2）若年度考核得分低于80分，记录为考核不合格，采购人有权要求投标人进行整改，待投标人按照合同要求完成整改后，由双方协商是否续签下一年度合同。若投标人无法按照要求完成整改，或发生重大责任事故，采购人将有权解除合同，不再与投标人续签下一年度合同，投标人须退还采购人已支付的款项，且将追究投标人相关违约责任。
（3）投标人违反本合同约定，或其服务质量问题导致采购人遭受损失的，应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于：

①对采购人造成直接经济损失的；

②因投标人服务过程中侵犯知识产权或泄露采购人信息的；

③投标人服务人员在采购人场所作业期间发生安全事故，造成采购人人身或财产损失的；

④投标人在维修维护过程中因操作不当、判断失误或技术能力不足，导致设备故障范围扩大、原有故障加重、或引发新的故障及损坏的，投标人须承担由此产生的全部修复费用及采购人的相应损失。若投标人无法修复，采购人有权委托第三方进行维修，所产生的一切费用由投标人承担；导致设备完全损坏无法修复的，投标人应按设备折旧残值或评估价值予以赔偿；

⑤投标人在合同履行期间无正当理由单方解除合同、明确表示拒绝履行合同，或擅自停止服务且经采购人催告后15日内仍未恢复履约的，采购人有权解除合同，并要求投标人承担如下责任：

A. 违约金：投标人须向采购人支付合同总金额20%的违约金；

B. 赔偿损失：投标人须赔偿由此给采购人造成的全部损失，包括但不限于采购人为保障仪器设备正常运行而委托第三方进行紧急抢修、临时维保所产生的费用，以及重新采购价格高于原合同价格的差额部分；

C. 采购人为维权支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等合理费用。

（6）因采购人及其人员的指示、操作、配合不当导致损失发生或扩大的，投标人仅就其自身过错造成的部分承担责任，扩大的损失部分不承担责任，但投标人对采购人提供的场地、设备或材料的缺陷已知或应知而未告知的除外。

（7）投标人的赔偿责任不以合同总金额为限。

（8）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经双方友好协商，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（9）因投标人违约导致合同解除的，双方应在合同解除后15个工作日内完成已服务部分的结算与确认。投标人逾期未配合结算的，采购人有权通过法律途径追讨。

6 安全、保密与文明作业

6.1 投标人员进入采购人场所或应急现场，必须遵守采购人的安全、环保及保密管理规定，严禁私自拷贝、泄露、传播任何监测数据及相关技术资料。因投标人原因造成数据泄密或不良后果的，由投标人承担相应法律责任。

6.2 投标人进行气路、电路、高温部件等维护时，须做好安全防护措施，确保人员及设备安全。涉及气体操作时，应严格检漏，维护完成后确保气瓶阀关闭、管路密封良好。

6.3 在应急监测现场，投标人员需服从采购人统一指挥，配备必要的安全防护装备。

 7 资格条件

7.1 单位授权书
（1）若申请人代表为单位授权的委托代理人，应提供授权书；若申请人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供授权书。

（2）申请人为自然人的，可不填写授权书。

7.2 营业执照等证明文件
申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

7.3 财务状况报告
申请人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
（1）成立年限满1年及以上的申请人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，或提供银行出具的资信证明；

（2）成立年限不足1年的申请人，应提供银行出具的资信证明。

7.4 依法缴纳税收证明材料
申请人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
（1）投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

（2）投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。

（3）若为依法免税范围的申请人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

7.5 依法缴纳社会保障资金证明材料
申请人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
（1）投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

（2）投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。

（3）若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的申请人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
7.6 无违法记录声明

投标方参加采购活动前三年内在经营活动中应声明无重大违法记录。重大违法记录指申请人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
7.7 信用记录查询结果
（1）信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。
（2）信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
（3）经查询，申请人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

其他资格证明文件：
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。


8 评定方式
评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低评标价法。
9 评审原则
三家及以上符合条件的投标方参与评标，如有不足，重新挂网。
10 评审事项
本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示后30日内与我站签订采购合同（协议）。
11 结算方式
（1）付款以转账方式支付，投标人必须提供正规的发票（普票）。

（2）合同签订后，达到付款条件14日内，采购人一次性向投标人支付合同额的100%。
12 不可抗力

“不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。发生不可抗力事件导致受影响一方无法履行本合同义务的，该方应立即通知对方，并在15日内提供不可抗力详情及合同不能履行或需延期履行的书面证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是延期履行、部分免除履行还是解除合同，并可相应免除或部分免除违约责任。
13 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14 其他

报价材料应于2026年9月17日18:00前送至福建省福州市鼓楼区福飞南路138号福建省环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。
15 本次评审福建省环境监测中心站保留最终解释权

附件

车载电感耦合等离子体质谱仪维保服务年度考核评分表
	序号
	考核内容
	评分细则
	分值
	得分

	一、年度服务总结报告（满分5分）

	1
	报告提交及时性与质量
	服务期满前15个工作日内提交年度服务总结报告（含维护记录、故障处理记录等）。到期每延迟1个工作日扣1分；报告内容不完整或存在明显错误的，每处扣1分；提供虚假维护记录或校准数据的，本项不得分。
	5
	

	二、日常维护与巡检（满分20分）

	2
	巡检频次
	每两周进行开机常规巡检一次，每两月进行调谐校准维护与仪器性能测试一次。每少1次扣1分。
	10
	

	3
	巡检内容完整性
	巡检内容应覆盖采购文件所列项目。每发现内容缺项1次扣1分。
	4
	

	4
	预防性维护执行情况
	依据仪器运行情况对消耗品和零部件进行预防性更换或清洁维护。因中标人未及时进行预防性维护导致仪器故障的，每次扣3分。
	6
	

	三、故障响应与维修（满分20分）

	5
	故障响应时效
	接到故障报修通知后，3个工作日内安排技术人员上门。每超期1次扣2分。
	8
	

	6
	故障修复时效
	一般故障应在5-10个工作日内修复。每超期1次扣2分。因中标人原因导致仪器连续停机超过15个工作日的，本项不得分。
	8
	

	7
	维修质量
	同一次故障因中标人维修质量不合格导致2个月内重复发生的，每次扣2分； 
	4
	

	四、应急保障能力（满分25分）

	8
	应急响应时效
	应急监测通知后1小时内响应，6小时内技术人员到达现场。每超期1次扣3分；响应后未到场的，按每次扣5分；全年累计3次及以上未按约定时限响应应急任务的，本项不得分。
	10
	

	9
	备机保障能力
	设备故障停机超72小时无法修复时，应协调提供满足监测要求的替代设备。未能提供的，每次扣4分。
	8
	

	10
	驾驶员保障
	采购人驾驶员调度困难时，中标人需在2小时内安排驾驶员到达指定地点。未按要求提供的，每次扣2分。如发生中标人驾驶员过错导致交通违法罚款、赔偿及车辆维修等费用的，本项不得分。
	4
	

	11
	应急现场配合
	应急现场技术人员须服从采购人统一指挥，配备必要防护装备。不服从指挥或未按要求配备防护装备的，每次扣1分。
	3
	

	五、技术性能与质量控制（满分10分）

	12
	校准合格率
	每次维护、维修、校准后，仪器性能须满足HJ 700-2014及JJF 1159要求。不合格次数每发生一次扣2分。
	6
	

	13
	数据质量
	因中标人维护原因导致监测数据异常或数据不可用的，每发生一次扣2分；若导致应急监测任务受到影响，本项不得分。
	4
	

	六、安全、保密与文档管理（满分10分）

	14
	安全作业
	进行气路、电路、高温部件等维护时未做好安全防护措施的，每次扣1分；发生安全事故的，本项不得分。
	3
	

	15
	保密管理
	私自拷贝、泄露、传播监测数据或技术资料的，本项不得分。
	4
	

	16
	文档记录完整性
	每次维护、巡检、维修后未提供书面工作记录或记录不完整的，每次扣1分；提供虚假维护记录或校准数据的，本项不得分。
	3
	

	七、其他服务（满分10分）

	17
	培训服务
	根据采购人要求组织上门培训。未按要求提供培训的，每次扣2.5分。
	5
	

	18
	大型活动配合
	积极参与采购人或政府部门组织的参观、检查等大型活动。无故缺席或不配合的，每次扣2.5分。
	5
	

	八
	加分项
	超出合同约定范围的主动服务、技术改进建议被采购人采纳、在应急任务中表现突出等，经采购人确认后每项加2.5分。
	5
	

	合计
	100
	

	签名栏

	采购人
	中标人

	
	


6

