附件：仪器设备升级改造内容及要求（高锰酸盐指数）

      - 一、仪器设备信息

      - 高锰酸盐指数分析仪（1套）：仪器型号为CGM400E，仪器厂家为上海北裕，购置时间为2020年。

      - 二、改造标准依据

升级改造后，高锰酸盐指数分析仪必须满足以下现行标准：

- 1.《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445-2026 ）2.《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446-2026 ）

- 3.《水质 高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法》（HJ 1447-2026）

      - 三、硬件升级改造要求

1.消解位：由原有 5 位升级至不少于 15 位，满足样品分析速度。

2.消解方式：电浴加热改造为水浴加热，符合新标准要求。

3.滴定位升级为 3 个，适配不同标准滴定方法。

4.增加氯离子判断功能：仪器自动判定水样氯离子浓度，自动选择对应标准方法执行测试。

5. 智能化改造：实现自动进样、智能稀释、自动选择滴定方法。

6.消解杯清洗：消解杯支持 180°自动翻转清洗，清洗后具备风干功能。

7.增设适配 HJ1447-2026 的暗室避光消解位置，配套增加对应试剂管路。

      - 四、升级后整机功能指标

1. 环境条件

1.1电源：220V，50Hz，功率 2.2kW；

1.2工作环境温度：10-35℃；相对湿度：20-70%。

2.全自动智能系统

2.1全自动流程：自动加样、自动加试剂、消解、冷却、混匀定容、自动检测、数据处理、自动报告、自动清洗，全程无人值守；支持连续循环加样不间断检测。

2.2多单元并行独立控制：加样位、样品位、检测位、清洗位模块化独立时序控制，工位并行作业互不干扰，保障连续高效运行。

2.3 智能定量取样和稀释：仪器自动精准取样，支持手动设定稀释比例，也可依据水样实际浓度自动调整稀释比例。

2.4智能样品预判模块：仪器自动预判水样氯离子浓度，依据氯离子自动切换 HJ1445-2006、HJ1446-2006、HJ1447-2006 等方法开展测试。

2.5 试剂量智能监控：实时显示试剂液位，试剂到达报警阈值自动停止检测并声光报警。

2.6 智能滴定终点判断：配置 3 套机器视觉检测器，模拟人眼颜色识别判定滴定终点；滴定全过程视频录像，支持回放溯源。

2.7抗干扰：具备水样色度、浊度干扰消除功能。

2.8高效自动清洗系统：消解杯自动翻转清洗，消解杯清洗完毕可重复使用，不受样品杯数量限制。

2.9独立自动进样系统：配置独立自动进样器，样品位数≥80 位；进样器配置独立 X/Y/Z 三轴机械臂，不得共用主机机械臂。

3.流路系统

3.1 具备独立液体流路，泵体、管路相互独立；

3.2  具备3套完全独立滴定通道，同时滴定，各通道独立注射泵、滴定臂、机器视觉检测器；碘化钾还原滴定通道与消解位距离大于15cm，实现常温滴定；

3.3 配置 3 台高精度注射泵，10.0mL 量程下泵精度 0.05ml；

3.4 配置 8 台高精度试剂泵，10.0mL 量程下泵精度 0.05ml；

3.5 最小滴定体积：0.02 ml。

4.数据处理

4.1自带控制系统中文界面，无需外接电脑；可完成标准曲线绘制、数据存储、调用、自动生成测试报告；

4.2支持快速编制工作列表，支持紧急插样；可将数据输出对接 LIMS 系统。

5. 分析技术指标

5.1高锰酸盐指数原理：酸性、碱性高锰酸钾滴定法；测定范围：0.05~7.0 mg/L；检测速度：20 样 / 小时；精密度：RSD≤3%，3mg/L 葡萄糖标准溶液连续 6 次测定；准确度：测定结果在质控样品允许范围；消解位≥15 位。

5.2水质总硬度原理：乙二胺四乙酸二钠滴定法；检测速度：20 样 / 小时；最低检出浓度：1mg/L；精密度：RSD≤1%（200mg/L 标准溶液连续 6 次测定）；准确度：质控样品允许范围内。

      - 五、配套配置清单（升级改造后交付配置）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数分析仪（含水浴模块、加液模块，机械视觉滴定模块，自动稀释模块，自动清洗模块、数据处理控制系统） | 1 | 套 |
| 2 | 自动进样器（样品位不少于 80 位，配备专用的进样针自动清洗位） | 1 | 套 |
| 3 | 样品杯（体积不小于 200 ml ） | 500 | 个 |
| 4 | 消解杯及磁力搅拌子（体积不小于 140 ml） | 18 | 套 |
| 5 | 配套试剂瓶架及试剂瓶 | 1 | 套 |
| 6 | COD (Mn) 标样溶液 | 1 | 支 |
| 7 | 样品预判模块 | 1 | 套 |

- 附件2：仪器设备升级改造内容及要求（紫外烟气分析仪等7台现场监测设备）

      - 一、仪器设备信息

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器厂家 | 数量（台） | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒流大气 / 颗粒物采样器 | MH1205 | 青岛明华 | 3 | 2021年 |
| 2 | 大流量烟尘（气）测试仪 (20 代) | YQ3000-D | 青岛明华 | 2 | 2021年 |
| 3 | 烟尘烟气颗粒物浓度测试仪（直读） | MH3300 | 青岛明华 | 1 | 2021年 |
| 4 | 紫外烟气分析仪 | MH3200A | 青岛明华 | 1 | 2021年 |
|  | 合计 |  |  | 7 |  |

      - 二、改造依据标准

升级改造后，仪器设备必须满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求 (2025 年)》第十八条 现场测试和采样中“应使用具备定位、授时等功能的仪器设备或手持式终端记录点位和时间，保证现场测试或采样过程客观、真实和可追溯”的规定，满足生态环境监测仪器数据防篡改相关管理要求，适用于固定污染源废气、颗粒物、噪声现场监测作业。

      - 三、硬性改造技术要求

1.北斗定位功能

- （1）每台改造仪器内置北斗定位模块；定位信息禁止手动编辑、人工修改，仪器自动获取地理位置；

- （2）启动采样 / 测试任务自动采集记录经纬度，测试过程定时更新位置；每一条监测任务完整记录绑定点位经纬度；

- （3）定位信息和原始数据一并存储，可查询、导出、打印，不允许人为删除单条记录定位字段；

- （4）水平定位误差≤10m。

2.北斗卫星授时功能

- （1）仪器依靠北斗卫星自动同步系统时间，操作人员禁止手动修改系统时间，防范时间篡改；

- （2）任务开始、结束、每条采样时刻均采用北斗授时标准时间；

- （3）授时同步误差≤1s。

3.操作日志记录功能

- （1）固件生成本地存储不可删除、不可修改操作日志库，操作人员无法编辑、删除、清空日志；日志保存期限不少于 1 年且保存条数不少于5000条，日志由固件自动按策略轮转清理；

- （2）日志必须记录事件：开关机、重启；任务启动 / 暂停 / 终止；量程、校准系数、采样时间等全部关键参数修改；校准、调零、标定；数据导出打印上传；定位授时异常事件；

- （3）仪器本机屏幕支持查看日志。

4.数据直接传输功能改造完成后具备对外输出接口，原始测试、计算结果、定位、授时、任务信息直接传输至信息管理系统；传输数据包含原始采样数据、计算结果、经纬度、任务起止时间、仪器编号、校准信息；传输过程不可人工篡改数据。

5.数据自动保存与打印功能：

（1）任务结束仪器自动保存全套原始数据，无需人工点击保存；保存内容含原始测定值、计算结果、参数设置、定位、授时时间、任务编号；

（2）单台仪器本地存储≥5000条完整监测任务记录；不允许单独删除单条任务；

（3）支持外接打印机输出完整报告，报告包含原始数据、计算结果、点位经纬度、任务时间、仪器编号，每份报告具备唯一任务编号，便于溯源。