福建省南平环境监测中心站实验室纯水系统及集中供气系统耗材采购项目
第一章 招标服务一览表

	合同包
	品目号
	项目名称
	服务期限
	最高限价（元）

	1
	1-1
	福建省南平环境监测中心站实验室纯水系统及集中供气系统耗材采购
	1次
	108328元



第二章  采购内容及要求
一、采购标的
本项目为：福建省南平环境监测中心站实验室纯水系统及集中供气系统耗材采购。要求详见（3.1）投标人资格要求。
二、技术和服务要求
2.1技术及耗材更换要求
[bookmark: _Hlk45218725]2.1.1对实验室纯水系统预防性更换滤芯、树脂等耗材，并对管路进行清洗，确保系统稳定运行，纯水系统耗材更换、管路冲洗消毒调试完成后，管路接头无渗漏，系统运行平稳、压力正常，各项保护及报警功能有效；出水水质指标达到设备设计参数，无异味、无可见杂质；中标方提供现场水质测试记录表，作为验收依据。
2.1.2 对集中供气系统气路、气柜预防性更换报警探头、传感器等耗材，耗材更换完成后，须开展气密性保压检漏，管路、阀件无泄漏；输出压力稳定无漂移；满足实验仪器用气要求；更换的传感器开展功能性测试。可燃气体（氢气、乙炔）传感器安装完毕后进行通气标定，灵敏度、报警阈值等应满足相关标准要求。保压、标定记录以及测试记录作为验收依据。
预防性更换的耗材清单见下表：
	实验室纯水系统预防性更换耗材表

	序号
	名称
	内容
	数量
	单位

	1
	PL滤芯
	更换20*5umPL滤芯
	16
	支

	2
	石英砂/锰砂
	更换4/8目石英砂/锰砂
	50
	公斤

	3
	椰壳活性炭
	更换800点值椰壳活性炭
	50
	公斤

	4
	阳离子树脂
	更换001*7阳离子树脂
	50
	升

	5
	反渗透膜
	更换BW30-4040反渗透膜
	4
	套

	6
	核级抛光树脂
	更换UP6150核级抛光树脂
	100
	升

	7
	纯水管路
	整套系统进行清洗，含清洗剂、消毒剂及其他清洗用全部耗材
	1
	项

	实验室集中气路系统预防性更换耗材表

	序号
	名称
	内容
	数量
	单位

	1
	更换报警探头
	可燃气体报警器传感器（氢气8个、乙炔8个）
	16
	个

	2
	管路气体过滤器滤芯
	更换
	1
	项

	3
	老化软管、快速接头密封圈
	更换
	1
	项

	4
	减压阀密封膜片、阀座密封圈
	更换
	1
	项

	6
	仪器端快速接头
	更换密封圈
	1
	项

	7
	立管、穿墙管路
	支吊架加固配件、除锈打磨材料、防锈防腐油漆、清洁辅材等全部耗材
	1
	项

	8
	汇流排
	检查调压平稳性；压力表校验；检查减压阀膜片老化情况。含调压调试、检漏辅材，压力表现场校验耗材
	6
	套

	9
	气柜泄漏报警器
	更换气瓶柜安装报警传感器
	6
	套

	10
	气路
	气路保压检漏测试，含全部辅材
	1
	项



2.2 服务要求
[bookmark: _GoBack]2.2.1 中标方更换耗材后应对现场清理干净，废旧耗材按规范收集处置。更换过程做好防护，不得损坏原有设备、管路、电气线路；若造成损坏由中标方承担全部责任；所有安全装置、报警功能测试必须合格，如存在不合格项，中标单位须限期无偿整改，直至复测合格；验收测试由招标人组织，中标人配合，测试不达标不予验收，不计入质保起算时间。

2.2.2 本项目所供耗材须为全新正品，严禁以次充好。若耗材出现质量问题，中标人须在 24 小时内响应，负责重新供货并开展配套测试，全部整改修复时限不超过 10 个日历天。

2.2.3 安全责任：耗材更换期间发生的安全事故，由中标方负全责。
2.3 验收要求
清单所列耗材预防性更换后
2.3.1 纯水系统出水水质各项指标达到设备设计参数，无异味、无可见杂质。
2.3.2 集中供气系统无泄漏；可燃气体（氢气、乙炔）传感器灵敏度、报警阈值等满足相关标准要求。
由中标单位完成相关测试，并编制提交项目验收报告。所有验收要求全部达到后支付剩余50%货款。
三、商务条件
3.1投标人资格要求
1、投标人须是合法成立且具有符合实验室仪器销售或实验室装修行业经营范围的公司。
2、投标人须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明，并提供信用记录查询证明。

3、 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

4、 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

3.2交付地点：福建省南平市延平区光荣岭4号      
3.3交付时间：在合同签订30天内完成。
3.5、是否收取履约保证金：否
3.6、是否邀请投标人参与验收：否
3.8、支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	招标人与中标单位签订合同，待收到中标单位提供的正式发票后10个工作日内支付50%

	2
	50
	招标人在项目完成及验收合格，待收到中标单位提供的正式发票后10个工作日内支付50%


                                    
四、招标方式及文件的获取
招标方式：招标采购单位将对本项目投标申请人进行资格预审。
受邀单位于2026年11月  日（北京时间）18:00前将招标文件发送至各投标人邮箱，受邀投标人，请于投标文件截止时间前，持盖章确认回执单（格式附后）与报价文件一同递交至招标人。
五、评标办法
　　本项目采用的评标办法：最低价中选
　　5.1.招标人在投标文件递交截止时间后，在单位会议室组织开标。
　　5.2.招标人现场对投标人的资格审查，并确认投标人是否符合招标文件要求。
　　5.3招标人现场宣读符合招标文件要求的投标人投标报价，做好开标记录。并按照投标人的总报价由低到高确定中选人顺序，最低报价者为第一中选人。（评标小组对大小写金额不一致的投标报价按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。）
　　5.4.最低报价者如出现两个或两个以上的，采用随机抽选的方式确定中选人，即由最低报价相同的投标申请人先抽取顺序号，再由招标人抽取中选号，并确定中标人。若参加本项目的投标人不满三家的，进行重新招标。
六、投标文件的递交
　　投标文件应在2026年11月  日（北京时间）18:00以前将密封的投标文件送至地点：福建省南平市延平区光荣岭4号福建省南平环境监测中心站办公室。逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。
七、投标文件的密封和标记
　　为方便开标时唱标，投标人应将《营业执照》、《报价函》、《投标人基本情况一览表》、《法人身份证复印件》及其他招标文件要求的复印件盖章后装入信封密封提交，并在信封上清晰标明项目名称、投标人名称和“在（投标截止时间）前不得启封” 的字样，封口处应加盖投标人印章。如果未按要求密封和标记，招标人对误投或提前启封概不负责。
　　投标人需提交的投标文件份数：2份（正本1份，副本1份），投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
八、联系方式
　　采购项目单位：福建省南平环境监测中心站
　　办公地址：福建省南平市延平区光荣岭4号
　　联系人： 
　　联系方法：0599-8831644


 

